# Руководство пользователя программного обеспечения «РЕВОРУС-ВИЗИО»

Использование программного обеспечения «РЕВОРУС ВИЗИО» предоставляется по лицензии. Программное обеспечение может быть скопировано или использовано только в соответствии с лицензией. Это программное

обеспечение и руководство пользователя не могут быть воспроизведены полностью или частично без явного письменного разрешения ООО «Д МАСТЕР».

ООО «Д МАСТЕР» не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования данного программного обеспечения или руководства пользователя.

Некоторые скриншоты и рисунки в данном руководстве могут отличаться от фактического продукта. Содержание данного руководства может быть изменено без уведомления.

Для получения информации о дополнительных курсах обучения по данному устройству, пожалуйста, свяжитесь с представителем службы поддержки клиентов «РЕВОРУС ВИЗИО». Дополнительное обучение предоставляется по мере необходимости за счет заказчика на срок, соответствующий требуемому обучению.

Срок службы данного устройства составляет пять лет с года изготовления.

# Часть 1. Основные функции

Часть 1 описывает основные функции этого прикладного программного обеспечения.

## Введение

### Обзор данного прикладного программного обеспечения

Данное прикладное программное обеспечение позволяет отображать данные модальностей в формате DICOM, такие как КТ и МРТ, на мониторе в виде 2D или 3D изображений.

### Поддерживаемые данные

Стандартные данные формата DICOM 3.0, полученные с помощью КТ, МРТ, ядерной медицины, рентгеновской ангиографии, ультразвука, компьютерной радиографии, цифровой радиографии и т.д.

Примечание: Данное прикладное программное обеспечение поддерживает DICOM Q/R (Query/Retrieve).

### Условные обозначения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве используются следующие термины:

| Щелчок | Быстро нажмите и отпустите левую кнопку мыши. Вы также можете прокрутить (скролл) или быстро нажать и отпустить (щелкнуть) центральное колесико между кнопками мыши. |
| --- | --- |
| Двойной щелчок | Быстро нажмите и отпустите левую кнопку мыши дважды. |
| Перетаскивание | Удерживайте нажатой левую кнопку мыши и перемещайте указатель. |
| Правый щелчок | Щелкните правой кнопкой мыши. |
| Перетаскивание правой кнопкой | Перетаскивание с нажатой правой кнопкой мыши. |
| > | Показывает порядок выбора кнопок или команд. |

Щелкните кнопку Меню на панели инструментов окна, затем выберите Наложение > Редактировать карту цветов.

Значение:

- Щелкните кнопку Меню на панели инструментов окна, чтобы отобразить меню.

- Наведите указатель на Наложение в меню, чтобы отобразить подменю.

- Щелкните Редактировать карту цветов в подменю.

| Контекстное меню | Меню, появляющиеся при щелчке правой кнопкой мыши в указанных местах. |
| --- | --- |
| • | Отдельные пункты в маркированном списке. |
| Примечание | Информационное примечание. |
| ВАЖНО: | Важные предупреждения относительно использования данного прикладного программного обеспечения. |
|  | Указывает на советы и информацию по более эффективному использованию данного прикладного программного обеспечения. |
| Флажки | Щелкните флажок или пункт меню, чтобы включить или выключить его (или показать/скрыть элемент отображения). Следующие состояния считаются «Включено» или «Показано»: - : Флажок установлен. - Пункт меню отмечен галочкой. Следующие состояния считаются «Выключено» или «Скрыто»: - : Флажок сброшен. - Пункт меню не отмечен. |

### Пароли

#### Смена пароля

Когда диалоговое окно входа в систему настроено на появление при запуске с использованием SQL-сервера, вы можете изменить свой пароль.

Примечание: В зависимости от конфигурации сообщение о смене пароля может появиться при первом входе в прикладное программное обеспечение или при истечении срока действия пароля. Измените пароль, выполнив следующие процедуры.

- Щелкните «...» справа от кнопки Вход в диалоговом окне входа, затем выберите Сменить пароль.

Появится страница входа на сервер аутентификации.

- Введите имя пользователя и текущий пароль, затем нажмите Вход.

Отображается страница управления пользователями/группами/ролями.

- Нажмите кнопку Сменить пароль, чтобы отобразить диалоговое окно смены пароля.

- Введите свой текущий пароль.

- Введите новый пароль, повторно введите новый пароль для подтверждения, затем нажмите кнопку OK , чтобы сохранить новый пароль.

Примечания:

Допустимые символы для пароля включают прописные и строчные буквы, цифры 0-9, символы Юникода и следующие специальные символы:

! @ # $ % ^ & * ( ) _ + | ~ - = \ ` { } [ ] : " ; ' < > ? , . /

  - Минимальное количество символов и сложность пароля варьируются в зависимости от конфигураций. По умолчанию количество символов составляет от 8 до 64.

  - Если количество символов меньше 8, риск взлома вашего пароля увеличивается с каждым

отсутствующим символом. В целях безопасности рекомендуется создавать сложный пароль, используя 8 или более символов, и менять его регулярно, по крайней мере,

каждые два месяца.

- Нажмите кнопку Выход, чтобы выйти из сервера аутентификации.

- Нажмите «×» в правом верхнем углу, чтобы закрыть окно.

### Экраны

Данное прикладное программное обеспечение состоит из следующих трех экранов:

  - Экран списка исследований/поиска пациентов

  - Экран анализа

  - Экран отчетов

Экран списка исследований/поиска пациентов появляется при запуске.

#### Переключение между экранами

После открытия исследования используйте вкладки экранов или строку заголовка для переключения между экранами.

Вкладки экранов

Щелкните вкладки экранов на боковой панели слева от экрана, чтобы переключаться между экранами анализа и отчетов.

Строка заголовка

Щелкните кнопку Вернуться к списку исследований , кнопку Сменить рабочий процесс или вкладку рабочего процесса в строке заголовка, чтобы переключаться между экранами или рабочими процессами.

Подробнее см. Переключение р абочих процессов.

#### Экран списка исследований/поиска пациентов

Экран списка исследований/поиска пациентов позволяет искать пациентов, выбирать и управлять исследованиями, а также выбирать протокол.

Примечание: Данное прикладное программное обеспечение предоставляет стандартные и дополнительные протоколы. Выберите протокол, который соответствует вашим целям.

#### Экран анализа

Экран анализа позволяет просматривать изображения.

Экран анализа варьируется в зависимости от протоколов и макетов.

#### Экран отчетов

Экран отчетов позволяет создавать и выводить отчеты.

### Режимы отображения и визуализации

Доступные для данного прикладного программного обеспечения режимы отображения и визуализации следующие.

Примечания:

  - Доступные режимы визуализации варьируются в зависимости от режимов отображения.

  - Доступные режимы отображения и визуализации варьируются в зависимости от протоколов.

Режим визуализации

Режим отображения

| 3D вид | VR Показывает изображение VR (Volume Rendering - объемный рендеринг). Изображение VR показывает объекты трехмерно с использованием порога, прозрачности, цвета и уровня окна. Используйте палитру параметров изображения и инструменты сегментации для редактирования 3D-изображений. Подробнее см. Параметры изображения и Сегментация анатомии с помощью VR. |  |
| --- | --- | --- |
|  | MIP Показывает изображение MIP (Maximum Intensity Projection - максимальная интенсивность проекции). Проецируются области с высокими значениями. |  |
|  | Gradient MIP Показывает изображение MIP, проникающее через металлы и кальций. |  |
|  | MinIP Показывает изображение MinIP (Minimum Intensity Projection - минимальная интенсивность проекции). Проецируются области с низкими значениями. |  |
|  | SUM Показывает лучевое суммационное изображение, имитирующее простой рентгеновский снимок. |  |
|  | Rembrandt Улучшенное изображение VR с возможностью теней для отображения |  |

|  | реалистичных изображений. |
| --- | --- |
| Сечений вид | Аксиальная Показывает аксиальное изображение. |
|  | Корональная Показывает корональное изображение. |
|  | MPR Демонстрирует изображение MPR (мультиплоскостная реконструкция). |
| Вид локализатора | Локализатор Показывает изображение локализатора. Примечание: Чтобы просмотреть изображение локализатора, откройте исследование, содержащее изображение локализатора, нажмите Меню кнопку на панели инструментов Окно, затем выберите Виды > Локализатор. |
| CPR вид | CPR Показывает изображение CPR (изогнуто- плоскостной реформации). |
| VE вид | Стандарт Демонстрирует изображение VE (виртуальной эндоскопии) с использованием стандартного объектива. |
|  | Вид через прицел Показывает изображение VE, полученное с помощью линзы прицела. |

## Открытие исследований

В этой главе описывается, как открывать исследования.

### Открытие исследований

#### Обзор основной процедуры

Подробности см. в разделе Детали основной процедуры открытия исследования.

- Выберите исследование на экране Списка исследований/Поиска пациента.

- Нажмите кнопку «Новый анализ». Появится окно «Выбор данных».

- Выберите желаемый протокол из списка протоколов, показанного у левого края окна.

- Назначьте данные для анализа, поместив серию в контейнер данных.

- Нажмите кнопку Открыть в правом нижнем углу окна, чтобы открыть данные.

#### Детали основной процедуры открытия исследования

- Отобразите экран Списка исследований/Поиска пациента.

Когда отображается другой экран, нажмите кнопку Вернуться к списку исследований, чтобы отобразить экран Списка исследований/Поиска пациента.

Примечание: Нажмите кнопку Источник исследования на боковой панели, чтобы переключить источники исследований.

- Выберите исследование или пациента.

Нажмите кнопку Список исследований/Поиск пациента на боковой панели экрана Списка исследований/Поиска пациента, затем выберите Список исследований, чтобы выбрать

исследование в Списке исследований, или Поиск пациента, чтобы выполнить поиск пациента.

Когда выбран Список исследований

Щелкните, чтобы выбрать нужное исследование в Списке исследований. Вы также можете использовать клавиши со стрелками вверх и вниз.

Примечания:

  - При необходимости выполните поиск исследований. Подробности см. в разделе Поиск исследований.

  - Любые рабочие пространства или представления отображаются в виде эскизов в правой части экрана. Нажмите кнопку Открыть на эскизе, чтобы открыть рабочее пространство или представление.

Когда выбран Поиск пациента

- Нажмите на метку (Имя пациента или ID пациента) слева от поля поиска, чтобы переключить метод поиска.

- Введите часть ID пациента или имени пациента.

О рабочих пространствах

Сохранение рабочего пространства сохраняет текущие изображения исследования. Вы можете уйти из текущего исследования (например, открыть другое исследование или выйти из программного обеспечения) и снова открыть рабочее пространство без потери работы. Рабочее пространство сохраняет все изменения, которые вы вносите в исследование.

Поиск по частичному совпадению. Отображаются пациенты, соответствующие критериям поиска.

Примечания:

  - Введите полный ID пациента для поиска по ID пациента для исследования на стороннем DICOM-сервере. Добавьте «*» до и после части ID пациента для поиска по частичному совпадению.

  - Введите только «*», чтобы отобразить всех пациентов.

- Нажмите на пациента.

Информация о пациенте появляется ниже поля поиска.

Примечание: Любые рабочие пространства, представления или отчеты отображаются в виде эскизов в нижней части экрана. Нажмите кнопку Открыть на эскизе, чтобы открыть рабочее пространство, представление или отчет.

Подробности о сохранении рабочих пространств см. в разделе Рабочее пространство.

Примечание: Если в рабочем пространстве есть несколько контрольных точек (КТ), нажмите кнопку «Открыть», чтобы автоматически выбрать последнюю контрольную точку. Нажмите «...», затем выберите контрольную точку для открытия.

ВАЖНО: Рабочее пространство должно храниться в том же месте, что и связанные с ним серии; в противном случае вы не сможете открыть рабочее пространство.

Совместимость рабочих пространств

Вы можете открывать рабочие пространства, созданные на рабочих станциях той же модели, произведенных ООО «Д МАСТЕР». Может быть невозможно открыть рабочее пространство, созданное из более старых версий и моделей этого программного обеспечения.

Обратитесь к представителю ООО «Д МАСТЕР» для получения информации о версиях и моделях.

- Нажмите кнопку Новый анализ, чтобы отобразить окно «Выбор данных».

Операции в списке исследований

В списке исследований выполните одно из следующих действий, чтобы отобразить список протоколов:

  - Выберите исследование или серию в списке исследований, затем нажмите кнопку Новый анализ.

  - Дважды щелкните исследование или серию в списке исследований. Также можно открыть исследование без отображения списка протоколов, выполнив одно из следующих действий:

  - Щелкните правой кнопкой мыши исследование или серию в списке исследований, затем выберите Открыть в Просмотрщике, чтобы открыть его с протоколом Просмотрщика.

  - Щелкните правой кнопкой мыши серию в списке исследований, затем

выберите Открыть в 3D Standard, чтобы открыть ее с протоколом 3D Standard.

Чтобы открыть серии, выбрав желаемый протокол в списке серий

Когда протоколы добавлены в категорию «Избранное» в списке протоколов, щелкните правой кнопкой мыши серию (или многофазную серию для

открытия в 4D-протоколах) в списке серий, чтобы отобразить меню, затем выберите Открыть в протоколе. Протоколы, добавленные в категорию

«Избранное», отображаются в подменю Открыть в протоколе. Выберите протокол из подменю, чтобы открыть серию.

Примечания:

Окно «Выбор данных» появляется, когда протокол требует выбора контейнеров данных.

Подробности о категории «Избранное» см. в разделе Чтобы добавить или у далить значки протоколов из категории «Избранное».

- Выберите протокол.

Список протоколов появляется у левого края окна.

В списке протоколов значки протоколов отображаются по категориям. Используйте вкладки для отображения разных категорий.

Нажмите на вкладку, чтобы выбрать категорию, затем нажмите на значок протокола, чтобы выбрать протокол для отображения серий, которые можно открыть с помощью этого протокола для каждого исследования. С правой стороны окна появляются контейнеры данных.

Примечание: Это программное обеспечение предоставляет стандартные и дополнительные протоколы. Выберите протокол, который соответствует вашей цели. Также обратите внимание, что доступные протоколы различаются в зависимости от опций продукта.

Чтобы изменить размер значка протокола

Перетащите указатель ползунка в списке протоколов влево или вправо, чтобы переключить размер значка протокола (большой, средний или маленький). Размер значков протоколов сохраняется для будущих сеансов.

Чтобы добавить или удалить значки протоколов из категории «Избранное»

Наведите указатель на значок протокола, чтобы отобразилось «...». Нажмите «...», затем выберите Избранное, чтобы добавить его в категорию «Избранное». Выберите Избранное снова, чтобы удалить его из категории «Избранное».

Примечание: Добавление протокола в категорию «Избранное» позволяет открывать серии с помощью Открыть в протоколе в контекстном меню Списка серий.

Чтобы изменить порядок значков протоколов в категории «Избранное»

Наведите указатель на значок протокола в списке протоколов, чтобы отобразилось «...» и

«=». Перетащите «=», чтобы изменить порядок значков протоколов.

Примечание: Порядок значков протоколов в других категориях изменить нельзя.

Чтобы выполнить поиск по имени протокола

Введите часть имени протокола в поле поиска в верхней части списка протоколов, чтобы показать протоколы, соответствующие критериям поиска. Оставьте поле поиска пустым, чтобы показать все протоколы.

Чтобы включить или отключить 3D-фильтр

Наведите указатель на значок протокола, чтобы отобразилось «...». Для некоторых протоколов нажмите «...» на значке протокола, затем выберите «3D Filter», чтобы

включить или отключить 3D-фильтр для протокола. Этот параметр сохраняется для будущих сеансов.

3D-фильтр может сглаживать subtle but potentially significant anatomical details (тонкие, но потенциально значимые анатомические детали). Включите его, чтобы использовать 3D- фильтр после открытия исследования, по мере необходимости.

Примечание: Включение опции 3D-фильтра потребляет больше памяти компьютера и может уменьшить общее количество изображений, которые вы можете загрузить для анализа.

- Назначьте данные для анализа, поместив серию в контейнер данных.

Примечание: При выбранной серии в списке исследований нажмите кнопку Новый анализ, чтобы автоматически поместить серию в контейнер данных, когда протоколы (такие как протокол 3D Standard) не требуют различения между контейнерами данных. Для протоколов, которые нуждаются в различении контейнеров данных (таких как протокол Fusion Viewer), серия выделяется.

Чтобы переключить отображение данных серии

Нажмите кнопку Изменить отображение в правом верхнем углу окна, затем выберите Эскизы, чтобы отобразить серии в виде эскизов. Выберите Список, чтобы отобразить серии в списке.

Примечания:

  - Наведите указатель на текстовую информацию в нижней части эскиза, чтобы отобразить номер серии, толщину, описание серии, количество изображений и размер во всплывающей подсказке.

  - Предварительное изображение появляется после выбора серии. Используйте

ползунок под предварительным изображением, чтобы подтвердить изображения срезов в серии.

Чтобы поместить серию в контейнер данных

Выполните одно из следующих действий:

Чтобы выбрать серии после разделения на фазы или позиции

Дважды щелкните серию. (Если выбранный контейнер данных не может принять серию, она будет помещена в следующий доступный контейнер данных по порядку сверху.

  - Когда отображаются эскизы, нажмите «+» на эскизе серии.

  - Когда отображается список, нажмите, чтобы выбрать серию в списке, затем нажмите кнопку Использовать эти данные.

Примечание: Когда серия хранится в контейнере данных, имя контейнера данных отображается в верхнем левом углу эскиза или в столбце «Контейнер» в списке.

|  | Чтобы выбрать несколько серий и поместить их в один контейнер данных Вы можете выбрать несколько серий при выборе 4D-данных для 4D-протокола и т.д. Чтобы выбрать несколько смежных серий Удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте серии. Чтобы выбрать несколько серий по отдельности Выполните одно из следующих действий: - Нажмите, чтобы выбрать флажок в правом верхнем углу эскиза или у левого края списка. (Снимите флажок, чтобы отменить выбор серии.) Флажок в списке появляется, когда вы наводите указатель на левый край списка. - Удерживайте нажатой клавишу Ctrl и щелкайте, чтобы выбрать несмежные серии. (Удерживайте нажатой клавишу Ctrl и щелкните, чтобы отменить выбор выбранной серии.) При выборе нескольких серий нажмите «+» на любом эскизе, когда отображаются эскизы, или нажмите кнопку «Использовать эти данные», когда отображается список, чтобы поместить несколько серий в один контейнер данных. |
| --- | --- |

Когда отображаются эскизы

Нажмите Разделить на эскизе, затем выберите Разделить серии по фазам или Разделить серии по позициям, чтобы отобразить эскиз разделенных данных под эскизом серии. Разделенные данные можно выбирать так же, как и серию.

Когда отображается список

Нажмите кнопку «Разделить», затем выберите Разделить серии по фазам или Разделить серии по позициям, чтобы отобразить список разделенных данных ниже кнопки Разделить. Разделенные данные можно выбирать так же, как и серию.

Примечания:

- Нажмите на серию, чтобы скрыть разделенные данные.

- Разделить серии по фазам доступно только тогда, когда серия включает несколько фаз.

Контейнеры данных

Количество контейнеров данных варьируется в зависимости от протоколов. Текущий контейнер данных показан с белой рамкой. Когда есть несколько контейнеров данных, данные помещаются в самый верхний контейнер данных.

Для протоколов, которые требуют выбора контейнера данных, выполните одно из следующих действий, чтобы переключить контейнер данных:

    - Нажмите на контейнер данных.

Нажмите кнопку с именем контейнера данных, показанную в верхней части окна.

Примечания:

    - Чтобы заменить серию в контейнере данных на другую, нажмите кнопку Корзина на контейнере данных, чтобы очистить контейнер данных, затем назначьте новые серии для анализа.

    - Для некоторых протоколов нажатие «...» на контейнере данных отображает

диалоговое окно Загрузить изображения. Измените настройки по мере

необходимости. Подробности см. в разделе Настройки открытия.

- Нажмите кнопку Открыть в правом нижнем углу окна, чтобы открыть данные.

Появляется экран Анализа.

#### Настройки открытия

Для некоторых протоколов нажмите «...» на контейнере данных, чтобы отобразить диалоговое окно Настройки открытия. Настройте параметры, такие как диапазон загрузки данных для каждого контейнера данных, по мере необходимости.

По завершении нажмите в любом месте outside the dialog box (вне диалогового окна), чтобы закрыть диалоговое окно.

Примечание: Доступные элементы в настройках открытия vary depending on protocols and data (различаются в зависимости от протоколов и данных).

Элементы управления диапазоном

Вы можете выбрать диапазон изображений для просмотра.

Перетащите круг у левого края ползунка, чтобы указать начальную позицию, а затем перетащите круг у правого края, чтобы указать конечную позицию. Или введите номер среза начальной и конечной позиций в поля ввода на обоих концах ползунка.

Чтобы выбрать интервал среза для реконструкции

Доступные интервалы срезов differ depending on the target reconstruction (различаются в зависимости от целевой реконструкции). Используйте интервал по умолчанию, если не требуется изменить значение.

#### Чтобы открыть дополнительные серии

С некоторыми протоколами, такими как протокол 3D Standard, вы можете открывать дополнительные серии после открытия исследования.

- Нажмите кнопку Открыть дополнительные данные на боковой панели.

Появится окно «Выбор данных».

- Назначьте данные для анализа, поместив серию в контейнер данных.

- Нажмите кнопку Открыть. Появляется экран Анализа.

### Рабочий процесс (Workflow)

Когда исследование открывается с помощью протокола, это называется «Рабочий процесс» (Workflow). Это программное обеспечение может обрабатывать два рабочих процесса одновременно.

#### Чтобы запустить второй рабочий процесс

- Запустите первый рабочий процесс

Запустите первый рабочий процесс в соответствии с Детали основной процедур ы открытия исследования.

- Нажмите кнопку Вернуться к списку исследований, чтобы отобразить экран Списка исследований/Поиска пациента, затем выполните поиск пациента.

- Нажмите кнопку Новый анализ, чтобы отобразить диалоговое окно подтверждения.

- Нажмите кнопку Открыть доп. (дополнительный) рабочий процесс.

Примечание: Нажмите кнопку Завершить и открыть, чтобы завершить первый рабочий процесс и начать новый. Любая несохраненная работа будет потеряна.

- Выберите протокол.

- Назначьте данные для анализа, поместив серию в контейнер данных.

- Нажмите кнопку Открыть.

Второй рабочий процесс отображается на экране Анализа.

Примечание: следующее диалоговое окно появится, если вы попытаетесь запустить третий рабочий процесс.

Нажмите кнопку Отмена, сохраните рабочие пространства, завершите существующие рабочие процессы, затем запустите новый рабочий процесс.

Чтобы завершить все существующие рабочие процессы и начать новый рабочий процесс, нажмите кнопку «Завершить все и открыть». Любая несохраненная работа будет потеряна.

#### Чтобы переключиться между рабочими процессами

На экране Списка исследований/Поиска пациента

Информация о существующем рабочем процессе (имя пациента, ID пациента и имя протокола) показана в виде вкладки на левой стороне строки заголовка. Нажимайте на вкладки, чтобы переключаться между рабочими процессами.

На экране Анализа или Отчета

Нажмите кнопку Вернуться к списку исследований, чтобы отобразить экран Списка исследований/Поиска пациента.

Когда есть два рабочих процесса, нажмите кнопку Переключить рабочий процесс, чтобы отобразить другой рабочий процесс.

#### Чтобы завершить рабочий процесс

- Нажмите кнопку Сохранить WKS, чтобы сохранить текущие изображения исследования или результаты анализа, по мере необходимости.

Подробности см. в разделе Рабочее пространство.

- Нажмите кнопку Закрыть в строке заголовка.

Появится диалоговое окно «Выход».

- Нажмите кнопку Завершить рабочий процесс, чтобы завершить рабочий процесс.

Примечание: Кроме того, нажмите кнопку Завершить приложение, чтобы завершить работу программного обеспечения, или нажмите «×» на вкладке рабочего процесса, чтобы завершить рабочий процесс.

### Фильтры поиска

#### Чтобы отфильтровать данные по толщине среза

Нажмите кнопку Толщина среза, затем выберите «Менее 3 мм», чтобы отображать только данные с толщиной среза менее 3 мм. Чтобы отключить фильтр, выберите Показать все.

#### Чтобы отобразить данные с тем же ID пациента

Нажмите кнопку «...», затем включите Включить всех пациентов, соответствующих ID пациента, чтобы временно отобразить данные с тем же ID пациента в окне «Выбор данных». Отключите эту опцию, чтобы отображать данные с тем же Именем пациента и ID пациента в

окне «Выбор данных».

ВАЖНО: Когда вы используете эту функцию, обязательно проверьте, что все отображаемые серии принадлежат одному и тому же пациенту.

#### Чтобы использовать упрощенные ID пациентов

Нажмите кнопку «...», затем включите Использовать упрощенные ID пациентов, чтобы временно использовать упрощенные ID пациентов при поиске данных на сервере ООО «Д МАСТЕР».

Примечания:

- Эта функция недоступна для сторонних DICOM-серверов.

- Для получения информации о поддерживаемых версиях серверов ООО «Д МАСТЕР» обратитесь к представителю ООО «Д МАСТЕР».

Правила упрощения следующие:

- Пропускает символы, отличные от цифр и букв. (Пример: ZA-1-234 > ZA1234)

- Удаляет последовательные нули в начале числовой части, и когда все числа равны 0, они сокращаются до одного символа. (Пример: 0000 > 0)

- Приводит буквенные символы к верхнему регистру. (Пример: Sample > SAMPLE)

ВАЖНО: Обязательно тщательно проверяйте результаты поиска, так как эта опция может вернуть более одного пациента по одинаковым критериям ID пациента.

Обязательно подтверждайте результаты поиска.

#### Чтобы установить фильтры поиска по умолчанию для протокола

Нажмите кнопку «...», затем выберите Сохранить текущие настройки фильтра по умолчанию.

Следующие настройки сохраняются по умолчанию.

- Толщины срезов

- Использовать упрощенные ID пациентов

- Включать всех пациентов, соответствующих ID пациента

Список исследований

Управление исследованиями

В этой главе описывается, как управлять исследованиями, в основном используя список исследований.

### Переключение между Списком исследований и Поиском пациентов

Нажмите кнопку Список исследований/Поиск пациентов на боковой панели экрана Списка исследований/Поиска пациентов, затем выберите Список исследований или Поиск пациентов, чтобы переключить отображение экрана Списка исследований/Поиска пациентов.

### Обзор Списка исследований

| Отображает исследования, хранящиеся в выбранном источнике исследований. Столбцы в списке исследований могут отображать следующие DICOM-атрибуты: |  |
| --- | --- |
| - Статус - Флаг - Передано - Защита от удаления | - Модальность - Серии - Изображения - Исследуемая часть тела |

  - Имя пациента

  - ID пациента

  - Дата исследования

  - ID исследования

  - Номер аксессуара (Accession Number)

- Описание исследования

- Направляющий врач

- Комментарий

- Study UID (UID исследования)

Примечание: Подробнее о «Статусе» см. Изменение статуса проверки. Подробнее о «Комментариях» см. Добавление комментариев. Подробнее о «Флаге» см. Проверка исследования. Подробнее о «Передано» см. Отправка изображений из одного источника исследований в дру гой.

Список серий

Список серий отображает серии изображений, содержащиеся в выбранном исследовании. Столбцы в списке серий могут отображать следующие атрибуты:

Примечания:

- Статус

- Передано

- Защита от удаления

- Серии

- Изображения

- Модальность

- Класс

- Размер

- Ориентация

- Диапазон/Название

  - FOV (Поле зрения)

  - Толщина

  - Исследуемая часть тела

  - Название протокола

  - Описание серии

  - Фаза

  - Временная позиция

  - Комментарий

  - Series UID (UID серии)

Предпросмотр

    - Подробнее о «Статусе» см. Изменение статуса проверки. Подробнее о «Комментариях» см. Добавление комментариев. Подробнее о «Передано» см. Отправка изображений из одного источника исследований в дру гой.

    - «SC» отображается в столбце «Класс», когда формат изображения — SC.

    - «Временная позиция» доступна только для определенных версий сервера данных ООО «Д МАСТЕР».

Показывает предпросмотр изображений выбранной серии.

Примечание: Вращайте колесико мыши на изображении предпросмотра или используйте ползунок ниже области

предпросмотра для прокрутки изображений.

Чтобы изменить уровень и ширину окна

Удерживайте клавишу Shift и перетаскивайте изображение предпросмотра для регулировки уровня и ширины окна.

Чтобы показать DICOM-оверлей

Щелкните правой кнопкой мыши на предпросмотре, затем выберите Показать DICOM-оверлей , чтобы показать предпросмотр с DICOM-оверлеем, когда он доступен для выбранной серии.

Чтобы показать среднее изображение серии

Щелкните правой кнопкой мыши на предпросмотре, затем выберите Показывать среднее изображение серии по умолчанию , чтобы показывать среднее изображение выбранной серии в качестве предпросмотра. Снимите этот флажок, чтобы показывать первое изображение выбранной серии.

Список изображений

Показывает следующую информацию для изображений в выбранной серии.

      - Изображение

      - Ориентация

      - Позиция/Комментарий

      - SOP Instance UID

Чтобы показать/скрыть список изображений

Нажмите на треугольник в левой части области предпросмотра изображений, чтобы показать/скрыть список изображений.

Чтобы переключить отображение списка изображений Щелкните правой кнопкой мыши на списке изображений, затем выберите Отображение > DICOM информация , чтобы

отобразить DICOM-атрибуты для среза, выбранного ползунком

предпросмотра.

Выберите Список изображений , чтобы отобразить список номеров изображений, ориентации, позиции и SOP instance UID изображений в серии.

Список рабочих пространств

Отображает эскизы, когда для выбранного исследования существуют рабочие пространства или представления.

Фильтры поиска	Используется для указания фильтров поиска.

Подробнее см. Поиск исследований.

| Поиск пациентов | Переключает между Поиском пациентов и Списком исследований. |
| --- | --- |
| Источник исследований | Показывает статус зарегистрированного источника исследований (подключенное устройство и т.д.). Подробнее см. Управление источниками исследований. |
| Другое | Импорт данных Импортирует исследования. |
| Задача | Отображает ход выполнения операций, таких как отправка изображений. |
| Автоматическая предобработка | Используется для автоматической предобработки. Эта кнопка доступна для пользователей с ролью «Запуск автоматической предобработки». Подробнее см. Автоматическая предобработка. |
| Печать | Открывает окно печати. Эта кнопка может не отображаться в зависимости от конфигурации. Подробнее см. Окно печати. |

### Использование списка исследований, списка серий и списка изображений

В этом разделе описываются операции со списком исследований, списком серий и списком изображений.

#### Сортировка списка

Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по этому атрибуту в порядке возрастания или убывания. Щелкните заголовок столбца еще раз, чтобы изменить порядок сортировки.

Примечания:

      - ▲ отображается рядом с атрибутом при сортировке по возрастанию, а ▼ — по убыванию.

      - Когда столбец Series (Серии) был нажат и отсортированные элементы имеют одинаковый номер серии, элементы отображаются по приоритетам фазы, временной позиции и диапазона/названия.

      - Когда отсортированные элементы имеют одинаковые значения, элементы отображаются в порядке предыдущего отсортированного атрибута. Например, если вы сначала отсортируете список по Дате исследования, а затем по ID пациента, исследования одного и того же ID пациента будут отображаться в порядке Даты исследования.

#### Изменение настроек столбцов

- Щелкните правой кнопкой мыши на любом заголовке столбца.

Появится палитра настроек столбцов (для списка исследований, списка серий или списка изображений).

Настройки для списка исследований

Настройки для списка серий

Настройки для списка изображений

- Измените настройки.

Чтобы показать/скрыть атрибут

Установите флажки напротив атрибутов, которые нужно отобразить.

Чтобы изменить порядок атрибутов

Перетащите кнопку «=» вверх или вниз.

- По завершении нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть палитру.

#### Настройка ширины столбцов

Поместите указатель на разделитель столбцов, затем перетащите разделитель до нужной ширины.

-ИЛИ-

Дважды щелкните разделитель столбцов, чтобы автоматически изменить размер столбца по ширине самой длинной записи, отображаемой на экране.

Выбор исследования, серии или изображения

В списке исследований, серий или изображений щелкните исследование, серию или изображение, чтобы выделить его. Выбранный флажок появляется у левого края списка. Это состояние называется «выбранным» для выполнения задач. Вы также можете использовать клавиши со стрелками вверх и вниз.

Выбор блока исследований, серий или изображений

Удерживайте клавишу Shift и щелкните, чтобы выбрать блок исследований, серий или изображений.

Выбор несмежных исследований, серий или изображений

Выполните одно из следующих действий:

- Наведите указатель на левый край списка, чтобы отобразить пустой флажок. Щелкните, чтобы выбрать (или снять) флажки для выбора несмежных исследований, серий или изображений. Обратите внимание, что пустые флажки скрыты.

- Удерживайте клавишу Ctrl и щелкните, чтобы выбрать (или отменить выбор) несмежных исследований, серий или изображений.

#### Сокращения модальностей

В списках исследований и серий используются следующие сокращения.

| Сокращение | Модальность |
| --- | --- |
| CT | КТ |
| MR | МРТ |
| XA | XA (Рентгеновская ангиография) |
| PT | ПЭТ |
| NM | Ядерная медицина |
| US | Ультразвук |
| RF | Рентгеноскопия (Цифровая рентгенография) |
| CR | Компьютерная радиография |
| MG | Маммография |
| OT | Другое |
| REPORT*1 | Отчет |
| WKS*1, 5 | Рабочее пространство |
| ZPP*2 | ZPP |
| PDPP*3 | PDPP |
| ZLA*4 | ZLA |

*1 REPORT и WKS являются эксклюзивными форматами данных данного прикладного программного обеспечения.

*2 ZPP является эксклюзивным форматом данных данного прикладного программного обеспечения. Результат определенного извлечения автоматически сохраняется как серия

ZPP.

*3 PDPP является эксклюзивным форматом данных данного прикладного программного обеспечения. Результат работы Phydynamics (опция) сохраняется как серия PDPP.

*4 ZLA является эксклюзивным форматом данных данного прикладного программного обеспечения. VOI (Volumes of Interest - области интереса) и список VOI автоматически сохраняются как серия ZLA при выходе из протокола, такого как протокол анализа поражений (опция).

*5 Возможно, не удастся открыть рабочее пространство, созданное в другой версии прикладного программного обеспечения.

### Управление источниками исследований

Данное прикладное программное обеспечение позволяет выбирать исследования с сетевого сервера, DICOM PACS или съемных носителей. Вы также можете импортировать DICOM- исследования со съемных носителей.

#### Выбор источника исследований

Кнопка источника исследований на боковой панели показывает имя и статус зарегистрированного источника исследований (хранилище, сервер, DICOM-устройство и т.д.).

Нажмите кнопку нужного источника исследований. Выбранный источник исследований становится активным, и Список исследований обновляется, отображая исследования, хранящиеся в этом источнике, отфильтрованные по текущим критериям поиска.

Если исследования не отображаются, это означает, что выбранный источник исследований не содержит исследований в подходящем формате или ни одно исследование не соответствует текущим критериям поиска. Подробнее см. Поиск исследований.

Примечания:

- Диалоговое окно поиска появляется автоматически при нажатии на кнопку источника исследований стороннего DICOM-сервера. Подробнее о диалоговом окне поиска см. Поиск исследований.

- Количество кнопок источников исследований варьируется в зависимости от количества зарегистрированных хранилищ и серверов в качестве источников данных. В боковой панели отображается до 5 элементов. Если зарегистрировано шесть или более, нажмите  и выберите из меню. Для добавления или изменения настроек

источников исследований обратитесь к представителю ООО «Д МАСТЕР».

- При загрузке стандартного DICOM-носителя кнопка DICOM Media будет отображаться на боковой панели. Доступны такие операции, как просмотр, поиск и сортировка.

#### Всплывающие подсказки кнопок источников исследований

Наведите указатель на кнопку источника исследований, чтобы отобразить его имя и статус во всплывающей подсказке.

Свободное место на источнике

Подсказка указывает свободное место и общую емкость хранилища для поддерживаемых устройств.

Когда свободное место составляет менее 5%, на кнопке источника исследований появится восклицательный знак.

Примечание: Эта функция недоступна для сторонних DICOM-серверов.

ВАЖНО: У вас должно быть достаточно свободного места для сохранения исследования, серии или изображения на целевом устройстве.

Доступность источников исследований

Цвет кружка слева от имени указывает их статус и тип источника.

Зеленый

Источник исследований доступен и готов к доступу из данного прикладного программного обеспечения. Вы можете просматривать, искать и сортировать исследования, хранящиеся в этом источнике.

Когда источник исследований является сервером данных, данное прикладное программное обеспечение взаимодействует с сервером с использованием класса службы C-ECHO, и

сервер корректно отвечает на запросы C-ECHO.

Если устройство поддерживает Query/Retrieve SCP, вы можете просматривать, искать или сортировать исследования, хранящиеся на устройстве.

Красный

Данное прикладное программное обеспечение не может взаимодействовать с устройством. Когда источник исследований является съемным носителем, вы не можете просматривать, искать или сортировать исследования. Однако вы можете использовать его для импорта или

экспорта исследований.

Когда источник исследований является сервером данных, данное прикладное программное обеспечение не может с ним взаимодействовать.

Серый

Источник исследований является приводом съемных носителей, и носитель не установлен.

Желтый

Источник исследований является сервером данных. Данное прикладное программное обеспечение взаимодействует с ним, но в данный момент не отправляет запрос C-ECHO.

Если устройство поддерживает Query/Retrieve SCP, вы можете просматривать, искать или сортировать исследования, хранящиеся на устройстве.

### Поиск исследований

Вы можете выполнять запросы к большим базам данных для быстрого поиска нужных исследований.

Поиск исследований с использованием ID пациента выбранного исследования Щелкните правой кнопкой мыши исследование в списке исследований, затем выберите Искать исследования с этим ID пациента. Исследования для этого ID пациента появятся в списке

исследований.

Примечание: Эта функция недоступна при выборе нескольких исследований.

#### Поиск исследований

- Выберите источник исследований, в котором будет выполняться поиск.

- Настройте критерии поиска.

Примечания:

  - Флажок отображается для элементов, для которых вы указали условия поиска.

  - Выберите Показать все или Без условия для элементов, которые не будут использоваться. Оставьте поля ввода пустыми, чтобы указать Без условия.

  - Нажмите кнопку +, чтобы добавить элемент. Нажмите кнопку ×, чтобы удалить элемент. Обратите внимание, что следующие элементы нельзя удалить:

Дата исследования, Модальность, Номер аксессуара (Accession Number), Статус

ID пациента и Имя пациента

Выберите Искать по ID пациента или Искать по имени пациента, затем введите желаемую строку в текстовое поле.

Поиск по частичному совпадению. Без учета регистра. Введите только «*» или оставьте поле пустым, чтобы отобразить всех пациентов.

Примечание: Для поиска по ID пациента исследования на стороннем DICOM-сервере введите полный ID пациента. Добавьте «*» до и после части ID пациента для поиска по частичному совпадению.

Дата исследования

Выберите Показать все, За, С или Между. Используйте раскрывающийся список для указания даты или периода.

Модальность

Выберите Показать все или выберите модальность с помощью меню Модальность.

ID пациента, Номер аксессуара, Комментарий исследования, Комментарий серии, Исследуемая часть тела, Название протокола

Введите слово для поиска, содержащее не более 64 символов, в поле текстового поля. Поиск по частичному совпадению. Без учета регистра.

|  | Подстановочные символы Вы можете использовать подстановочные символы для помощи в поиске. Символ звездочки «*» заменяет любое количество любых символов (включая ноль), а знак вопроса «?» заменяет ровно один любой символ. |
| --- | --- |

Примечание: Следующие элементы доступны для серверов данных ООО «Д МАСТЕР»: Комментарий исследования, Комментарий серии, Исследуемая часть тела, Название протокола, Статус проверки

Но некоторые элементы могут не отображаться в зависимости от версий серверов данных ООО «Д МАСТЕР».

- После ввода критериев нажмите кнопку Поиск, чтобы начать поиск.

Результаты поиска появляются в списке исследований.

Примечание: Критерии поиска сохраняются даже при нажатии кнопки источника исследований для поиска в других источниках исследований.

#### Сохранение пользовательского поиска

Сохранение предустановки исследования

Вы можете сохранить свой пользовательский поиск, в этом случае он появится в виде кнопки предустановки в области Предустановки исследований.

- Создайте пользовательский поиск. Подробнее см. Поиск исследований.

- Нажмите кнопку «+» в области Предустановки исследований. Появится диалоговое окно Имя предустановки исследования.

- Введите имя длиной не более 64 символов для вашего нового запроса.

- Нажмите кнопку OK.

Кнопка предустановки добавляется в область Предустановки исследований.

Удаление предустановки исследования

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке предустановки, затем выберите Удалить предустановку.

Переименование предустановки исследования

- Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке предустановки, затем выберите Изменить имя предустановки.

Появится диалоговое окно Имя предустановки исследования.

- Введите новое имя и нажмите кнопку OK.

Использование предустановки исследования

Нажмите кнопку нужной предустановки исследования. Появятся критерии поиска, а результаты поиска отобразятся в списке исследований.

### Управление исследованиями

#### Отправка изображений из одного источника исследований в другой

Щелкните правой кнопкой мыши исследование, серию или изображение, которое хотите отправить, чтобы отобразить меню, затем выберите Отправить > нужный пункт назначения (источник исследований, на который вы хотите отправить исследование).

Иконка "Передано"

При отправке исследования, серии или изображения с сервера данных ООО «Д МАСТЕР» на другое устройство в столбце "Передано" появляется одна из следующих иконок.

Вся серия изображений была отправлена с сервера данных ООО «Д МАСТЕР» на другое устройство.

Некоторые изображения в серии были отправлены с сервера данных ООО «Д МАСТЕР» на другое устройство.

Примечание: Эта функция недоступна для сторонних DICOM-серверов.

#### Разделение серии

Некоторые исследования могут содержать серии изображений с несколькими срезами на одну позицию, снятые в одной сессии. Данное прикладное программное обеспечение предоставляет две опции «разделить серию», которые позволяют разделить серию по желанию для облегчения реконструкции и просмотра.

Щелкните правой кнопкой мыши серию, наведите на Разделить серию, затем нажмите По фазе или По позиции.

По фазе	Группирует срезы с одинаковой временной меткой сканирования в одну серию.

По позиции	Группирует срезы с одинаковым местоположением сканирования в одну серию.

#### Объединение серий

Выберите и щелкните правой кнопкой мыши более одной серии, чтобы отобразить меню, затем выберите Объединить серии.

Примечание: В зависимости от данных объединение серий может привести к дублированию номеров изображений. Чтобы переназначить номера изображений последовательно при объединении, установите флажок Перенумеровывать номер изображения при объединении данных DICOM в диалоговом окне «Настройки». Подробнее см. Список исследований.

#### Удаление исследований или серий из источника исследований

Примечания:

- Удалить и Защита от удаления могут не отображаться в меню в зависимости от конфигурации и источника исследований.

- Для использования этой функции требуется пользователь с ролью «Удаление данных».

ВАЖНО: После удаления действие нельзя отменить.

Удаление исследований или серий

- Щелкните правой кнопкой мыши исследование или серию для удаления, чтобы отобразить меню, затем выберите Удалить.

- Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку OK.

Защита исследований или серий от удаления

- Щелкните правой кнопкой мыши исследование или серию, чтобы отобразить меню, затем выберите Защита от удаления.

- Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку OK, чтобы применить защиту от удаления.

Исследование или серия защищены, и в списке исследований появляется значок защиты от удаления .

Отмена защиты от удаления

- Щелкните правой кнопкой мыши защищенное исследование или серию, чтобы отобразить меню, затем выберите Защита от удаления.

- Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку OK, чтобы отменить защиту от удаления.

#### Сохранение изображений как другой серии

Щелкните правой кнопкой мыши нужную серию в списке серий, затем выберите Сохранить как другую серию. Введите новый номер серии и нажмите кнопку OK.

-ИЛИ-

Щелкните правой кнопкой мыши нужное изображение или изображения в списке изображений, затем выберите Сохранить как другую серию.

#### Добавление комментариев

Добавление/редактирование комментариев

- Щелкните правой кнопкой мыши нужное исследование или серию, чтобы отобразить меню, затем выберите Редактировать комментарий.

Появится диалоговое окно Редактировать комментарий.

- Введите комментарий длиной не более 20 символов и нажмите кнопку OK.

ВАЖНО: Комментарии связаны с исследованиями только в текущем источнике исследований. Все комментарии будут удалены при отправке исследований на другое устройство.

Удаление комментариев

- Щелкните правой кнопкой мыши нужное исследование или серию, чтобы отобразить меню, затем выберите Редактировать комментарий.

- Удалите комментарий и нажмите кнопку OK.

Поиск по комментариям

Вы можете искать исследования по комментариям. Подробнее см. Поиск исследований.

#### Пометка исследования

Данное прикладное программное обеспечение предоставляет столбец «Флаг», в котором вы можете разместить значок флага. Это полезно для пометки исследований для ваших собственных целей (например, указания проанализированных исследований) и последующей сортировки по этому значку.

Щелкните правой кнопкой мыши нужное исследование, чтобы отобразить меню, затем выберите Флаг > Добавить флаг. В столбце Флаг исследования появится значок флага. Выберите Флаг > Удалить флаг, чтобы удалить значок.

Примечания:

- Значки флагов связаны с исследованиями только в текущем источнике исследований. Все значки флагов будут удалены при отправке исследований на другое устройство.

- Эта функция недоступна для сторонних DICOM-серверов.

#### Изменение статуса проверки

Примечание: Эта функция недоступна для сторонних DICOM-серверов.

Значки статуса проверки

Исследования или серии, которые были открыты с помощью протокола, называются

«Проверенными», а исследования или серии, которые никогда не открывались с помощью протокола, называются «Непроверенными».

отображается в столбце «Статус» непроверенного исследования или серии.

Когда исследование состоит из проверенных и непроверенных серий,  отображается в столбце «Статус» исследования.

Примечания:

- WKS и REPORT сохраняются как проверенные серии. Функция статуса проверки недоступна для ZPP и т.д.

- Исследования или серии считаются непроверенными, даже если они были открыты с помощью Автоматической предобработки.

Изменение статуса проверки

Щелкните правой кнопкой мыши нужное исследование или серию, чтобы отобразить меню, затем выберите Статус проверки > Проверено или Не проверено.

Изменение статуса проверки исследования изменит статус проверки всех серий в исследовании.

### Экспорт изображений

#### Экспорт исследования, серии изображений или изображения

Щелкните правой кнопкой мыши исследование, серию или изображение, чтобы отобразить меню, наведите на Экспорт, затем выберите нужный формат файла из подменю.

Примечания:

- При экспорте нескольких исследований или серий имя папки будет «Имя пациента_ID пациента_Дата исследования_Возраст_Пол_последовательность». Суффикс будет добавлен к имени папки, чтобы не перезаписывать папки при повторном экспорте тех же исследований или серий.

- При экспорте файла изображения или видео вы можете указать имя файла. Имя файла по

умолчанию — «export_file.*».

ВАЖНО: Невозможно напрямую открыть экспортированные DICOM-файлы. Для открытия их необходимо импортировать.

DICOM

Выберите DICOM , чтобы отобразить диалоговое окно «Экспорт DICOM». Укажите формат файла и т.д., затем нажмите кнопку OK.

Формат файла

DICOM файл	Экспортирует DICOM-файлы.

DICOM носитель	Экспортирует DICOM-файлы на следующие носители:

- CD-R

- CD-RW

- DVD-R

- DVD-RW

- BD-R

- BD-RE

Примечания:

  - Имя папки будет «Имя пациента_ID пациента_Дата исследования_Возраст_Пол». Последовательный номер к имени папки добавляться не будет.

  - Переключите переключатель Анонимизировать в положение

«вкл», чтобы экспортировать анонимизированные DICOM- файлы на носитель. Имя папки будет «ZA-» и указанная строка.

Опции

Веб-содержимое	Записывает веб-содержимое на носитель или в папку, чтобы DICOM-файлы можно было просматривать в браузере.

IHE PDI	Укажите этот пункт, когда выбран DICOM носитель.

Создает DICOM-носитель, соответствующий стандарту PDI (Portable Data for Imaging). Вы можете использовать CD-R, CD- RW, DVD-R и DVD-RW.

Если выбранное исследование, серия или изображение не соответствует стандарту PDI, появляется сообщение с подтверждением о создании носителя с исключением такого исследования, серии или изображения.

Примечание: IHE PDI может быть недоступен в некоторых конфигурациях продукта.

Анонимизировать

Анонимизирует исследования, серии или изображения.

Имя пациента будет анонимизировано с применением автоматически сгенерированной или указанной строки.

ВАЖНО: Эта функция не будет анонимизировать строки, уже встроенные в SC- изображение.

Переключите переключатель Анонимизировать в положение «вкл», чтобы отобразить настройки анонимизации.

Анонимизация

Автогенерация	Генерирует имя, применяя строку «ZA-

дата_послед».

Включить следующую строку	Генерирует имя, применяя строку «ZA-

строка_послед». Указанная строка не должна содержать символы «=» или «\».

Опции

Сохранить идентификатор

устройства

Сохранить характеристики

пациента

Сохранить безопасные

приватные теги

Сохраняет идентификаторы устройств, такие как серийные номера и названия станций.

Сохраняет характеристики пациента, которые не могут идентифицировать личность, такие как пол, возраст, рост и вес.

Сохраняет известные безопасные приватные теги, которые не могут идентифицировать личность, такие как теги, специфичные для данного прикладного программного обеспечения.

JPEG, BMP, PNG

Экспортирует как файл JPEG, BMP или PNG.

ВАЖНО: JPEG — это алгоритм сжатия с потерями. Не используйте JPEG-изображения для первичной диагностики или клинического обзора.

Видео

Экспортирует как видеофайл.

ВАЖНО: Видеофайл использует алгоритм сжатия с потерями. Не используйте видеофайлы для первичной диагностики или клинического обзора.

КОДЕК

Укажите кодек, применяемый при экспорте в видеофайл.

Частота кадров (кадр/с)

Укажите количество кадров, отображаемых в секунду. Увеличьте частоту кадров, чтобы отображать больше кадров в секунду и увеличить скорость воспроизведения.

Качество

Укажите качество изображения. Выберите более высокую настройку для улучшения качества изображения. Обратите внимание, что указание более высокой настройки также увеличивает размер файла.

### Импорт изображений в источник исследований

ВАЖНО: Вы можете импортировать данные в формате стандарта DICOM 3.0 (*.dcm) в источник исследований.

- Нажмите кнопку соответствующего источника исследований (соответствующего местоположению, где вы хотите хранить исследования)

- Нажмите кнопку Другое на боковой панели, чтобы отобразить меню, затем выберите

Выбрать папку.

Появляется стандартное диалоговое окно Windows Открыть.

- Выберите нужный файл и нажмите Открыть.

-ИЛИ-

Выберите папку и нажмите Импортировать все файлы в этой папке. Файлы импортируются.

### Диспетчер задач

Нажмите кнопку «Диспетчер задач» на боковой панели, чтобы отобразить окно диспетчера задач. Ход отправки или импорта исследований и т.д. отображается в окне диспетчера задач.

Примечания:

  - Список будет сброшен при выходе из прикладного программного обеспечения.

  - Если задачи добавляются, пока окно диспетчера задач скрыто, значок статуса задачи будет показан на кнопке диспетчера задач. Значок исчезнет при отображении окна диспетчера задач.

#### Фильтрация задач

Нажимайте каждую кнопку, чтобы включить или выключить фильтр. В списке будут отображаться только задачи в указанном состоянии.

#### Поиск задачи

- Нажмите кнопку «Фильтры поиска», чтобы выбрать элемент для поиска.

- Нажмите на каждый элемент, чтобы установить фильтры поиска.

Задачи, соответствующие фильтрам поиска, отображаются в списке после установки фильтров поиска.

Примечания:

  - Флажок отображается для элементов, для которых вы указали условия поиска.

  - Выберите Показать все для элементов, не используемых для поиска. Для имени пациента или ID пациента оставьте поле пустым, чтобы установить Без условия.

  - Нажмите кнопку «×», чтобы удалить элемент.

ID пациента, Имя пациента

Введите часть ID пациента или имени пациента длиной не более 64 символов в текстовое поле.

Поиск по частичному совпадению. Условия не чувствительны к регистру. Подстановочные символы недоступны.

Дата исследования

Выберите За, С или Между, затем выберите дату или период из раскрывающегося списка.

Статус

Выберите состояние задачи из меню.

#### Отмена задачи

Выберите флажок ожидающей задачи, затем нажмите кнопку Отмена.

#### Приостановка задачи

Выберите флажок ожидающей задачи, затем нажмите кнопку Пауза.

#### Перезапуск приостановленной или неудачной задачи

Выберите флажок приостановленной или неудачной задачи, затем нажмите кнопку Перезапуск.

Примечание: Если ошибка возникает при экспорте DICOM-носителя, перезапуск невозможен.

### Автоматическая предобработка

Автоматическая предварительная обработка автоматически запускает протокол, выполняет автоматическое извлечение и сохраняет результаты в виде серий ZPP, когда поступающее исследование или серия с устройства DICOM соответствует критериям. С помощью определенных протоколов Автоматическая предварительная обработка может запускать макрос и сохранять рабочее пространство.

Примечания:

- Эта функция может быть недоступна в некоторых конфигурациях продукта.

- Для использования этой функции требуется пользователь с ролью «Запуск автоматической предварительной обработки».

- Автоматическая предварительная обработка не обрабатывает серии SC.

#### Определение Автоматической предварительной обработки

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Автоматическая предварительная обработка на боковой панели и выберите Служба автоматической предварительной обработки.

Появится диалоговое окно Автоматическая предварительная обработка.

- Нажмите кнопку +.

- Введите название действия.

- Нажмите кнопку Протокол, чтобы выбрать протокол для определения автоматической предварительной обработки.

Нажатие кнопки Протокол отображает меню протоколов, доступных для автоматической предварительной обработки. Выберите протокол для определения автоматической предварительной обработки из меню.

- Укажите условия для запуска Автоматической предварительной обработки.

Примечание: По умолчанию указано «Тип изображения: содержит ORIGINAL».

Добавление условия

  - Нажмите кнопку Добавить условие , чтобы выбрать атрибут DICOM, который будет использоваться для условия.

Появится диалоговое окно.

  - Укажите условие.

Модальность	Укажите модальность, например КТ и МРТ.

Исследуемая часть

тела

Описание исследования

Укажите слово(а), которые могут встречаться в поле

«Исследуемая часть тела», например, AB, CHEST и HEART.

Укажите слово(а), которые могут встречаться в Описании исследования.

Описание серии	Укажите слово(а), которые могут встречаться в Описании серии.

Название протокола	Укажите слово(а), которые могут встречаться в Названии протокола.

Тип изображения	Укажите слово(а), которые могут встречаться в Типе изображения.

Сверточное ядро	Укажите слово(а), которые могут встречаться в Сверточном ядре.

Толщина среза	Выберите условие из списка, затем укажите толщину.

Поле обзора (FOV)	Выберите условие из списка, затем укажите поле обзора (FOV).

Примечания:

- Ключевые слова проверяются по частичному совпадению.

- Ключевые слова не чувствительны к регистру.

- Данные, которые соответствуют всем указанным здесь условиям, подвергаются автоматической предварительной обработке (условие «И»).

- Если одно и то же условие добавлено несколько раз (например, задано два Описания серии), условие будет считаться выполненным, если совпадает любое ключевое слово (условие «ИЛИ»).

Удаление условия

Нажмите ×, чтобы удалить условие.

- Укажите действие(я), которые необходимо выполнить после запуска Автоматической предварительной обработки.

Запускать макрос при запуске (только 3D Standard и 4D)

Включите этот переключатель, чтобы запускать макрос при запуске. Нажмите кнопку, чтобы выбрать макрос.

Примечания:

- Подробнее о макросах см. Макрос.

- Если макрос включает действие, требующее взаимодействия с пользователем (например, инструмент сегментации), это действие пропускается.

- Когда выбран и выполняется макрос, включающий инструмент автоматической сегментации, такой как Удалить кости брюшной полости , результат работы инструмента автоматической сегментации автоматически сохраняется как серия ZPP.

Открывать несколько серий (только 3D Standard, 4D, Анализ КТ коронарных артерий)

Включите или выключите этот переключатель.

Вкл.	Открывает несколько серий одновременно.

С протоколом 4D или Анализа КТ коронарных артерий (опция) многотомные серии автоматически разделяются и открываются как 4D- данные. Если количество кадров одинаково для томов разных серий, они группируются и открываются как 4D-данные.

Выкл.	Открывает тома разных серий по отдельности без группировки.

Примечание: Этот переключатель недоступен для протоколов, которые не поддерживают несколько серий. Многотомные серии автоматически разделяются на подсерии.

- Нажмите кнопку Статус , затем выберите Включено или Выключено.

Выберите Включено , чтобы использовать действие, или Выключено, чтобы не использовать действие.

- Нажмите кнопку Сохранить.

Появится сообщение.

- Подтвердите сообщение, затем нажмите кнопку OK, чтобы добавить действие.

Повторите шаги с 2 по 9 , чтобы добавить дополнительные действия.

Редактирование действия

Нажмите кнопку Редактировать для нужного действия, отредактируйте действие, затем нажмите кнопку Сохранить.

Удаление действия

Нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить действие.

- Нажмите «×», чтобы закрыть диалоговое окно Автоматическая предварительная обработка.

- Перезапустите программное обеспечение приложения.

Изменения в Автоматической предварительной обработке применяются.

|  | Выполнение Автоматической предварительной обработки только для определенных типов данных Чтобы выполнять Автоматическую предварительную обработку только для определенных типов данных, обязательно правильно укажите условия. Например, если ключевое слово указано в поле Описание серии как условие для запуска Автоматической предварительной обработки, убедитесь, что это ключевое слово содержится в Описании серии атрибутов DICOM при сканировании данных (или перед отправкой данных на сервер). Выполнение Автоматической предварительной обработки только для исходных данных Серии реформатирования, сохраненные Автоматической предварительной обработкой, могут бесконечно запускать ее повторно в зависимости от заданных условий. Чтобы выполнять Автоматическую предварительную обработку для исходных данных, введите «ORIGINAL» в поле Тип изображения. |
| --- | --- |

#### Включение/выключение Автоматической предварительной обработки

Примечание: Кнопка Автоматическая предварительная обработка на боковой панели доступна пользователям с ролью «Запуск автоматической предварительной обработки».

Включение Автоматической предварительной обработки

Нажмите кнопку Автоматическая предварительная обработка на боковой панели, чтобы включить ее. При включении кнопка становится светло-голубой.

Примечание: Вы не можете управлять рабочими процессами, которые обрабатываются Автоматической предварительной обработкой. В дополнение к рабочему процессу, обрабатываемому Автоматической предварительной обработкой, вы можете запускать и работать с еще двумя рабочими процессами.

Выключение Автоматической предварительной обработки

Нажмите светло-голубую кнопку Автоматическая предварительная обработка . Автоматическая предварительная обработка завершится после окончания текущего процесса.

## Сохранение работы

В этой главе описывается, как сохранить текущие изображения исследования.

### Рабочее пространство (Workspace)

Сохранение рабочего пространства сохраняет текущие изображения исследования и отчет. Вы можете уйти из текущего исследования (например, открыть другое исследование или выйти из программного обеспечения) и снова открыть рабочее пространство без потери работы.

Рабочее пространство сохраняет все изменения, которые вы вносите в исследование. Каждый раз при последующем сохранении рабочего пространства ваша работа сохраняется как контрольная точка внутри рабочего пространства. Контрольные точки — это сохраненные версии рабочего пространства, к которым можно вернуться.

ВАЖНО: Рабочее пространство должно храниться в том же месте, что и связанные с ним серии; в противном случае вы не сможете открыть рабочее пространство.

Примечание: Рабочее пространство не сохраняет снимки (snaps) в пуле изображений.

#### Создание рабочего пространства или контрольной точки

- На экране анализа нажмите кнопку Save WKS (Сохранить WKS).

Появится диалоговое окно «Save Workspace or Checkpoint» (Сохранить рабочее пространство или контрольную точку).

- Введите информацию.

Чтобы создать новое рабочее пространство

Чтобы создать новое рабочее пространство, выберите Create new Workspace (Создать новое рабочее пространство).

Если было открыто несколько исследований, выберите исследование-назначение для сохранения рабочего пространства.

При необходимости введите название рабочего пространства, имя автора, комментарий к рабочему пространству, описание серии и комментарий для первой контрольной точки.

Чтобы добавить контрольную точку в существующее рабочее пространство Чтобы добавить контрольную точку в существующее рабочее пространство, выберите Add the checkpoint to the existing workspace (Добавить контрольную точку в

существующее рабочее пространство) и при необходимости введите комментарий для

контрольной точки.

- Нажмите кнопку OK.

Рабочее пространство сохраняется как серия и отображается в списке серий с пометкой

«WKS» в столбце «Modality» (Модальность).

Примечания:

  - Контрольная точка автоматически добавляется в новое рабочее пространство.

  - История отмены/повтора действий не сохраняется с рабочим пространством.

  - В зависимости от конфигурации рабочее пространство или контрольная точка сохраняются автоматически при превышении времени ожидания клиента, за исключением следующих случаев:

    - Пользователь не авторизован для сохранения рабочих пространств

    - Для протоколов, которые не поддерживают рабочие пространства

    - Используются определенные инструменты

    - Используется определенная автоматическая сегментация

#### Проверка информации о рабочем пространстве и контрольных точках на экране Списка исследований/Поиска пациентов

Миниатюра рабочего пространства

На миниатюре отображаются название, дата и номер серии рабочего пространства. Если есть контрольные точки, нажмите , чтобы отобразить даты создания и комментарии контрольных точек.

Список серий

Названия рабочих пространств перечислены в столбцах Range or Title (Диапазон или Название) и Series description (Описание серии).

Список изображений

Предварительный просмотр выбранной контрольной точки отображается в области предпросмотра изображений.

Комментарии контрольных точек перечислены в столбце Position/Comment (Позиция/ Комментарий) изображения.

Щелкните правой кнопкой мыши по списку изображений, затем выберите Display (Отображение) > DICOM information (DICOM информация), чтобы отобразить следующую информацию:

  - Описание серии (Series Description)

  - Имя создателя контента (Content Creator’s Name)

  - Комментарии к изображению (Image Comments)

  - Дата создания экземпляра (Instance Creation Date)

#### Открытие рабочего пространства

Выполните одно из следующих действий, чтобы открыть рабочее пространство:

- Дважды щелкните нужное рабочее пространство в списке серий.

- На экране списка исследований/поиска пациентов выберите исследование, затем нажмите кнопку Open (Открыть) на миниатюре нужного рабочего пространства, чтобы открыть его.

Примечание: Если рабочее пространство содержит несколько контрольных точек, последняя контрольная точка выбирается автоматически. Нажмите  на миниатюре рабочего пространства, чтобы выбрать контрольную точку.

### Режим просмотра (View)

Некоторые протоколы имеют возможность сохранения результатов анализа в формате просмотра, который можно открыть для простого просмотра.

ВАЖНО: Серия в формате просмотра должна храниться в том же месте, что и связанные с ней серии; в противном случае вы не сможете открыть серию в формате просмотра.

#### Сохранение в формате просмотра

- Нажмите кнопку Save as View (Сохранить как просмотр) на панели вывода (Output).

Появится диалоговое окно «Save as View» (Сохранить как просмотр).

Примечание: Вы не можете сохранить в формате просмотра, если 3D- или VE-вид не отображается на экране.

- Введите информацию.

Если было открыто несколько исследований, выберите исследование-назначение для сохранения в формате просмотра.

При необходимости введите название, автора и комментарий.

Примечание: Add checkpoint (Добавить контрольную точку) недоступно для этого протокола.

- Нажмите кнопку OK.

Серия сохраняется в формате просмотра.

#### Открытие серии, сохраненной в формате просмотра

Выберите исследование на экране списка исследований/поиска пациентов, затем нажмите кнопку Open (Открыть) для серии, сохраненной в формате просмотра.

#### Наблюдение в режиме просмотра

В режиме просмотра доступны основные операции, такие как поворот изображения, инструменты измерения и операции с объемом.

Примечания:

- Нажмите на правый край экрана, чтобы отобразить панели.

- Подробнее об операциях с объемом см. в разделе Volumes (Объемы).

#### Выход из режима просмотра

Нажмите кнопку Close (Закрыть) в верхнем левом углу экрана, чтобы выйти из режима просмотра и вернуться на экран списка исследований/поиска пациентов.

## Создание отчетов

В этой главе описывается, как создавать отчеты на экране "Отчет" с использованием изображений, добавленных в пул изображений на экране "Анализ".

### Обзор экрана "Отчет"

Пул изображений показывает снимки, добавленные в пул изображений на экране "Анализ". Перетащите нужный снимок из пула изображений в область отчета.

Снимки (Snaps)	Изображения для отчетов называются «снимками» (snaps).

Пул изображений	Отображает снимки.

Область отчета

Область для просмотра или редактирования отчета.

Перетащите нужный снимок из пула изображений в область отчета, затем введите комментарии.

Очистить	Очищает все снимки, атрибуты DICOM и текст.

Предпросмотр	Показывает стандартный предпросмотр печати Windows.

Печать	Печатает отчет.

Сохранить	Сохраняет отчет на сервер.

Тип отчета	Выбирает тип отчета.

| Шаблон | Выбирает шаблон для общего отчета. |
| --- | --- |
| Другое | Отображает меню шаблонов общего отчета. |
| Экспорт | Экспортирует отчеты для внешних систем. Примечание: Эта функция может быть недоступна в некоторых конфигурациях продукта. |

### Создание отчетов

- Добавьте снимки в пул изображений.

На экране "Анализ" щелкните правой кнопкой мыши на изображении, чтобы отобразить панель инструментов окна, щелкните правой кнопкой мыши кнопку Захват , чтобы отобразить палитру захвата, затем выберите Снимок.

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Захват на панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру захвата, затем нажмите кнопку Отчет , чтобы отправить изображение непосредственно в область отчета.

Обратите внимание, что кнопка Отчет отключена в следующих случаях:

Экран "Отчет" никогда не отображался после открытия исследования

Выбранный тип отчета не является Общим

- Нажмите вкладку Отчет на боковой панели, чтобы отобразить экран "Отчет".

- Добавьте или удалите рамки изображений и поля комментариев.

Нажмите  , чтобы добавить поле комментария. Нажмите  , чтобы удалить поле комментария.

Нажмите  , чтобы добавить строку рамок изображений под существующими строками. Нажмите  , чтобы удалить самую нижнюю строку. Нажмите  , чтобы добавить столбец рамок изображений справа от столбцов. Нажмите  , чтобы удалить самый правый столбец.

Примечание: Вы можете выбрать шаблон для Общего отчета. Подробнее см. Шаблоны для Общего отчета.

- Перетащите снимок из пула изображений в нужную рамку изображения в отчете.

Примечания:

  - Вы можете выбрать несколько снимков и перетащить их в отчет сразу. Подробнее см. Выбор снимков. Обратите внимание, что некоторые изображения не будут добавлены, если недостаточно рамок изображений.

  - Когда вы перетаскиваете снимок в отчет, атрибуты DICOM (такие как ID пациента и дата исследования) автоматически добавляются в отчет. Поле "Возраст" может оставаться пустым для некоторых исследований.

  - Когда вы вручную вводите поле "Дата рождения", поле "Возраст" автоматически показывает возраст, рассчитанный из Даты рождения и Даты исследования. Обратите внимание, что эта функция недоступна, если возраст был введен непосредственно в поле "Возраст" или если курсор перемещался в поле "Возраст" хотя бы один раз в прошлом.

  - Когда в диалоговом окне "Настройки" выбран параметр «Не заменять введенные пользователем данные в отчете при добавлении новых изображений», поля, отредактированные пользователем вручную, не будут перезаписаны. Когда выбран параметр «Заменить поля отчета информацией DICOM из новых изображений», все поля будут по возможности перезаписаны атрибутами DICOM исследования. Подробнее см. Вывод > Отчет.

  - Обратитесь к представителю ООО «Д МАСТЕР» для настройки поля "Название учреждения" на экране "Отчет".

- Отредактируйте поля отчета, такие как комментарии.

- Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить отчет.

Появится диалоговое окно "Сохранить".

- Укажите место назначения отчета и т.д., затем нажмите кнопку OK .

Отчет сохраняется как серия с указанным номером серии.

Примечания:

  - В списке серий в столбце "Модальность" отображается модальность, такая же, как у исходного исследования, или «REPORT».

  - Модальность отчета будет «REPORT», когда переключатель Сохранить как модальность: REPORT в расширенных настройках включен.

  - Текст в полях комментариев и снимки в рамках изображений сохраняются, даже если

они скрыты путем удаления полей комментариев или рамок изображений, и очищаются при выходе из программного обеспечения.

    - Когда поле комментария, содержащее текст, было удалено нажатием  , нажмите	, чтобы восстановить поле комментария вместе с текстом.

    - Например, когда есть шесть рамок изображений, заполните их шестью снимками и удалите четыре рамки изображений. Четыре снимка в удаленных рамках изображений можно снова показать, добавив рамки изображений.

  - Возможно, не удастся отредактировать сохраненный отчет, созданный из некоторых более старых версий этого программного обеспечения.

### Печать отчетов

Нажмите кнопку Печать, чтобы напечатать отчет.

### Открытие сохраненного отчета

Выполните одно из следующих действий, чтобы открыть отчет:

- На экране "Список исследований/Поиск пациента" найдите пациента, затем нажмите кнопку

Открыть нужного миниатюрного изображения отчета.

- Дважды щелкните нужную серию отчета в списке серий.

### Экспорт отчетов

Эта функция экспортирует отчеты для внешних систем (опционально).

Создайте отчет и нажмите кнопку "Экспорт", чтобы экспортировать отчет как XML-файл в указанную папку. Изображения в отчете сохраняются в формате JPEG в той же папке.

Примечания:

- Эта функция может быть недоступна в некоторых конфигурациях продукта.

- Обратитесь к представителю ООО «Д МАСТЕР» для настройки этой функции.

### Шаблоны для Общего отчета

Вы можете сохранять шаблоны для Общего отчета.

Примечание: Изменения в шаблонах (сохранение, удаление и импорт) сохраняются на сервере как Пользовательские настройки при выходе из программного обеспечения.

#### Сохранение шаблона для Общего отчета

Вы можете сохранить следующие элементы как шаблон.

  - Количество рамок изображений

  - Количество полей комментариев

  - Текст в полях комментариев

- Выберите Общий в меню "Тип отчета".

- Добавьте или удалите рамки изображений и поля комментариев.

Рамки изображений

Нажмите  , чтобы добавить строку рамок изображений под строками. Нажмите  , чтобы удалить самую нижнюю строку. Нажмите  , чтобы добавить столбец рамок изображений справа от столбцов. Нажмите , чтобы удалить самый правый столбец. Общее количество рамок изображений может быть от 1 (макет 1×1) до 16 (макет 4×4).

Поля комментариев

Каждое поле комментария имеет заголовок.

Нажмите  , чтобы добавить поле комментария. Нажмите  , чтобы удалить поле комментария.

Поля комментариев размещаются выше и ниже рамок изображений. Количество верхних или нижних полей комментариев может быть от 0 до 4.

Примечание: «*» будет показано рядом с именем шаблона, когда изменено количество рамок изображений или полей комментариев или когда указан заголовок поля комментария. Эти изменения будут сброшены, если вы переключите шаблон без сохранения изменений.

- Введите заголовки для комментариев по мере необходимости.

Заголовки можно сохранить как шаблон.

- Нажмите «...», чтобы отобразить меню, затем выберите Сохранить шаблон.

Появится диалоговое окно "Сохранить шаблон".

- Введите имя шаблона длиной не более 20 символов.

Примечания:

  - Нельзя использовать следующие символы:

*  "  '  `

  - Имя шаблона не может быть пустым. Также обратите внимание, что нельзя использовать пробелы до или после имени шаблона.

  - Ввод того же имени шаблона, что и у существующего, перезаписывает существующий шаблон.

  - Исходный шаблон не может быть перезаписан.

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить шаблон.

#### Удаление шаблона для Общего отчета

- Нажмите кнопку Шаблон, затем выберите шаблон для удаления.

- Нажмите «...», чтобы отобразить меню, затем выберите Удалить шаблон.

Примечание: Нельзя удалить Исходный шаблон.

#### Экспорт шаблонов для Общего отчета

- Нажмите «...», чтобы отобразить меню, затем выберите Экспорт шаблона.

Появится диалоговое окно "Сохранить как".

- Укажите имя файла и место назначения.

Расширение файла — «.zrt».

- Нажмите кнопку Сохранить, чтобы экспортировать все шаблоны.

#### Импорт шаблонов для Общего отчета

- Нажмите «...», чтобы отобразить меню, затем выберите Импорт шаблона.

Появится сообщение подтверждения.

- Подтвердите сообщение и нажмите кнопку Да, чтобы импортировать шаблоны.

- Найдите файл (*.zrt) и нажмите кнопку Открыть, чтобы импортировать шаблоны.

Примечание: Все текущие сохраненные шаблоны очищаются при импорте шаблонов.

### Управление снимками

#### Выбор снимков

Выбор одного снимка

Щелкните, чтобы выбрать снимок в пуле изображений. Рамка выбранного снимка становится красной.

Выбор всех снимков

Дважды щелкните снимок в пуле изображений.

Выбор нескольких снимков

Удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте, чтобы выбрать блок снимков в пуле изображений.

Удерживайте нажатой клавишу Ctrl и щелкайте, чтобы выбрать (или отменить выбор) несмежные снимки.

#### Добавление снимков

На экране "Анализ" щелкните правой кнопкой мыши кнопку Захват на панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру захвата, затем выберите Снимок.

#### Удаление снимков из пула изображений

Выберите снимки для удаления, затем нажмите клавишу Delete.

-ИЛИ-

Щелкните правой кнопкой мыши снимок для удаления, затем выберите Удалить.

#### Изменение порядка снимков

Перетащите, чтобы изменить порядок снимков в пуле изображений. Если есть несколько групп, вы можете перетащить снимки в другую группу.

### Работа со снимками по группам

Группы позволяют работать со снимками по группам. Вы можете указать тип вывода, место назначения и размер изображения для каждой группы.

#### Создание новой группы

- Нажмите кнопку Новая группа.

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Настройка группы > кнопку Создать. Появится диалоговое окно Настройка для новой группы.

- Введите имя для новой группы, затем нажмите кнопку OK. Группа создана.

#### Переименование группы

1 Нажмите кнопку Настройка группы.

Появится диалоговое окно Настройка группы.

2 Выберите группу и нажмите кнопку Изменить.

Появится диалоговое окно Настройка.

3 Введите новое имя, затем нажмите кнопку OK.

Примечание: Нельзя изменить имя группы «Входящие».

#### Удаление снимков

Удаление всех снимков в группе

Нажмите кнопку Очистить , чтобы отобразить диалоговое окно "Очистить", затем нажмите кнопку OK , чтобы удалить все снимки в группе.

Удаление всех снимков всех групп

Нажмите кнопку Очистить все , чтобы отобразить диалоговое окно "Очистить все снимки", затем нажмите кнопку OK , чтобы удалить все снимки всех групп.

#### Сохранение снимков в группе

1 Нажмите кнопку Сохранить изображения.

Появится диалоговое окно "Сохранить изображения".

2 Укажите место назначения и т.д., затем нажмите кнопку OK.

Место назначения

Выберите место назначения.

Номер серии

Укажите номер серии для серии.

Описание серии DICOM

Введите желаемое описание серии в текстовое поле. Допустимые символы для описания серии включают прописные и строчные буквы, цифры 0-9 и следующие специальные символы:

~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` - = [ ] ; ' , . /

Размер вывода

Показывает окончательный размер вывода снимков. При первом открытии диалогового окна "Сохранить изображения" отображается значение, установленное для Размера вывода в диалоговом окне "Настройки" (единица измерения: пиксель). Обычно нет необходимости изменять это значение.

- Измените эту настройку, чтобы выводить снимки меньшего размера, чем значение по умолчанию.

- Чтобы выводить изображения размером больше значения по умолчанию, измените Размер вывода в диалоговом окне "Сохранить изображения" и в диалоговом окне "Настройки", затем снова добавьте снимки. Подробнее о настройках см. Вывод.

ВАЖНО: Значение, установленное для Размера вывода в диалоговом окне "Настройки" в момент добавления снимка в пул изображений, является верхним пределом размера изображения снимка. Настройки Размера вывода применяются только к снимкам, добавленным в группу после изменения настроек. Они не применяются к существующим снимкам.

Сохранять только новые изображения

Выберите это, чтобы сохранять только новые снимки, добавленные в группу после последнего сохранения. Недоступно, когда нет различий.

3 Нажмите кнопку OK.

Снимки в группе сохраняются как серия SC.

#### Управление группами

Обзор настройки группы

Нажмите кнопку Настройка группы , чтобы открыть диалоговое окно Настройка группы

Список групп	Показывает список групп.

Создать	Создает новую группу.

Изменить	Открывает диалоговое окно "Настройка" выбранной группы.

Удалить	Удаляет выбранную группу снимков.

Примечание: Нельзя удалить «Входящие».

Переместить

вверх

Переместить

вниз

Перемещает выбранную группу вверх в пуле изображений на экране "Отчет".

Перемещает выбранную группу вниз в пуле изображений на экране "Отчет".

OK	Применяет все изменения.

Отмена	Отменяет все изменения.

## Вывод изображений

Данное программное обеспечение предоставляет несколько вариантов вывода данных.

### Форматы изображений

Доступны форматы изображений, определенные стандартами DICOM (SC и Reformat).

#### SC (Вторичный захват)

Вторичный захват (Secondary Capture) — это формат изображения, определенный стандартами DICOM.

Изображения сохраняются как серия и отображаются в Списке серий с указанием «SC» в столбце Class (Класс).

Опции SC

Опции SC находятся в диалоговом окне Preferences (Параметры). Подробнее см. Вывод  > DICOM.

Снимите все флажки настроек DICOM (за исключением Embed original Series Description (Встраивать оригинальное описание серии) и Starting output series number (Начальный номер выходной серии)), чтобы захватить изображения, строго соответствующие стандартам DICOM.

Атрибуты, не разрешенные для SC, будут удалены, и аннотации встроены не будут.

Примечание: Изображения SC нельзя открыть в 3D. Для открытия изображений SC используйте протокол Viewer.

#### Reformat

С изображениями Reformat можно проводить измерения, как с оригинальными изображениями.

Примечания:

- Объекты, добавленные или нарисованные с помощью инструмента, будут удалены.

- Когда требуются изображения, строго соответствующие стандартам DICOM, сохраняйте их как Reformat.

### Экспорт в файлы

Вы можете экспортировать изображения в файлы. Доступны следующие форматы:

  - DICOM

  - JPEG

  - BMP

  - PNG

#### Чтобы экспортировать изображение на экране анализа

- Щелкните правой кнопкой мыши на изображении, чтобы отобразить панель инструментов Window, щелкните правой кнопкой мыши кнопку Capture (Захват), затем выберите File (Файл).

Появится диалоговое окно «Сохранить как».

- Укажите формат файла и место назначения, затем нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы экспортировать изображение.

#### Чтобы экспортировать изображения на экране списка исследований

- Щелкните правой кнопкой мыши исследование, серию или изображение на экране списка исследований, наведите указатель на Export (Экспорт), затем выберите желаемый формат файла.

Появится диалоговое окно «Выбор папки».

- Выберите место назначения для экспорта изображений.

### Захват изображений

#### Чтобы захватить изображение с помощью кнопки Capture

Щелкните правой кнопкой мыши на изображении, чтобы отобразить панель инструментов Window, затем нажмите кнопку Capture (Захват) , чтобы захватить изображение в формате по умолчанию.

Чтобы изменить настройку захвата изображения по умолчанию, см. Чтобы изменить настройку захвата изображения по умолчанию.

#### Чтобы выбрать формат изображения из палитры Capture

Щелкните правой кнопкой мыши на изображении, чтобы отобразить панель инструментов Window, затем нажмите кнопку Capture (Захват) , чтобы отобразить палитру Capture (Захват).

Палитра Capture (Захват) предоставляет несколько вариантов вывода:

| По умолчанию | То, что установлено в качестве действия захвата по умолчанию. Чтобы изменить настройку захвата изображения по умолчанию, см. Чтобы изменить настройку захвата изображения по умолчанию. |
| --- | --- |
| SC | Сохраняет изображения как серии SC. Подробнее о SC см. SC ( Вторичный захват). |
| Файл | Экспортирует как файл изображения (формат DICOM, JPEG, BMP или PNG). Примечание: Эта опция не экспортирует на носители, такие как CD-R. |
| Снимок | Отправляет изображение в пул изображений на экране отчета. Запрашивает группу, если доступно более одной. Подробнее см. Создание отчетов. |
| Буфер обмена | Копирует изображение в буфер обмена Windows. Примечание: Эта функция может быть недоступна в некоторых конфигурациях продукта. |
| Отчет | Отправляет изображение непосредственно в область отчета на экране отчета. Примечания: - Недоступно для некоторых протоколов. - Кнопка Report (Отчет) отключается в следующих случаях: - Экран отчета никогда не отображался после открытия исследования - Не выбран шаблон Generic Report (Общий отчет) |
| Все окно | Захватывает все окно. Запрашивает тип вывода. |

#### Чтобы изменить настройку захвата изображения по умолчанию

Вы можете изменить настройку захвата изображения по умолчанию для кнопки Capture

(Захват) на панели инструментов Window и кнопки Default (По умолчанию) в палитре

Capture (Захват).

Нажмите кнопку Settings (Настройки)  в строке заголовка палитры Capture (Захват), чтобы отобразить диалоговое окно Detailed Settings (Детальные настройки).

Действие захвата по умолчанию

Выберите действия захвата по умолчанию.

Вы можете комбинировать любые или все действия захвата по желанию. Например, если установлен флажок Snap (Снимок) и флажок SC, изображение будет добавлено в пул изображений и сохранено как серия SC при нажатии кнопки Capture (Захват) или Default (По умолчанию).

Примечание: Когда выбран Snap (Снимок), выберите либо Prompt (Запрос) для выбора группы назначения из меню, либо Immediate (Немедленно) и введите имя группы в поле ниже. Убедитесь, что введенное имя соответствует существующей группе.

Область захвата по умолчанию

Выберите область захвата по умолчанию из следующих вариантов:

Вписанный	Захватывает изображение, выравнивая короткую сторону прямоугольной области по виду. Область захвата обозначена рамками снимка. Выберите этот вариант, чтобы захватить изображение с таким же размером изображения.

Описанный	Захватывает изображение, выравнивая длинную сторону прямоугольной области по виду. Выберите этот вариант, чтобы захватить весь вид.

Авто	Если соотношение сторон изображения больше по горизонтали (соотношение сторон 1,6 или больше), захват с использованием Circumscribed (Описанный); в противном случае используется Inscribed (Вписанный).

Примечание: Соотношение сторон окон варьируется в зависимости от протоколов и макетов.

#### Чтобы указать описание серии и назначение при сохранении серий SC

Когда в диалоговом окне Preferences (Параметры) установлен флажок Confirm SC creation (Подтверждать создание SC), перед сохранением серий SC отображается диалоговое окно Save as SC (Сохранить как SC).

Назначение

Когда было открыто несколько исследований, выберите назначение для сохранения изображений как серий SC.

Описание серии

Выделите текстовое поле и при необходимости введите желаемое описание серии.

Допустимые символы для описания серии включают прописные и строчные буквы, цифры 0-9 и следующие специальные символы:

~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` - = [ ] ; ' , . /

Примечания:

- Флажок Confirm SC creation (Подтверждать создание SC) в диалоговом окне Preferences (Параметры) будет снят, если вы установите флажок Do not show this message again (Больше не показывать это сообщение) и нажмете кнопку OK (ОК) в диалоговом окне Save as SC (Сохранить как SC). Подробнее о настройках см. Вывод.

- Описание серии нельзя изменить при добавлении изображений SC в существующую серию.

### Фильмы

Функции Movie (Фильм) и Advanced Movie (Расширенный фильм) создают серию последовательных изображений (пакетных изображений) на основе вращения или другого преобразования реконструированных данных изображения.

#### Чтобы создать серию последовательных изображений

- Нажмите кнопку Movie (Фильм) на панели Output (Вывод).

-ИЛИ-

Щелкните правой кнопкой мыши на нужном виде, чтобы отобразить панель инструментов Window, затем нажмите кнопку Menu (Меню) > Movie (Фильм).

- Если программное обеспечение переходит в режим Select Target View (Выбор целевого вида), выберите нужный вид.

Программное обеспечение переходит в режим Select Target View (Выбор целевого вида), когда отображается два или более вида, подходящих для команды. Вид, на который указывает мышь, подсвечивается. Щелкните, чтобы выбрать нужный вид.

Примечание: Нажмите Cancel (Отмена) или клавишу Esc, чтобы выйти из режима Select Target View (Выбор целевого вида).

Появляется диалоговое окно Movie (Фильм).

- Нажмите кнопку Transition (Переход), затем выберите нужный вариант из списка.

Примечания:

  - Доступные варианты зависят от режимов визуализации.

  - Переключите переключатель Output in reverse order (Вывод в обратном порядке) в положение on, чтобы выводить срезы в обратном порядке.

Вращение (вправо, влево, вниз, вверх)

Вращает реконструкцию в указанном направлении.

Примечание: Переключите переключатель Full rotation from display position (Полное вращение от позиции отображения) в положение on, чтобы вращать реконструкцию на 360 градусов от позиции отображения. Когда этот переключатель включен, нет необходимости указывать конечное изображение.

Путь

Двигается по указанному пути.

Примечания:

- Переключите переключатель Rev. camera (Обратная камера) в положение on, чтобы изменить направление камеры на противоположное.

- «Путь с информацией о сосуде» доступен для макета Vessel Analysis (Анализ сосуда). Подробнее см. Чтобы создать серию последовательных изображений с CS.

Толщина

Создает серию последовательных изображений с рассчитанной толщиной.

Сзади наперед

Выводит последовательную серию, пролистывая срезы или глубины.

Примечание: Переключите переключатель Full Volume (Полный объем) в положение on, чтобы вывести последовательную серию от первого до последнего среза. Когда этот переключатель включен, нет необходимости указывать начальное и конечное изображения.

Плоский срез

Создает серию последовательных изображений, применяя Cut Flat (Плоский срез) к VR- изображению. Подробнее см. Плоский срез.

Вращение по 2 осям

Создает серию последовательных изображений, вращая изображение горизонтально и вертикально вокруг осей.

3D Шаблон

Применяет все шаблоны в выбранной группе.

4D

Выводит 4D-фазовые изображения для указанного количества кадров.

- Укажите начальное и конечное изображения.

Перетащите ● на левом конце ползунка, чтобы указать начальное изображение, и перетащите ● на правом конце, чтобы указать конечное изображение. Или введите номера начального и конечного срезов в поля ввода на обоих концах ползунка.

Примечания:

  - Изображение в позиции ■ отображается в предпросмотре. Когда вы указываете начальное или конечное изображение, ■ автоматически переместится в указанную позицию, и будет отображено изображение для предпросмотра.

  - Перетащите ■, чтобы переключить изображения предпросмотра. Если ● и ■ перекрываются, наведите указатель на ■ и перетащите, пока ■ подсвечивается.

- Выберите Images (Изображения) или Interval (Интервал) и введите значение, чтобы указать общее количество изображений.

Images (Изображения) или Interval (Интервал) рассчитывается автоматически на основе начального и конечного изображений.

Примечание: Когда для Transition (Переход) выбран 3D Template (3D Шаблон), нажмите кнопку Template (Шаблон), чтобы отобразить список, затем выберите шаблон.

- Выберите одно или несколько назначений для сохранения последовательности.

Серия DICOM

Сохраняет последовательность как серию.

Чтобы встроить описание серии, переключите переключатель Embed series description

(Встроить описание серии) в положение on и введите желаемое описание серии.

Допустимые символы для описания серии включают прописные и строчные буквы, цифры 0-9 и следующие специальные символы:

~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` - = [ ] ; ' , . /

Примечания:

- Нажмите кнопку «...», чтобы отобразить до десяти последних введенных описаний серий для протокола. Вы можете выбрать слово из истории. Чтобы удалить слово из истории, нажмите кнопку «...» > Удалить > слово, которое нужно удалить. Обратите внимание, что для добавления или удаления слова необходимо нажать кнопку Create (Создать) в диалоговом окне Movie (Фильм).

- Когда у исходной серии есть описание серии, оно автоматически отображается в поле ввода при включении переключателя Embed series description (Встроить описание серии). Когда у исходной серии нет описания, но есть история, в поле ввода автоматически отображается последнее слово из истории. При необходимости отредактируйте описание серии.

- Когда переключатель Embed series description (Встроить описание серии) включен для совмещенных изображений, в поле ввода отображается описание серии анатомического изображения (или текущего объема). Поэтому описание серии может не всегда быть оригинальным.

Пул изображений

Отправляет последовательность в пул изображений на экране отчета. Чтобы указать группу, нажмите Advanced settings (Дополнительные настройки) > Image pool destination (Назначение пула изображений), затем выберите группу.

Фильм

Сохраняет последовательность как файл фильма (WMV, MP4 и т.д.).

Примечание: Вы можете выбрать несколько назначений. Нельзя создать последовательность, когда не выбрано ни одного назначения.

- Когда в качестве назначения была выбрана опция DICOM series (Серия DICOM), выберите формат.

SC

Сохраняет как серию SC.

Reformat

Сохраняет как серию Reformat. С изображениями Reformat можно проводить измерения, как с оригинальными изображениями.

Следующая опция доступна при выборе Reformat:

Встроить толщину среза

Когда выбран Rotate right, left, down, (Вращение вправо, влево, вниз,) или up (вверх), следующие настройки сохраняются по умолчанию для каждого режима визуализации:

От

До

Количество изображений или Интервал

Встраивает толщину слоя, указанную ползунком толщины или кнопкой Thickness

(Толщина).

Примечание: Reformat отключается, когда изображения не могут быть сохранены как серия Reformat.

- Когда в качестве назначения была выбрана опция DICOM series (Серия DICOM), выберите размер вывода: 512, 1024 или 2048 пикселей.

Примечание: Размер вывода, указанный в диалоговом окне Preferences (Параметры), отображается как (по умолчанию). Подробнее см. Вывод.

- При необходимости подтвердите изображения предпросмотра.

Нажмите кнопку Preview (Предпросмотр), чтобы начать предпросмотр.

Нажмите кнопку Play (Воспроизведение), чтобы начать воспроизведение. Нажмите кнопку

Pause (Пауза), чтобы приостановить воспроизведение.

Используйте кнопку Speed (Скорость), чтобы изменить скорость воспроизведения.

Переключите переключатель Repeat (Повтор) в положение on, чтобы повторять воспроизведение.

Нажмите кнопку Back (Назад), чтобы выйти из предпросмотра.

- При необходимости сохраните настройки как предустановку вывода.

Нажмите Advanced settings (Дополнительные настройки) > кнопку Save as output preset (Сохранить как предустановку вывода), чтобы сохранить предустановку вывода. Подробнее см. Преду становки вывода.

- Нажмите кнопку Create (Создать), чтобы вывести последовательность.

Примечание: Когда в качестве типа вывода выбрано Movie (Фильм), нажатие кнопки Create (Создать) отображает диалоговое окно Export as Movie File (Экспорт как файл фильма). Укажите частоту кадров, уровень качества и кодек, нажмите кнопку OK (ОК), затем укажите расположение и имя файла для сохранения.

Полное вращение

Keep Pivot (Сохранить ось) (Доступно только для CPR)

Когда выбраны любые другие типы последовательностей, сохраняется только состояние флажков и переключателей.

#### Чтобы создать расширенный фильм

Функция Advanced Movie (Расширенный фильм) позволяет осуществлять более широкий диапазон преобразований изображения реконструированного изображения, таких как масштабирование, свободное панорамирование и вращение в любом направлении, а также оконное преобразование.

Примечание: Функция Advanced Movie (Расширенный фильм) доступна для 3D и VE видов.

Обзор окна Advanced Movie

| Предпросмотр | Показывает предпросмотр. |
| --- | --- |
| Воспроизвести/ Пауза | : Начинает воспроизведение. : Приостанавливает воспроизведение. |
| Ползунок предпросмотра | Перетащите кнопку ■ на ползунке предпросмотра, чтобы переключить изображение предпросмотра. |
| Ключевой кадр | Ключевое изображение последовательного изображения. |
| Количество кадров | Вводит количество кадров до следующего ключевого кадра. Общее количество кадров рассчитывается автоматически. |
| Вращение | Задает метод вращения между ключевыми кадрами. |
| Удалить все | Удаляет все ключевые кадры. |
| Настройки фазы (Доступно только | Изменяет настройки для вывода 4D-фазовых изображений. |

для 4D протоколов)

| Настройки | Задает назначение вывода и размер вывода. Настройки отображаются справа от кнопки Settings (Настройки). |
| --- | --- |
| Создать | Создает серию последовательных изображений. |
| Закрыть | Закрывает окно Advanced Movie (Расширенный фильм). Закрытие окна Advanced Movie не влияет на вашу работу. Когда окно Advanced Movie будет отображено снова, вы можете продолжить работу. При выходе из рабочего процесса или программного обеспечения окно Advanced Movie очищается. |

Чтобы создать серию последовательных изображений

- Нажмите кнопку Adv. Movie (Расш. фильм) на панели Output (Вывод).

- Если программное обеспечение переходит в режим Select Target View (Выбор целевого вида), выберите 3D или VE вид для создания расширенного фильма.

Программное обеспечение переходит в режим Select Target View (Выбор целевого вида), когда отображается два или более вида, подходящих для команды. Вид, на который указывает мышь, подсвечивается. Нажмите Cancel (Отмена) или клавишу Esc, чтобы выйти из режима Select Target View (Выбор целевого вида).

Выберите вид, чтобы отобразить окно Adv. Movie (Расш. фильм).

Примечание: Перетащите строку заголовка окна Adv. Movie (Расш. фильм) в нужное положение. Перетащите границу окна, чтобы настроить размер.

- Настройте коэффициент масштабирования и т.д. выбранного вида.

- Нажмите +.

Ключевой кадр добавляется.

Повторите шаги 3 и 4, чтобы добавить ключевые кадры.

Примечание: Переходы между ключевыми кадрами автоматически интерполируются. Кривая непрозрачности также интерполируется, но может не интерполироваться в зависимости от настроек цвета и непрозрачности.

|  | Чтобы удалить ключевой кадр Нажмите кнопку Trash (Корзина) в правом нижнем углу ключевого кадра, чтобы удалить его. Нажмите кнопку Delete all (Удалить все), чтобы удалить все ключевые кадры. Чтобы переместить ключевой кадр вперед или назад Нажмите «...» в правом нижнем углу ключевого кадра, затем выберите Move up (Переместить вверх) или Move down (Переместить вниз). -ИЛИ- Перетащите ключевой кадр в нужное положение. Чтобы добавить ключевой кадр до или после ключевого кадра Нажмите «...» в правом нижнем углу ключевого кадра (или щелкните правой кнопкой мыши по ключевому кадру), затем выберите Add before (Добавить до) или Add after (Добавить после). Чтобы перезаписать ключевой кадр текущим видом Нажмите «...» в правом нижнем углу ключевого кадра (или щелкните правой кнопкой мыши по ключевому кадру), затем выберите Replace with current view (Заменить текущим видом). Чтобы восстановить вид до состояния на момент добавления ключевого кадра Нажмите «...» в правом нижнем углу ключевого кадра (или щелкните правой кнопкой мыши по ключевому кадру), затем выберите Restore to view (Восстановить вид), чтобы восстановить состояние (угол, коэффициент масштабирования и т.д.) на момент добавления ключевого кадра. |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку Rotation (Вращение), чтобы указать метод вращения между двумя ключевыми кадрами.

Автопереход

Вращается автоматически в соответствии с углом ключевых кадров.

Вращение вправо/влево/вверх/вниз

Вращается с приоритетом выбранного направления.

Добавьте один и тот же ключевой кадр последовательно, затем выберите Rotate right (Вращение вправо), left (влево), up (вверх) или down (вниз), чтобы вращать реконструкцию на 360 градусов.

- Чтобы выводить 4D-фазовые изображения с 4D-протоколом, при необходимости измените настройки фазы.

  - Нажмите кнопку Phase settings (Настройки фазы), чтобы отобразить диалоговое окно настроек фазы.

  - Установите флажок Repeat playback of all phases (Повторять воспроизведение всех фаз).

  - Введите количество кадров на фазу.

  - Нажмите кнопку OK (ОК).

- В текстовом поле Количество кадров для каждого ключевого кадра введите количество кадров до следующего ключевого кадра.

Общее количество кадров рассчитывается автоматически.

- Чтобы указать общее количество кадров вручную, при необходимости введите количество кадров в текстовое поле Общее количество кадров в правом конце.

Количество кадров для каждого ключевого кадра соответствующим образом регулируется.

- Установите назначение вывода и размер вывода.

  - Нажмите кнопку Settings (Настройки).

Появляется диалоговое окно Output settings (Настройки вывода).

  - Выберите тип вывода и размер вывода (в пикселях).

  - По завершении нажмите кнопку OK (ОК).

Примечания:

    - Вы можете выбрать несколько типов вывода. Кнопка OK (ОК) отключается, когда не выбран ни один тип вывода.

    - Выбранный тип вывода и размер вывода сохраняются для каждого протокола для будущих сеансов.

- При необходимости подтвердите предпросмотр.

Перетащите ■ на ползунке предпросмотра, чтобы переключить изображения предпросмотра.

Нажмите кнопку Play (Воспроизведение), чтобы начать воспроизведение. Нажмите кнопку

Pause (Пауза), чтобы приостановить воспроизведение.

- Нажмите кнопку Create (Создать), чтобы вывести последовательность.

### Предустановки вывода

Вы можете сохранить настройки фильма как предустановку вывода.

#### Чтобы создать предустановку вывода

- Нажмите кнопку Movie (Фильм) на панели Output (Вывод).

Программное обеспечение переходит в режим Select Target View (Выбор целевого вида). Вид, на который указывает мышь, подсвечивается.

Примечание: Нажмите Cancel (Отмена) или клавишу Esc, чтобы выйти из режима Select Target View (Выбор целевого вида).

- Щелкните, чтобы выбрать нужный вид.

Появляется диалоговое окно Movie (Фильм).

- Укажите параметры фильма и назначения.

Подробнее см. Чтобы создать серию последовательных изображений.

- Нажмите Advanced settings (Дополнительные настройки) > кнопку Save as output preset

(Сохранить как предустановку вывода).

Появляется диалоговое окно Save as output preset (Сохранить как предустановку вывода).

- Выберите группу вывода и т.д.

Группа вывода

Выберите New (Новая), чтобы создать новую группу вывода. Чтобы сохранить в существующую группу вывода, нажмите кнопку Output group (Группа вывода) и выберите существующую группу вывода.

Имя

Введите имя для предустановки вывода.

Сохранить режим визуализации

Сохраняет текущий режим визуализации, качество изображения и статус наслоения объемов.

Сохранить настройки элементов отображения

Сохраняет текущие элементы отображения (аннотации и т.д.).

- Нажмите кнопку OK (ОК).

Предустановка вывода сохраняется.

Примечание: Когда в шаге 5 для параметра Output group (Группа вывода) установлено значение New (Новая), появляется диалоговое окно. Введите имя для группы вывода, затем нажмите кнопку OK (ОК), чтобы сохранить предустановку вывода.

#### Чтобы создать серию последовательных изображений с использованием предустановки вывода

- Отобразите предустановку вывода.

В протоколах 3D Standard или 4D предустановки вывода отображаются на панели Output (Вывод). В протоколах, которые поддерживают предустановки вывода, нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов Window, затем выберите Output Presets (Предустановки вывода), чтобы отобразить палитру Output Presets (Предустановки вывода).

Нажмите треугольник слева от имени группы вывода на панели Output (Вывод) (или в палитре Output Preset (Предустановка вывода)), чтобы показать/скрыть предустановку вывода, содержащуюся в группе вывода.

- Нажмите кнопку «...» предустановки вывода, затем выберите Run (Запустить).

Создается серия последовательных изображений с использованием настроек предустановки вывода.

#### Чтобы создать серию последовательных изображений с использованием всех предустановок вывода, содержащихся в группе вывода

Нажмите кнопку Run (Запустить) группы вывода, чтобы создать серию последовательных изображений с использованием всех предустановок вывода для этой группы вывода.

Примечание: Чтобы сохранить выводы из всех предустановок вывода как одну серию, нажмите кнопку «…» группы вывода, затем включите опцию Output in one series (Вывод в одну серию).

Обратите внимание, что эта функция недоступна, когда назначения смешаны. Назначения всех предустановок вывода должны быть только DICOM series (Серия DICOM).

Отключите опцию Output in one series (Вывод в одну серию), чтобы сохранять серии для каждой предустановки вывода.

#### Операции с предустановками вывода

Чтобы редактировать предустановку вывода

- Нажмите кнопку «...» предустановки вывода, затем выберите Edit (Редактировать).

Появляется диалоговое окно Movie (Фильм).

- Измените параметры по желанию.

- Сохраните изменения.

Нажмите кнопку Overwrite and close (Перезаписать и закрыть), чтобы сохранить изменения в предустановке вывода.

Примечание: Чтобы сохранить предустановку вывода под другим именем, нажмите Advanced settings (Дополнительные настройки) > кнопку Save as output preset (Сохранить как предустановку вывода).

Чтобы переименовать предустановку вывода

Нажмите кнопку «...» предустановки вывода, затем выберите Rename (Переименовать), чтобы отобразить диалоговое окно Rename (Переименовать). Введите новое имя и нажмите кнопку OK (ОК).

Чтобы удалить предустановку вывода

Нажмите кнопку «...» предустановки вывода, затем выберите Delete (Удалить), чтобы отобразить сообщение подтверждения. Нажмите кнопку OK (ОК), чтобы удалить предустановку вывода.

Чтобы изменить порядок предустановок вывода

Перетащите кнопку «=» предустановки вывода вверх или вниз, чтобы изменить порядок.

#### Операции с группами вывода

Чтобы создать группу вывода

Создавайте группы вывода и управляйте предустановками вывода.

- Нажмите кнопку «+» в разделе Output group (Группа вывода) на панели Output (Вывод).

Появляется диалоговое окно Create New Group (Создать новую группу).

- Введите имя группы, затем нажмите кнопку OK (ОК).

Группа вывода добавляется в раздел Output group (Группа вывода) на панели Output (Вывод)

Чтобы переименовать группу вывода

Нажмите кнопку «...» группы вывода, затем выберите Edit group name (Редактировать имя группы), чтобы отобразить диалоговое окно. Отредактируйте имя и нажмите кнопку OK (ОК).

Чтобы скопировать группу вывода

Нажмите кнопку «...» группы вывода, затем выберите Copy group (Копировать группу), чтобы скопировать группу вывода.

Чтобы удалить группу вывода

Нажмите кнопку «...» группы вывода, затем выберите Delete group (Удалить группу), чтобы отобразить сообщение подтверждения. Нажмите кнопку OK (ОК), чтобы удалить группу вывода.

Чтобы изменить порядок групп вывода

Перетащите кнопку «=» группы вывода вверх или вниз, чтобы изменить порядок.

### Вывод файлов STL или OBJ

Вы можете вывести маску изображения VR-изображения как файл STL (Stereolithography) или Wavefront OBJ.

Примечание: Нельзя выводить файлы, когда опция 3D-фильтра установлена в «ON» (Вкл.).

- Нажмите кнопку STL file (Файл STL) или OBJ file (Файл OBJ) на панели Output (Вывод), чтобы отобразить палитру Export as STL/OBJ (Экспорт как STL/OBJ).

Файл STL	Выводит маску изображения текущего объема как файл STL (Stereolithography).

Файл OBJ	Выводит маску изображения текущего объема как файл Wavefront OBJ. Выводит все видимые объемы, когда включено наслоение объемов.

- Нажмите кнопку Standard Surface (Стандартная поверхность), High Detail Surface (Поверхность с высоким разрешением) или Smoothed Surface (Сглаженная поверхность), чтобы отобразить диалоговое окно «Сохранить как».

Эти кнопки могут выводить файлы STL или OBJ с разными параметрами. Нажмите одну из этих кнопок, которая подходит для ваших целей.

Примечание: Эти кнопки отключены, когда не отображается VR-изображение.

- Укажите имя файла и место назначения, затем нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы сохранить файл.

### Окно печати

Используйте окно печати для организации изображений для вывода на твердый носитель либо на принтер, либо на DICOM-фотопринтер.

Примечания:

  - Окно печати может быть отключено в зависимости от конфигурации.

  - Обратитесь к представителю ООО «Д МАСТЕР» для получения подробной информации о настройке принтера или фотопринтера.

#### Чтобы использовать окно печати

Чтобы открыть окно печати

На экране списка исследований/поиска пациента нажмите кнопку Print (Печать) на боковой панели.

Чтобы закрыть окно печати

Нажмите «×» в правом верхнем углу окна.

Изображения в окне печати будут сохранены при его закрытии. Вы можете продолжить печать, снова открыв окно печати.

Примечание: Изображения в окне печати будут сброшены при открытии нового исследования. Чтобы сохранить изображения, установите флажок “Confirm clearing of output

images upon protocol startup” (Подтверждать очистку выходных изображений при запуске протокола) в диалоговом окне Preferences (Параметры).

Чтобы очистить окно печати

Изображения в окне печати будут сброшены при выходе из программного обеспечения.

Обзор окна печати

Кадр

Каждый кадр показывает изображение.

Щелкните, чтобы выбрать кадр. Выбранный кадр будет обведен красной рамкой.

Примечание: Кадры, показывающие локализационные изображения или информацию об исследовании, обведены

зеленой рамкой.

Сетка

Показывает границу для размещения кадров.

Виды

Переключает виды.

Вид миниатюр

Показывает миниатюры в кадрах.

Вид номеров

Показывает номера серий, режим визуализации и т.д. в кадрах.

Значки страниц

Нажмите значок страницы в верхней части окна, чтобы просмотреть другую страницу.

Если вы добавите больше страниц, чем может быть отображено, перетащите в области страниц, чтобы просмотреть дополнительные значки страниц.

Кнопки макета	Изменяет макет кадров.

Назначение	Выбирает DICOM-фотопринтер или принтер.

Печать страницы	Печатает текущую страницу.

Печать всех	Печатает все страницы.

Очистить страницу

Удаляет все изображения с текущей страницы. После удаления действие нельзя отменить.

Очистить все

Удаляет все изображения из окна печати. После удаления действие нельзя отменить.

Инициализировать страницу

Сбрасывает размер кадров.

Пустые кадры автоматически заполняются.

Заполнить	Заполняет пустые кадры на странице.

Настройка фотопринтера

Отображает диалоговое окно настройки фотопринтера. Подробнее см. Чтобы р едактировать протоколы ф отопринтера.

Настройка страницы	Задает количество кадров для нового макета сетки.

Опции

Отображает диалоговое окно «Опции» для установки параметров

печати. Подробнее см. Параметры печати.

#### Чтобы добавить изображения для печати

Чтобы добавить изображения в окно печати

На экране списка исследований щелкните правой кнопкой мыши нужное исследование или серию, чтобы отобразить меню, затем выберите Send to Print. (Отправить на печать).

Примечание: По мере добавления изображений в окно печати это программное обеспечение добавляет страницы по мере необходимости для размещения изображений.

Чтобы выбрать кадры

Щелкните, чтобы выбрать кадр в окне печати. Выбранный кадр будет обведен красной рамкой. Удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкните, чтобы выбрать блок кадров.

Удерживайте нажатой клавишу Ctrl и щелкните, чтобы выбрать (или отменить выбор)

несмежных кадров.

Чтобы изменить размер кадров

- Щелкните, чтобы выбрать нужный кадр изображения.

- Перетащите угловые маркеры или сторону кадра, чтобы изменить размер.

Изображение в кадре автоматически масштабируется.

Чтобы разделить кадр на 2 × 2

Щелкните правой кнопкой мыши нужный кадр, затем выберите Divide frame (Разделить кадр), чтобы разделить кадр на 2 × 2.

Примечание: Минимальный размер кадра составляет 1/16 от размера кадра по умолчанию. Он не может быть меньше 1/16. (Размер кадра по умолчанию отличается в зависимости от выбранного макета.)

Чтобы переместить кадр

- Щелкните, чтобы выбрать нужный кадр.

- Удерживайте нажатой клавишу Ctrl и перетащите в пустой кадр.

Чтобы удалить изображения из макета

ВАЖНО: После удаления действие нельзя отменить.

Чтобы удалить нужное изображение(я)

Щелкните правой кнопкой мыши нужное изображение(я), затем выберите в меню Delete

(Удалить).

Чтобы удалить все изображения со страницы

Нажмите кнопку Clear Page (Очистить страницу) в нижней части окна.

Чтобы удалить все изображения из окна печати

Нажмите кнопку Clear All (Очистить все) в нижней части окна.

#### Макеты

Чтобы изменить макет

Нажмите нужную кнопку макета.

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Page Setup (Настройка страницы), введите значения количества кадров для нового макета сетки, затем нажмите кнопку OK (ОК).

Чтобы сохранить пользовательский макет

- Создайте пользовательский макет.

Вы можете настроить количество, размер и положение кадров.

- Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области справа от кнопок макета, затем выберите Register current page layout (Зарегистрировать текущий макет страницы).

Область макета может содержать двенадцать макетов. Удалите макеты, чтобы добавить больше пользовательских макетов.

Чтобы удалить пользовательские макеты

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке пользовательского макета, затем выберите Delete this layout (Удалить этот макет).

Чтобы восстановить макеты по умолчанию

Удалите все макеты. Когда вы выберете Delete (Удалить) для последнего макета, появится сообщение с вопросом, хотите ли вы восстановить макеты по умолчанию. Нажмите кнопку OK (ОК), чтобы восстановить макеты по умолчанию.

Чтобы восстановить макет после изменения размера кадров

Нажмите кнопку Init Page (Инициализировать страницу), чтобы восстановить текущий макет до компоновки, изображенной на кнопке макета. Пустые кадры автоматически заполняются.

Чтобы заполнить пустые кадры на странице

Нажмите кнопку Fill (Заполнить) в нижней части окна, чтобы переместить изображения в пустые кадры на странице.

#### Чтобы показать локализационное изображение или информацию об исследовании

Локализационное изображение или информация об исследовании для изображения на странице может быть показана в кадре.

Примечания:

- Кадры, показывающие локализационные изображения или информацию об исследовании, обведены зеленой рамкой.

- На локализационном изображении линии ссылок изображений на текущей странице показаны оранжевым цветом.

- Insert localizer (Вставить локализатор) и Show localizer (Показать локализатор) отключены для серии, которая не содержит локализационного изображения.

- При изменении на макет с меньшим количеством кадров могут добавляться новые страницы. Когда локализационное изображение или информация об исследовании отображались в предыдущем макете, они автоматически вставляются на новые страницы.

Чтобы вставить локализационное изображение

Щелкните правой кнопкой мыши нужный кадр, затем выберите Insert localizer (Вставить локализатор), чтобы вставить локализационное изображение в кадр. Изображения после локализационного изображения перемещаются на один кадр друг за другом.

Примечание: Вставка локализационного изображения может добавить новую страницу. Обязательно проверьте каждую страницу перед печатью изображений на фотопринтере или принтере.

Чтобы показать локализационное изображение в пустом кадре

Щелкните правой кнопкой мыши в любом пустом кадре, затем выберите Show localizer

(Показать локализатор), чтобы показать локализационное изображение в кадре.

Чтобы скрыть локализационное изображение

Щелкните правой кнопкой мыши кадр, показывающий локализационное изображение, затем выберите Show localizer (Показать локализатор), чтобы отключить его. Выберите Show study

information (Показать информацию об исследовании), чтобы переключить локализационное изображение на информацию об исследовании.

Чтобы показать информацию об исследовании в пустом кадре

Щелкните правой кнопкой мыши в любом пустом кадр, затем выберите Show study information (Показать информацию об исследовании), чтобы показать информацию об исследовании изображения на странице. Снова выберите Show study information (Показать информацию об исследовании), чтобы скрыть информацию об исследовании. Выберите Show localizer (Показать локализатор), чтобы переключить информацию об исследовании на локализационное изображение.

Примечания:

- Дважды щелкните кадр, показывающий информацию об исследовании, чтобы отредактировать часть строки.

- Информацию об исследовании нельзя масштабировать или панорамировать.

#### Чтобы настроить изображения в окне печати

Чтобы настроить уровень и ширину окна

Щелкните, чтобы выбрать нужный кадр(ы) изображения. Удерживайте нажатой клавишу Shift

и перетащите, чтобы изменить уровень и ширину окна.

Примечание: Вы не можете настроить уровень и ширину окна цветных изображений (VR, VE и т.д.).

Чтобы масштабировать изображения

Щелкните, чтобы выбрать нужный кадр(ы) изображения. Удерживайте нажатой клавишу Shift

и перетащите правой кнопкой мыши, чтобы масштабировать изображения.

Чтобы панорамировать изображения

Щелкните, чтобы выбрать нужный кадр(ы) изображения. Перетащите правой кнопкой мыши, чтобы панорамировать изображения.

Чтобы настроить уровень и ширину окна и т.д. с помощью диалогового окна «Настройка изображения»

Используйте диалоговое окно «Настройка изображения», чтобы временно увеличить изображение в окне печати, чтобы вы могли настроить уровень и ширину окна, масштаб и панорамирование изображения. Вы можете применить результаты к желаемому диапазону.

Примечание: Диалоговое окно «Настройка изображения» недоступно для локализационных изображений.

1 Дважды щелкните нужный кадр изображения.

Изображение увеличивается в диалоговом окне «Настройка изображения»

2 Настройте изображение.

Чтобы настроить уровень и ширину окна

Удерживайте нажатой клавишу Shift и перетащите на изображении.

Примечание: Вы не можете настроить уровень и ширину окна цветных изображений (VR, VE и т.д.).

Чтобы масштабировать изображение

Удерживайте нажатой клавишу Shift и перетащите правой кнопкой мыши на изображении.

Чтобы панорамировать изображение

Перетащите изображение правой кнопкой мыши.

3 Выберите диапазон для применения результатов.

Применить результаты к текущему изображению

Применить результаты к текущей странице

Применить результаты ко всем

страницам

Применяет результаты только к изображению, currently shown in the Adjust Image dialog box.

Применяет результаты ко всем изображениям на текущей странице окна печати.

Применяет результаты ко всем изображениям на всех страницах окна печати.

Примечание: Результаты не применяются к локалайзерным изображениям.

4 Нажмите кнопку OK, чтобы применить результаты.

Показать/скрыть аннотации изображений и индикаторы положения

Щелкните правой кнопкой мыши на рамке(ах) изображения, чтобы открыть меню аннотаций.

DICOM информация

Наведите указатель на DICOM information и выберите нужные аннотации.

Направления

Наведите указатель на Directions и выберите нужные местоположения индикаторов положения.

Перемещение аннотаций к краю выбранной группы изображений

1 Удерживая нажатой клавишу Shift (или Ctrl), щелкните, чтобы выбрать прямоугольную группу смежных изображений.

2 Щелкните правой кнопкой мыши на изображении, чтобы отобразить меню, затем выберите

Показывать только вокруг выбранного прямоугольника.

Это переместит видимые в данный момент аннотации к краям выбранной группы изображений.

Примечание: Вы не сможете выбрать Показывать только вокруг выбранного прямоугольника , если ориентация не одинакова для всех изображений.

#### Печать изображений

Печать на принтере

1 Выберите Printer (Принтер).

2 Нажмите кнопку Print Page (Печать страницы) или Print All (Печать всех)

Чтобы напечатать текущую страницу, нажмите кнопку Print Page (Печать страницы). Чтобы напечатать все страницы, нажмите кнопку Print All (Печать всех).

Появится диалоговое окно печати. При необходимости укажите количество копий и свойства.

3 Нажмите кнопку OK, чтобы начать печать.

Печать на имиджере (принтере для плёнки)

1 Выберите Imager (Имиджер).

2 Нажмите кнопку Print Page (Печать страницы) или Print All (Печать всех), чтобы отобразить диалоговое окно выбора.

Чтобы напечатать текущую страницу, нажмите кнопку Print Page (Печать страницы). Чтобы напечатать все страницы, нажмите кнопку Print All (Печать всех).

3 Выберите нужный имиджер и протокол из выпадающих списков.

Имя имиджера

Выбирает имиджер из выпадающего списка.

Протокол

Выбирает протокол имиджера из выпадающего списка.

Настройка

Отображает диалоговое окно настройки имиджера. Подробнее см. Параметры печати.

Копии

Показывает количество копий, указанное выбранным протоколом.

Примечание: Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы остановить операцию.

4 Нажмите кнопку OK , чтобы начать печать.

#### Параметры печати

Настройка параметров печати

1 Нажмите кнопку Options (Параметры) в окне печати, чтобы открыть диалоговое окно параметров.

2 Установите нужные параметры.

Подтверждать новую страницу

Отображает диалоговое окно подтверждения перед созданием новой страницы.

Подтверждать количество изображений

Отображает диалоговое окно подтверждения перед добавлением большого количества изображений.

Автоматическая печать

Автоматически печатает каждую страницу, как только она будет полностью заполнена изображениями.

Автоматическая очистка

Очищает изображения со страницы после печати.

Подтверждение перед печатью

Отображает диалоговое окно подтверждения перед печатью.

Автосохранение изображений при печати

Сохраняет изображения как серию при печати.

Печатать аннотации в Ч/Б

Всегда печатает аннотации и измерения в монохромном режиме, независимо от цвета текста на экране. Значение по умолчанию - Вкл.

Имя имиджера

Выберите DICOM-имиджер для печати.

Протокол

Выберите предварительно настроенный протокол имиджера.

3 По окончании нажмите кнопку OK для сохранения настроек.

#### Параметры протокола имиджера

Редактирование протоколов имиджера

1 Нажмите кнопку Imager Setup (Настройка имиджера) в окне Print (Печать), чтобы отобразить диалоговое окно настройки имиджера.

2 Установите нужные параметры.

Общие

Установите следующие общие параметры:

- Количество копий

- Ориентация плёнки

- Пиксель передачи灰度 изображения (Gray Image Transfer pixel)

- Тип цвета*

- Тип носителя*

- Назначение плёнки*

- Размер плёнки*

* Доступные параметры зависят от настройки имиджера. Если «Тип цвета» недоступен, имиджер всегда будет печатать в монохромном режиме.

Модальность

Укажите ORIGINAL (оригинальное изображение) или SC (вторично захваченное изображение), чтобы индивидуально определить настройки для типов изображений ORIGINAL и SC. Настройки будут сохранены и применены, как указано, для каждого типа изображения.

ПО УМОЛЧАНИЮ

Укажите значения по умолчанию.

Макс. плотность	Определяет максимальную плотность плёнки.

Мин. плотность	Определяет минимальную плотность плёнки.

LUT*	Укажите LUT (таблица поиска). Указанная LUT применяется, когда имиджер поддерживает LUT.

Размер передаваемого изображения

Выберите 512, 1024 или Original (Оригинальный).

Истинный размер*	Выберите ВКЛ. или ВЫКЛ.

ВАЖНО: Даже если вы выберете ВКЛ., настройка

истинного размера может работать некорректно с имиджерами, которые не поддерживают вывод истинного размера.

* Доступные параметры зависят от настройки имиджера.

Примечания:

- Чтобы установить specific диапазоны плотности для каждой модальности изображения, выберите модальность и снимите флажок Use Default (Использовать по умолчанию), затем введите настройки.

- Щелкните правой кнопкой мыши на любой строке в списке, затем выберите

New (Создать), чтобы добавить модальность (OT) в конец списка. Щелкните правой кнопкой мыши на добавленной модальности, затем выберите Delete (Удалить), чтобы удалить её из списка.

3 По окончании нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новые настройки.

|  | Чтобы временно изменить параметры протокола имиджера при печати с имиджера - Нажмите кнопку Print Page (Печать страницы) или Print All (Печать всех), чтобы отобразить диалоговое окно выбора. - Нажмите кнопку Set up (Настройка), чтобы отобразить диалоговое окно настройки имиджера. - Измените параметры протокола имиджера. - Нажмите кнопку OK , или нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы остановить операцию. Изменения не сохраняются. Они будут автоматически очищены после печати. |
| --- | --- |

Добавление протокола имиджера

Щелкните правой кнопкой мыши на вкладке в диалоговом окне настройки имиджера, чтобы отобразить меню, выберите Create New Protocol (Создать новый протокол), введите имя, затем нажмите кнопку OK .

Копирование протокола имиджера

Щелкните правой кнопкой мыши на вкладке в диалоговом окне настройки имиджера, чтобы отобразить меню, выберите Create Copy of This Protocol (Создать копию этого протокола), введите имя, затем нажмите кнопку OK.

Удаление протокола имиджера

Щелкните правой кнопкой мыши на вкладке, которую нужно удалить, затем выберите Delete This Protocol (Удалить этот протокол).

Примечание: Вы можете удалить протокол имиджера только тогда, когда их больше одного.

Переименование протокола имиджера

Щелкните правой кнопкой мыши на вкладке в диалоговом окне настройки имиджера, чтобы отобразить меню, выберите Change Name of This Protocol (Изменить имя этого протокола), измените имя, затем нажмите кнопку OK.

Копирование параметров протокола имиджера на другую вкладку

Щелкните, чтобы выбрать вкладку для назначения копирования, щелкните правой кнопкой мыши на вкладке источника копирования, затем выберите Copy This Protocol (Копировать этот протокол).

# Часть 2. 3D Standard

Часть 2 описывает операции с 3D-изображениями, в основном с протоколом 3D Standard.

## Обзор 3D-изображений

Данное руководство пользователя описывает операции с 3D-изображениями в основном для протокола 3D Standard. Вы также можете аналогичным образом работать с 3D-изображениями в других протоколах.

В протоколе 3D Standard данные объемов отображаются в виде виртуальных 3D-изображений. Вы можете изменять маску изображения для более эффективного отображения 3D- изображений.

Помимо различных видов и режимов визуализации, для протокола 3D Standard доступен анализ сосудов.

Примечание: Доступные виды и режимы визуализации зависят от протоколов.

### Виды и режимы визуализации в протоколе 3D Standard

В этом разделе описываются виды и режимы визуализации, используемые с протоколами 3D Standard. Подробнее см. Виды и р ежимы визуализации.

#### 3D вид

Отображает 3D-изображение.

Данное программное обеспечение предоставляет возможности работы с объемами (volumes). Объемы позволяют создавать несколько масок для одного набора изображений, что полезно для сегментации анатомии. Доступно до 32 объемов.

Режимы визуализации, доступные для 3D вида: VR, MIP, Gradient MIP, MinIP, SUM и Rembrandt.

В протоколе 3D Standard можно одновременно отображать до четырех 3D видов (3D-A, 3D-B, 3D-C и 3D-D). По умолчанию 3D-A, 3D-C и 3D-D отображаются в режиме VR, а 3D-B — в режиме MIP.

#### VE вид

Отображает изображение VE (виртуальная эндоскопия).

Режимы визуализации, доступные для VE вида: Standard и Scope.

#### CPR вид

Отображает изображение CPR (Криволинейная мультипланарная реконструкция). Режим визуализации, доступный для CPR вида: CPR.

#### Вид поперечного сечения

Отображает изображение поперечного сечения.

Направления плоскостей или режимы визуализации, доступные для видов поперечного сечения: Аксиальная (Axial), Корональная (Coronal), Сагиттальная (Sagittal) и MPR.

В протоколе 3D Standard можно одновременно отображать до трех видов поперечного сечения (MPR). Виды поперечного сечения связаны друг с другом.

Подробнее об операциях для аксиального, коронального и сагиттального видов см. Основные операции.

Подробнее о MPR см. Мультипланарная р еконстр у кция (MPR).

### Обзор экрана анализа (Протокол 3D Standard)

| Окно 3D-изображения | Отображает 3D вид. |
| --- | --- |
| Окна 2D-изображений | Отображают виды поперечного сечения (MPR). |
| Параметры изображения | Отображает палитру Параметры изображения. Подробнее см. Параметры изображения. |
| Боковая панель | Используется для различных операций. Подробнее см. Боковая панель и Панель инстр у ментов окна. |
| Верхняя панель | Предоставляет часто используемые инструменты. Подробнее см. Верхняя панель. |

Область панелей

Используется для различных операций. Подробнее см. Область

панелей.

#### Верхняя панель

| Макет | Изменяет макет. |
| --- | --- |
| Инструменты измерения | Используются для измерений. |
| Инструменты MPR | Используются для операций MPR. |
| Элементы отображения | Показывает/скрывает аннотации и т.д. |
| Другие инструменты | Инвертировать Ч&Б Инвертирует виды поперечного сечения. Цветовая карта Накладывает цветовую карту на виды поперечного сечения и CPR. Цветовая карта присваивает цвета определенным диапазонам значений для помощи в идентификации типов тканей. Редактировать цветовую карту Редактирует цветовую карту. Цветовая таблица Изменяет цветовую таблицу на совмещенных изображениях. |

Область панелей

* В протоколах 3D Standard и 4D последняя выбранная панель будет отображаться при следующем сеансе. При отображении нужной панели нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, выберите Другое > Настройки протокола по умолчанию, затем

включите флажок Панель по умолчанию в диалоговом окне "Настройки протокола по умолчанию", чтобы панель отображалась при запуске протокола.

Панель операций

Нажмите кнопку Переключить панель , чтобы отобразить раскрывающийся список, затем выберите панель операций для вида, которым нужно управлять.

Кнопки на панели операций различаются в зависимости от видов.

Переключить вид	Переключает вид и панель операций.

Панель операций 3D

Нажмите кнопку Переключить вид , чтобы отобразить раскрывающийся список, затем выберите 3D-A и т.д., чтобы отобразить панель для 3D вида.

Ориентация

Изменяет ориентацию изображения.

Сбросить все

Сбрасывает положение, ориентацию и увеличение всех видов.

Сбросить по направлению сканирования

Отображает изображение на основе тега DICOM Image Orientation для серии.

Визуализация

Изменяет режим визуализации 3D вида.

Слой

Задает толщину 3D слоя.

Качество

Изменяет качество визуализации 3D вида.

Панель операций 2D

Нажмите кнопку Переключить вид , затем выберите 2D-A и т.д., чтобы отобразить панель для видов поперечного сечения.

Ориентация

Изменяет ориентацию изображений.

Сбросить все

Сбрасывает положение, ориентацию и увеличение всех видов.

Сбросить по направлению сканирования

Отображает изображения на основе тега DICOM Image Orientation для серии.

Слой (Визуализация)

Изменяет режим визуализации для толщины 2D слоя.

Слой (Толщина)

Задает толщину 2D слоя.

Фильтр

Применяет 2D фильтры.

| Панель операций VE | Нажмите кнопку Переключить вид , затем выберите VE , чтобы отобразить панель для VE вида. Подробнее см. Панель операций VE. |
| --- | --- |
| Панель операций CPR | Нажмите кнопку Переключить вид , затем выберите CPR , чтобы отобразить панель для CPR вида. Слой (Визуализация) Изменяет режим визуализации для толщины CPR. Слой (Толщина) Задает толщину CPR. Угол CPR Фиксирует угол CPR. Обратный Обращает путь. |
| Панель автоматической сегментации | Предоставляет инструменты автоматической сегментации. Подробнее см. Инстру менты автоматической сегментации. |
| Панель инструментов маски | Предоставляет инструменты сегментации. Подробнее см. Инстру менты сегментации. |
| Панель пресетов/ шаблонов | Применяет пресеты или шаблоны к VR изображению. Подробнее см. Шаблоны и пресеты. |
| Панель анализа сосудов | Предоставляет кнопки для анализа сосудов. Подробнее см. Анализ сосудов. |
| Панель слияния множественных данных | Предоставляет кнопки для слияния множественных данных. Подробнее см. Слияние множественных данных. |

| Интеграция | Используется для интеграции с внешними системами. Примечание: Эта функция опциональна. |
| --- | --- |
| Панель вывода | Экспортирует или сохраняет изображения. Подробнее см. Сохранение р аботы и Вывод изображений. |
| Панель избранного | Позволяет добавлять часто используемые кнопки. Подробнее см. Панель избранного. |

## Основные операции

В этой главе описаны основные операции.

### Обзор экрана анализа

| Строка заголовка | Отображается на всех экранах. |
| --- | --- |
| Верхняя панель | Содержит часто используемые инструменты. Примечание: Недоступно для некоторых протоколов. |
| Боковая панель | Отображается на всех экранах и используется для различных операций. Примечание: Кнопки, отображаемые на боковой панели, различаются в зависимости от протоколов и экранов. |
| Область панелей | Используется для различных операций. Группа кнопок для запуска инструментов называется панелью, а область, в которой отображаются панели, называется областью панелей. Примечание: Недоступно для некоторых протоколов. |

Окна

изображений

Отображает изображения.

Строка заголовка

Имя пациента, идентификатор пациента и название протокола отображаются в центре строки заголовка.

Перетащите строку заголовка для перемещения и дважды щелкните, чтобы вернуть ее в исходное положение.

Имя пользователя и следующие кнопки отображаются в правом конце строки заголовка.

Вернуться к списку исследований

Отображает экран "Список исследований/Поиск пациента".

Переключить рабочий процесс

Отображает другой рабочий процесс.

Имя пользователя	Отображает имя пользователя.

Настройки

Используется для отображения версии приложения и изменения параметров.

Справка

Отображает руководства пользователя.

Свернуть

Сворачивает окно приложения.

Закрыть

Завершает работу приложения.

На экране анализа или отчетов нажмите кнопку Закрыть, чтобы отобразить диалоговое окно выхода.

Нажмите кнопку Завершить рабочий процесс, чтобы завершить текущий рабочий процесс, или кнопку Завершить приложение, чтобы завершить работу приложения.

### Боковая панель и Панель инструментов окна

На экране анализа используйте боковую панель или Панель инструментов окна для выполнения различных операций с изображениями. Боковая панель всегда отображается у левого края экрана. Щелкните правой кнопкой мыши на изображении, чтобы отобразить Панель инструментов окна в месте щелчка.

Доступные кнопки различаются в зависимости от вида.

Боковая панель

Панель инструментов окна

Примечание: Следующие кнопки недоступны на боковой панели.

- Домой (Home)

- Меню (Menu)

- Захват (Capture)

#### Использование инструмента

- Нажмите нужную кнопку инструмента (Перемещение (Pan), Поворот (Rotate), Масштаб (Zoom) или Управление изображением (Image Control)) на боковой панели или Панели инструментов окна.

- Перетащите изображение, чтобы использовать выбранный инструмент.

Указатель мыши меняется на форму выбранного инструмента на изображении.

На видах, которые не поддерживают выбранный инструмент, он меняется на символ запрета.

- После использования инструмента нажмите кнопку По умолчанию (Default), чтобы вернуться к операции по умолчанию.

Примечания:

  - Чтобы изменить инструмент, выбираемый при запуске протокола, выберите нужный инструмент на боковой панели или Панели инструментов окна, нажмите кнопку Меню (Menu) на Панели инструментов окна, выберите Другое (Other) > Настройки протокола по умолчанию (Default protocol settings), чтобы отобразить диалоговое окно «Настройки протокола по умолчанию», затем включите опцию Режим операции мышью (Mouse operation mode).

  - Подробнее о кнопке Домой (Home) см. Восстановление настроек вида.

  - Подробнее о кнопке Захват (Capture) см. Захват изображений.

  - Нажмите кнопку Меню (Menu), чтобы отобразить меню. Команды в меню различаются в зависимости от текущего вида или режима визуализации.

#### Доступ к параметрам инструмента

Щелкните правой кнопкой мыши нужный инструмент на Панели инструментов окна, чтобы получить доступ к его параметрам.

### Палитра быстрых инструментов

Палитра быстрых инструментов позволяет легко получить доступ к часто используемым инструментам в любом окне с помощью «долгого нажатия».

#### Доступ к палитре быстрых инструментов

В любом окне изображения нажмите и удерживайте кнопку мыши («долгое нажатие»), чтобы открыть палитру быстрых инструментов, затем выберите инструмент. Нажмите «...», чтобы отобразить больше инструментов.

Для инструментов на палитре быстрых инструментов точка в окне изображения, в которой вы щелкаете для открытия палитры, становится начальной точкой для выбранного инструмента.

Примечание: Доступные инструменты различаются в зависимости от текущего режима визуализации или вида. Недоступные инструменты будут отображаться серым цветом.

Подробнее об инструментах измерения см. Инстру менты пути и измерения.

Подробнее об инструментах сегментации см. Сегментирование анатомии с помощью VR.

#### Использование инструмента, выбранного в прошлый раз

Удерживая нажатыми клавиши Shift и Ctrl, щелкните на изображении.

#### Изменение настроек Панели инструментов окна

- Используйте «долгое нажатие» в окне изображения для доступа к палитре Быстрых инструментов (Quick Tools).

- Нажмите Настройка (Setting) в строке заголовка палитры Быстрых инструментов (Quick Tools), чтобы отобразить диалоговое окно «Настройка команд указателя».

- Установите нужные параметры.

Игнорировать щелчки мыши короче

Введите минимальное время (в миллисекундах) паузы между нажатием и отпусканием кнопки мыши для активации палитры быстрых инструментов по «долгому нажатию». Значение по умолчанию — 0 мс.

Оставлять метку

Установите этот флажок, чтобы поместить перекрестие «+» в месте щелчка для открытия палитры быстрых инструментов. Перекрестие останется до выполнения задачи.

Исчезать после

Укажите продолжительность в секундах. Сначала необходимо установить флажки Оставлять метку (Leave Mark) и Исчезать после (Disappear after), чтобы активировать текстовое поле.

Задержка появления

Укажите задержку в миллисекундах перед появлением палитры быстрых инструментов.

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новые настройки.

### Фиксация палитр в открытом состоянии

Обычно палитра инструментов закрывается после использования, но вы можете зафиксировать палитру, чтобы она оставалась открытой. Чтобы палитра оставалась открытой, нажмите  в правом верхнем углу палитры. Кнопка-кнопка превращается в

, и палитра остается открытой, так что вы можете перетащить ее в любое место на экране.

Нажмите , чтобы закрыть палитру. Палитра также закрывается автоматически при открытии исследования или завершении рабочего процесса.

### Общие операции

В этом разделе описаны операции, общие для большинства видов и режимов визуализации.

#### Перемещение изображений (Pan)

Перемещение изображения перетаскиванием правой кнопкой мыши

Перетащите изображение правой кнопкой мыши в нужном направлении.

Перемещение изображения с помощью инструмента Pan на Панели инструментов окна

Нажмите кнопку Перемещение (Pan)  на боковой панели или Панели инструментов окна, затем перетащите изображение в нужном направлении.

Перемещение изображения с помощью палитры Pan

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Перемещение (Pan)  на Панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру Перемещение (Pan), затем нажмите нужное направление перемещения.

Изменение расстояния перемещения изображения при нажатии кнопок направления в палитре Pan

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Перемещение (Pan) на Панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру Перемещение (Pan).

- Нажмите кнопку Настройки (Settings) в строке заголовка палитры Перемещение (Pan), чтобы отобразить диалоговое окно «Настройка перемещения».

- Введите расстояние по горизонтали и вертикали (в мм).

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новые настройки.

#### Масштабирование изображений (Zoom)

Примечание: Опция Задать единицу измерения поля зрения (Set unit of FOV) в диалоговом окне «Параметры» позволяет установить шаг масштабирования при увеличении или уменьшении перетаскиванием. Подробнее см. Общие (General) > Мышь (Mouse).

Масштабирование изображения с помощью Shift + перетаскивания правой кнопкой мыши Удерживайте клавишу Shift, затем перетащите вверх для уменьшения или вниз для увеличения изображения от центра.

Масштабирование изображения с помощью инструмента Zoom на Панели инструментов окна

Нажмите кнопку Масштаб (Zoom)  на боковой панели или Панели инструментов окна, затем перетащите вверх для уменьшения изображения или вниз для увеличения изображения. Изображение масштабируется от точки, с которой начато перетаскивание.

Масштабирование изображения с помощью палитры Zoom

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Масштаб (Zoom)  на Панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру Масштаб (Zoom), затем выберите нужный коэффициент увеличения (от 50% до 2000%) или опцию. Изображение масштабируется от центра.

Палитра масштаба (3D Standard)	Палитра масштаба (Viewer)

–	Уменьшает коэффициент увеличения.

+	Увеличивает коэффициент увеличения.

50% - 2000%	Предустановленные коэффициенты увеличения.

Pix100%	Показывает изображение с соотношением 1-1 для размера пикселя.

Копировать настройку масштаба (Copy Zoom Setting)

Вставить настройку масштаба (Paste Zoom Setting)

Числовой ввод (Numeric Input)

Копирует текущий коэффициент увеличения. Затем вы можете вставить этот коэффициент в другое окно изображения.

Изменяет коэффициент увеличения на настройку, скопированную из другого окна изображения.

Позволяет ввести собственный коэффициент увеличения (от 25% до 3000%) или размер поля зрения (значения ширины и высоты).

Примечание: Введите Размер (Size), чтобы указать поле зрения по размеру области захвата. Подробнее о регионе захвата по умолчанию (Вписанный (Inscribed), Описанный (Circumscribed) и

Вписать (Fit)

Авто (Auto)) см. Изменение настройки захвата изображения по у молчанию.

Масштабирует изображение по размеру окна изображения. Эта опция доступна только для протокола Viewer и т.п.

#### Настройка уровня и ширины окна (Window Level/Width)

Настройка уровня и ширины окна с помощью Shift + перетаскивания

Удерживайте клавишу Shift и перетащите вверх/вниз для регулировки уровня окна и влево/ вправо для регулировки ширины окна.

В режимах VR или VE удерживайте клавишу Shift и перетащите вверх/вниз для регулировки уровня окна и влево/вправо для регулировки наклона.

Настройка уровня и ширины окна с помощью Image Control на Панели инструментов окна

Нажмите Управление изображением (Image Control)  на боковой панели или Панели инструментов окна, затем перетащите изображение по необходимости.

Примечание: Чтобы изменить направление перетаскивания, выберите Обратная операция УУ/ШУ (Reverse WL operation) в диалоговом окне «Параметры». Подробнее см. Общие

( General) > Мышь (Mouse).

Настройка уровня и ширины окна с помощью ползунков УУ/ШУ в палитре Параметры изображения

Используйте ползунки или введите значение в поле редактирования. Подробнее см. Параметры изображения для MIP, MinIP, Gradient MIP, SUM и 2D изображений.

Примечание: Недоступно для некоторых протоколов.

#### Поворот изображений с помощью циферблатов вращения

Примечание: О других способах поворота изображений см. Поворот изображений и Поворот 3D изображений.

Показать/скрыть циферблаты вращения

Циферблаты вращения появляются в правом нижнем углу окна изображения при наведении указателя на нужное изображение. Когда циферблаты не отображаются, нажмите  на боковой панели, чтобы показать/скрыть циферблаты.

Названия циферблатов вращения

Циферблат вращения влево/вправо (Left/Right

rotation dial)

Циферблат вращения вверх/вниз (Up/Down

rotation dial)

Циферблат вращения по

часовой стрелке (Clockwise rotation dial)

Поворачивает изображение влево или вправо.

Поворачивает изображение вверх или вниз.

Поворачивает изображение по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Показать LAO/RAO или CRA/CAU в 3D-видах

Удерживайте клавишу Shift и перетащите циферблат вращения влево/вправо для поворота в направлении LAO/RAO. Повернутый угол отображается в LAO/RAO.

Удерживайте клавишу Shift и перетащите циферблат вращения вверх/вниз для поворота в направлении CRA/CAU. Повернутый угол отображается в CRA/CAU.

Примечание: Доступные циферблаты различаются в зависимости от видов и режимов визуализации.

Поворот изображения

Перетащите циферблат вращения.

-ИЛИ-

Поверните колесико на циферблате вращения.

Циферблаты поворачивают изображение с фиксированным шагом. Повернутый угол отображается во время вращения изображения.

Изменение шага вращения

Циферблаты поворачивают изображение с фиксированным шагом. Шаг отображается на циферблатах, по умолчанию для всех циферблатов установлено значение 5 градусов. Чтобы изменить этот шаг, щелкните правой кнопкой мыши на конкретном циферблате, чтобы отобразить палитру «Циферблат вращения». Вы можете выбрать из девяти вариантов, включая

«Свободное вращение».

Настройка шага вращения для палитр циферблатов вращения

- Щелкните правой кнопкой мыши на циферблате вращения, чтобы отобразить палитру

«Циферблат вращения».

- Нажмите кнопку Настройки (Settings) в строке заголовка, чтобы отобразить диалоговое окно «Детальные настройки».

- Введите желаемые шаги вращения, до восьми.

Можно вводить числа с одним десятичным знаком (когда значения от 0,1 до 0,9 градусов) или целые числа (когда значения от 1 до 360 градусов).

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новые настройки.

#### Центрирование изображения

Дважды щелкните нужную точку интереса в окне изображения, чтобы соответствующим образом центрировать все виды.

Примечание: Удерживайте клавишу Ctrl и дважды щелкните на сечении или 3D-виде, чтобы центрировать другие сечения, оставляя дважды щелкнутый вид неизменным, при этом временно отображаются желтые стрелки.

#### Восстановление настроек вида

Нажмите Домой (Home)  на Панели инструментов окна, чтобы восстановить настройки вида для окна изображения.

-ИЛИ-

Щелкните правой кнопкой мыши Домой (Home)  на Панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру Домой (Home), затем выберите настройку для восстановления: Масштаб (Zoom), Ориентация (Orientation), УУ/ШУ (W/L) (только для 2D изображений),

Позиция (Position) или Толщина и Режим (Thickness & Mode) (только для 2D изображений).

Чтобы изменить настройки вида по умолчанию, см. Сохранение настроек протокола по у молчанию.

Изменение настроек для сброса

Вы можете установить, какие параметры изображения сбрасываются на значения по

умолчанию при нажатии кнопки Домой (Home) или кнопки По умолчанию (Default) в палитре

«Домой».

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Домой (Home) на Панели инструментов окна.

- Нажмите кнопку Настройки (Settings) в строке заголовка палитры Домой (Home), чтобы отобразить диалоговое окно «Детальные настройки».

- Выберите желаемую комбинацию настроек изображения для сброса с помощью кнопки

Домой (Home) и кнопки По умолчанию (Default).

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новую настройку.

#### Сохранение настроек протокола по умолчанию

Настройки, такие как «Элементы отображения», сбрасываются при открытии исследования или завершении работы приложения или рабочего процесса. Чтобы применить изменения к будущим сеансам, необходимо сохранить текущие настройки как значения по умолчанию для

текущего протокола.

- Откройте исследование с нужным протоколом.

- Установите элементы (макет и т.д.) по необходимости.

- Нажмите кнопку Меню (Menu) на Панели инструментов окна, затем выберите Другое (Other) > Настройки протокола по умолчанию (Default protocol settings), чтобы отобразить диалоговое окно «Настройки протокола по умолчанию».

- Включите или отключите флажок нужных элементов.

Примеры элементов:

  - Настройки элементов отображения (для некоторых протоколов)

  - Настройки элементов отображения всех видов

  - Макет и виды (для некоторых протоколов)

  - Панель по умолчанию (для некоторых протоколов)

  - Ориентация (для 3D)

  - Прозрачность и цвет (для VR/VE)

  - Цвет фона (для VR/VE)

  - Апертура VE (для VE)

  - УУ/ШУ (для 2D/MIP/MinIP/SUM)

  - Инверсия Ч/Б (для 2D/MIP/MinIP/SUM)

  - Предустановки УУ/ШУ (для 2D/MIP/MinIP/SUM)

  - Толщина среза (для 2D)

  - Режим визуализации 2D/MPR (для 2D)

  - Название цветовой таблицы (для 2D/MIP/MinIP/SUM)

  - Состояние включения цветовой таблицы (Общее/КТ/МРТ/ПЭТ/ЯМ) (для 2D/MIP/MinIP/SUM)

  - Режим 2D интерполяции (2D) (для 2D/MIP/MinIP/SUM)

  - Настройки Gradient MIP (для Gradient MIP)

  - Настройки вида MPR (для MPR)

  - Авто CPR

Примечания:

  - Доступные элементы различаются в зависимости от протоколов, видов и режимов визуализации.

  - Сохранить как новую настройку (Save as New Setting) доступно только при включенной опции Ручное сохранение (Manual Save). Включите Сохранить как новую настройку (Save as New Setting), чтобы сохранить текущее состояние.

  - При первом сохранении элемента включение Ручное сохранение (Manual Save) (или Автосохранение (Auto Save)) также включает Сохранить как новую настройку (Save as New Setting). Его нельзя отключить.

  - Автосохранение (Auto Save) доступно для некоторых элементов. Включите

Автосохранение (Auto Save), чтобы автоматически сохранять настройки при их изменении. Сохранить как новую настройку (Save as New Setting) включается автоматически и не может быть отключено.

  - Когда настройка для элемента уже существует, включение Ручное сохранение (Manual Save) и отключение Сохранить как новую настройку (Save as New Setting) сохранит предыдущую настройку. Текущий статус сохранен не будет.

  - Чтобы сбросить настройку для элемента, отключите все флажки.

  - Включите Настройки элементов отображения (Display Items settings), чтобы применить настройки элементов отображения вида ко всем видам. Например, скройте все аннотации сечения, нажмите кнопку Меню (Menu) на Панели инструментов окна вида, выберите Другое (Other) > Настройки протокола по умолчанию (Default protocol settings), чтобы отобразить диалоговое окно «Настройки протокола по умолчанию», затем включите Настройки элементов отображения (Display Items settings). Аннотации всех видов будут скрыты со следующего сеанса.

Включите Настройки элементов отображения всех видов (Display Items settings of all views), чтобы сохранить настройки элементов отображения каждого вида.

    - Настройки элементов отображения (Display Items settings) не отображается в диалоговом окне «Настройки протокола по умолчанию», когда включена опция Настройки элементов отображения всех видов (Display Items settings of all views).

    - В некоторых протоколах, если вы отключите Ручное сохранение (Manual Save) для Настройки элементов отображения (Display Items settings), Настройки элементов отображения (Display Items settings) не будут показаны в диалоговом окне

«Настройки протокола по умолчанию».

    - Настройки элементов отображения (Display Items settings) недоступны для некоторых протоколов.

  - Отключите Прозрачность и цвет (Opacity and color), чтобы автоматически

регулировать прозрачность и цвет в соответствии с исследованием.

  - Включите Состояние включения цветовой таблицы (Общее) (Color table enable state (Common)), чтобы сохранить состояние цветовой таблицы независимо от модальности. Чтобы сохранить состояние цветовой таблицы для конкретной модальности, откройте исследование определенной модальности, включите или отключите цветовую таблицу, откройте диалоговое окно «Настройки протокола по умолчанию», затем включите Состояние включения цветовой таблицы (КТ, МРТ, ЯМ или ПЭТ) (Color table enable state (CT, MR, NM, or PT)).

(Чтобы включить или отключить цветовую таблицу, нажмите кнопку Меню (Menu) на Панели инструментов окна, затем выберите Другое > Цветовая таблица > Применить цветовую таблицу (Other > Color table > Apply color table).)

  - Включите Авто CPR (Auto CPR), чтобы сохранить состояние включения или

выключения функции Auto CPR, используемой для редактирования путей.

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройки и закрыть диалоговое окно. Измененные настройки будут применены со следующего запуска протокола.

### Операции с сечениями

В этом разделе описаны операции с сечениями.

#### Поворот изображений

Поворот 2D изображения (аксиального, коронарного или сагиттального) с помощью палитры «Поворот»

Щелкните правой кнопкой мыши Поворот (Rotate) на Панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру Поворот (Rotate), затем выберите направление поворота. Вы можете отразить изображение по вертикали или горизонтали, а также повернуть с шагом 90° по или против часовой стрелки.

Поворот изображения с помощью циферблатов вращения

Подробнее см. Поворот изображений с помощью циф ерблатов вращения.

#### Применение предустановок УУ/ШУ

Применение предустановок с помощью палитры УУ/ШУ

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением (Image Control)  на Панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру УУ/ШУ (WL/WW), затем нажмите нужную кнопку.

По умолчанию (Default)

Сбрасывает уровень и ширину окна изображения на значения по умолчанию.

Предустановки (Presets)

Применяет предустановки УУ/ШУ. Также можно нажать клавиши F1–F8 на клавиатуре.

Числовой ввод (Numeric Input)

Нажмите Числовой ввод (Numeric Input) в палитре УУ/ШУ, чтобы ввести ширину и уровень окна. Перетащите ползунки УУ (WL) и ШУ (WW) или введите числовые значения. Нажмите кнопку OK, когда закончите.

Настройка предустановок УУ/ШУ в палитре УУ/ШУ

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением (Image Control) на Панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру УУ/ШУ (WL/WW).

- Нажмите кнопку Диалог предустановок (Preset Dialog) или Настройки (Settings), чтобы отобразить диалоговое окно «Детальные настройки».

- Существует восемь предустановок. Введите имя, значение УУ и значение ШУ для каждой предустановки, которую хотите изменить. Значения могут быть положительными или отрицательными.

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новые предустановки.

Предустановки назначаются клавишам F1–F8.

Автоматическая настройка предустановок УУ/ШУ в соответствии с модальностью и режимом визуализации

За исключением изображений КТ, уровень разрешения и контрастности относительны среди модальностей. Применение одинаковых УУ/ШУ независимо от модальностей не дает одинакового результата. Вы можете включить Установить авто (Set Auto), чтобы автоматически настраивать предустановки УУ/ШУ в соответствии с используемой модальностью и режимом визуализации.

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением (Image Control) на Панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру УУ/ШУ (WL/WW).

- Нажмите кнопку Диалог предустановок (Preset Dialog) или Настройки (Settings), чтобы отобразить диалоговое окно «Детальные настройки».

- Нажмите кнопку Установить авто (Set Auto) для нужной предустановки.

Функция «Установить авто» включена, и поля УУ/ШУ отключены.

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новую настройку.

На кнопке предустановки в палитре УУ/ШУ отображается «Авто».

Примечание: Когда в диалоговом окне «Параметры» установлен флажок Автоматически регулировать УУ/ШУ для SUM после загрузки данных (Automatically adjust WL/WW of SUM after data is loaded), на кнопке «По умолчанию» в палитре УУ/ШУ для SUM отображается

«УУ Авто/ШУ Авто». Подробнее см. Отображение (Display).

Сохранение предустановок УУ/ШУ исключительно для протокола

Как правило, предустановки УУ/ШУ являются общими почти для всех протоколов.

Выполните следующие процедуры, чтобы сохранить предустановки УУ/ШУ исключительно для нужного протокола.

- Откройте исследование с нужным протоколом.

- Нажмите кнопку Меню (Menu) на Панели инструментов окна 2D изображения, затем выберите Другое (Other) > Настройки протокола по умолчанию (Default protocol settings), чтобы отобразить диалоговое окно «Настройки протокола по умолчанию».

- Включите Автосохранение (Auto Save) для Предустановки УУ/ШУ (WL/WW presets).

Примечания:

  - При первом сохранении Предустановок УУ/ШУ (WL/WW presets) включение Автосохранения (Auto Save) также включает Сохранить как новую настройку (Save as New Setting).

  - Чтобы отменить предустановки УУ/ШУ, исключительные для протокола, отключите все флажки для Предустановок УУ/ШУ (WL/WW presets). Со следующего сеанса будут применяться общие предустановки УУ/ШУ.

  - Подробнее о других опциях см. Сохранение настроек протокола по у молчанию.

- Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

- Нажмите кнопку Закрыть (Close) > Завершить приложение (End Application), чтобы завершить работу приложения и сохранить настройки.

Когда вы запустите приложение, откроете исследование с тем же протоколом и отредактируете предустановки УУ/ШУ, предустановки УУ/ШУ, исключительные для протокола, изменятся, в то время как общие предустановки УУ/ШУ останутся без изменений.

Примечание: Если в шаге 3 вы выбрали Ручное сохранение (Manual Save), обязательно откройте диалоговое окно «Настройки протокола по умолчанию» после редактирования предустановок УУ/ШУ, включите Сохранить как новую настройку (Save as New Setting) для Предустановок УУ/ШУ (WL/WW presets), а затем сохраните настройки.

#### Прокрутка срезов сечения

Прокрутка срезов с помощью колесика мыши

Поверните колесико мыши на изображении. Удерживайте клавишу Shift при вращении колесика для прокрутки со скоростью, указанной в параметре Макс. пропускаемых страниц при прокрутке (Max pages to skip when scrolling) в диалоговом окне «Параметры». Подробнее см.

Общие (General) > Мышь (Mouse).

Прокрутка срезов перетаскиванием

Перетащите вверх или вниз на аксиальном, коронарном, сагиттальном или исходном изображении.

При перетаскивании удерживайте клавишу Shift для прокрутки со скоростью, указанной в параметре Макс. пропускаемых страниц при прокрутке (Max pages to skip when scrolling) в диалоговом окне «Параметры».

Когда в диалоговом окне «Параметры» установлен флажок Использовать режим быстрой прокрутки при перетаскивании мышью (Use fast paging mode with mouse drag), скорость изменяется в соответствии с расстоянием перетаскивания.

Подробнее о параметрах см. Общие (General) > Мышь (Mouse).

Прокрутка срезов с помощью клавиатуры

Нажмите клавишу со стрелкой (Вверх или Вниз) для прокрутки срезов. Чтобы перейти к первому срезу, нажмите клавишу Home.

Чтобы перейти к последнему срезу, нажмите клавишу End.

Прокрутка срезов с помощью ползунка прокрутки

Наведите указатель на правую часть окна 2D изображения или поверните колесико мыши, чтобы отобразить ползунок прокрутки.

Перетащите индикатор позиции среза (белая сфера) вверх или вниз для перемещения по срезам.

Примечание: Используйте маркеры границ, чтобы указать диапазон перемещения индикатора позиции среза.

Настройка поведения прокрутки

Щелкните правой кнопкой мыши на ползунке прокрутки, чтобы отобразить палитру Ползунок (Slider), затем выберите опцию.

Обратный ползунок (Reverse Slider)

Обратное колесо (Reverse Wheel)

Воспроизвести один раз (Play

Once)

По умолчанию перемещение указателя вверх по ползунку прокручивает к конечному срезу и наоборот. Выберите Обратный ползунок (Reverse Slider), чтобы инвертировать направление движения индикатора позиции среза.

По умолчанию вращение колесика мыши на себя перемещает указатель вверх по ползунку прокрутки. Выберите Обратное колесо (Reverse Wheel), чтобы инвертировать направление движения.

Воспроизводит срезы, затем останавливается.

Повтор (Repeat)	Воспроизводит срезы, затем начинает заново, пока не будет остановлено.

Петля назад (Loop Back)

Воспроизводит срезы в одном направлении, затем в обратном порядке, повторяется до остановки.

По умолчанию следующие операции прокручивают к конечному срезу:

- Перетаскивание индикатора позиции среза (белая сфера) вверх

- Перетаскивание вверх на изображении

- Вращение колесика мыши от себя

Настройте следующим образом для синхронизации направления прокрутки ползунка прокрутки, перетаскивания мышью и колесика мыши.

Настроить одинаковое направление прокрутки для ползунка и перетаскивания мышью (Set slider and mouse drag to have the same paging direction) в диалоговом окне «Параметры»: Вкл.

Обратное колесо (Reverse Wheel): Вкл.

Обратный ползунок (Reverse Slider): Вкл. или Выкл.*

* Включите Обратный ползунок (Reverse Slider) для прокрутки к конечному срезу перетаскиванием вниз (или вращением от себя), или выключите Обратный

ползунок (Reverse Slider) для прокрутки к конечному срезу перетаскиванием вверх (или вращением на себя).

Подробнее о параметрах см. Общие (General) > Мышь (Mouse).

Установка шага прокрутки для использования с колесиком мыши (шаг прокрутки)

Шаг прокрутки для 2D изображений (аксиальных, коронарных, сагиттальных и исходных) и для видов MPR можно установить отдельно для каждого протокола.

- Щелкните правой кнопкой мыши на ползунке прокрутки 2D изображения (аксиального, коронарного, сагиттального или исходного) или вида MPR, чтобы отобразить палитру Ползунок (Slider).

- Нажмите кнопку Настройки (Settings) в строке заголовка, чтобы отобразить диалоговое окно «Детальные настройки».

- Введите желаемый шаг прокрутки в «срезах» для 2D изображений или «мм» для видов MPR, затем нажмите кнопку OK.

Настройка по умолчанию — 1.

Автоматическая прокрутка срезов Запуск воспроизведения

Нажмите кнопку Воспроизвести (Play)  в нижней части ползунка прокрутки.

Увеличение или уменьшение скорости воспроизведения

Число в индикаторе позиции среза показывает скорость воспроизведения (в кадрах/ секунду). Выполните одно из следующих действий, чтобы увеличить или уменьшить скорость:

  - Поверните колесико мыши во время воспроизведения.

  - Нажмите клавишу + или клавишу – во время воспроизведения.

Примечание: Значение, отображаемое на сфере, является целевой скоростью. Фактическая скорость может варьироваться в зависимости от вашей системы.

Обратное воспроизведение

Щелкните колесико мыши во время воспроизведения.

Приостановка воспроизведения

Нажмите пробел на клавиатуре, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.

Остановка воспроизведения

Щелкните кнопку мыши, чтобы выйти из режима воспроизведения.

#### Установка толщины 2D среза

Ползунок толщины

Ползунок толщины появляется при наведении указателя на нижнюю часть окна 2D изображения. Перетащите индикатор толщины (белая сфера) в ползунке толщины, чтобы указать толщину (в мм).

Кнопка толщины

В протоколе 3D Standard или 4D нажмите кнопку Срез (Толщина) (Slab (Thickness)) на панели операций 2D, чтобы отобразить список, затем выберите нужную толщину. Нажмите «...» > Числовой ввод (Numeric input), чтобы ввести пользовательскую толщину (от 0,0 до макс.

значения с шагом 0,1 мм) в диалоговом окне Числовой ввод (Numeric Input).

Палитра толщины среза

Щелкните правой кнопкой мыши на ползунке толщины, чтобы отобразить палитру Толщина среза (Slab Thickness), затем выберите нужную толщину.

Нажмите Числовой ввод (Numeric Input), чтобы ввести пользовательскую толщину (от 0,0 до макс. значения с шагом 0,1 мм) в диалоговом окне Числовой ввод (Numeric Input).

Настройка предустановок толщины среза и ползунка

- Щелкните правой кнопкой мыши на ползунке толщины, чтобы отобразить палитру

Толщина среза (Slab Thickness).

- Нажмите кнопку Настройки (Settings) в строке заголовка, чтобы отобразить диалоговое окно «Детальные настройки».

- Установите нужные параметры.

Количество предустановок

Введите нужные предустановки толщины. Можно ввести до 16 предустановок.

Диапазон ползунка толщины

Укажите общий диапазон для ползунка толщины (Макс.: 100 мм).

Шаг ползунка толщины

Укажите, насколько изменяется значение при перемещении сферического индикатора в ползунке.

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новые настройки.

Включение или выключение толщины

Перетащите индикатор толщины (белая сфера) в ползунке толщины влево (0,0 мм), чтобы выключить толщину, и вправо, чтобы включить толщину.

-ИЛИ-

Дважды щелкните на ползунке толщины, чтобы выключить толщину.

#### Выбор режима визуализации для толщины 2D среза

После установки толщины 2D среза вы можете выбрать режим визуализации для результирующих видов.

Выполните одно из следующих действий:

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением (Image Control) на Панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру Режимы визуализации (Rendering Modes), затем выберите SUM, MIP или MinIP.

- В протоколе 3D Standard или 4D нажмите кнопку Срез (Визуализация) (Slab (Rendering)) на панели операций 2D, чтобы отобразить список, затем выберите SUM, MIP или MinIP.

SUM	Показывает толщину с помощью SUM (суммирования).

MIP	Показывает толщину с помощью MIP (максимальной интенсивности проекции).

MinIP	Показывает толщину с помощью MinIP (минимальной интенсивности проекции).

Примечание: Режим визуализации для толщины 2D среза действует только тогда, когда толщина включена.

#### Применение 2D фильтров

Палитра 2D фильтра

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением (Image Control)  на Панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру 2D Фильтр (2D Filter), затем

нажмите кнопку Усиление (Enhance), Сглаживание (Smooth) или Выкл. (Off).

Усиление (Сильное) (Enhance (Strong))

Усиление (Среднее) (Enhance (Med))

Усиливает края (сильно). Усиливает края (средне).

Сглаживание (Smooth)	Сглаживает грубые или неровные края.

Выкл. (Off)	Выключает 2D фильтр.

Изменение параметров 2D фильтра

Вы можете настроить параметры обработки фильтра по своему усмотрению.

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением (Image Control)  на Панели инструментов окна 2D изображения, чтобы отобразить палитру 2D Фильтр (2D Filter).

- Нажмите кнопку Настройки (Settings) в строке заголовка палитры 2D Фильтр (2D Filter), чтобы отобразить диалоговое окно «Детальные настройки».

- Введите нужные значения для каждого поля.

Коэф. разн. (Coeff. Diff)

Сила фильтра. Малые значения сглаживают края, а большие – усиливают их.

Diff. Max	Порог для перерегулирования/недорегулирования на краю изображения.

Размер ядра	Изменяет частоту фильтра.

#### 2D Интерполяция

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением  на панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру 2D Интерполяция, затем нажмите кнопку Линейная или Кубическая.

Линейная	Применяет линейную интерполяцию.

Кубическая	Применяет кубическую интерполяцию.

#### Цветовые карты

Цветовая карта назначает цвета определенным диапазонам значений. Вы можете накладывать цветовые карты на 2D-изображения и CPR.

Наложение цветовой карты

Нажмите «...» на верхней панели, затем выберите Цветовая карта > Вся область или

Маскированная область.

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D-изображения, затем выберите

Наложение > Цветовая карта на всю область или Цветовая карта на маскированную область.

Примечание: Цветовая карта на маскированную область недоступна, если вид 3D-A не отображается на экране.

Цветовая карта на всю область

Накладывает цветовую карту на все изображение.

Цветовая карта	(Маска изображения)

Цветовая карта на маскированную область

Накладывает цветовую карту только на видимую часть маски изображения.

Цветовая карта	(Маска изображения)

Примечание: Когда цветовая карта отображается, отключение маски изображения скроет цветовую карту.

Редактирование цветовой карты

- Нажмите «...» на верхней панели > Редактировать цветовую карту (или нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D-изображения > Наложение > Редактировать цветовую карту), чтобы отобразить диалоговое окно Редактировать цветовую карту.

- Внесите необходимые изменения.

Вы можете отключить/включить диапазон значений, отредактировать названия и/или значения диапазонов, а также цвета, применяемые к диапазонам.

Чтобы отредактировать цвет, щелкните на цветовом образце, чтобы отобразить стандартное диалоговое окно Цвет Windows, выберите цвет, затем нажмите кнопку OK.

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новые настройки.

Примечания:

  - Ползунок Alpha и цвета значений применяются только к цветовым картам. Диапазоны значений, имена и настройки Показать/Скрыть используются для цветовых карт и ROI. Подробнее об ROI см. Измерение ROI.

  - Если два или более цветов имеют одинаковые значения, указанные как диапазоны значений, будет применен тот, который находится внизу списка. Например, lime green используется для диапазона «0–100», когда и seg1 (красный), и seg2 (lime green) имеют одинаковые значения диапазона «0–100».

#### Цветовая таблица

Применение цветовой таблицы

Нажмите «...» на верхней панели (или нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D- изображения > Другое) > Цветовая таблица, переключите переключатель Применить цветовую таблицу в положение «Вкл.», затем нажмите кнопку OK .

Переключите переключатель Применить цветовую таблицу в положение «Выкл.», чтобы отменить.

Изменение цветовой таблицы

Нажмите «...» на верхней панели (или нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D- изображения > Другое) > Цветовая таблица, выберите нужную цветовую таблицу, затем нажмите кнопку OK.

Зеркальная цветовая таблица

Нажмите «...» на верхней панели (или нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D- изображения > Другое) > Цветовая таблица, переключите переключатель Зеркало в положение

«Вкл.», затем нажмите кнопку OK , чтобы использовать симметричную цветовую таблицу.

#### Использование пользовательских цветовых таблиц

Создание пользовательской цветовой таблицы

Создайте файл изображения (BMP, PNG или JPEG) или CSV-файл.

Файл изображения

Создайте файл изображения в формате BMP, PNG или JPEG.

Примечания:

- В качестве цветовой таблицы будет использована верхняя часть изображения (высотой 1 пиксель).

- Если ширина изображения не равна 256 пикселям, при импорте в качестве пользовательской цветовой таблицы изображение будет преобразовано в 256 шагов с помощью точечной дискретизации.

CSV-файл

Создайте CSV-файл, расположив в нем значения RGB.

Если первая строка имеет вид «Index, R, G, B» или «#Index, R, G, B», каждая строка должна состоять из четырех значений. В остальных случаях каждая строка должна состоять из трех значений (R, G и B).

Пример с 4 значениями

Index,R,G,B 0,0,255,255

1,1,254,254

255,255,0,0

Пример с 3 значениями

0,255,255

1,254,254

2,253,253

255,0,0

Примечание: Если цветовая информация в CSV-файле не равна 256, при импорте в качестве пользовательской цветовой таблицы она будет преобразована в 256 шагов с помощью точечной дискретизации.

Импорт пользовательской цветовой таблицы

- Нажмите «...» на верхней панели (или нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D-изображения > Другое) > Цветовая таблица, затем нажмите кнопку Пользовательские цвета , чтобы отобразить диалоговое окно «Пользовательские цвета».

- Нажмите кнопку Импорт, чтобы открыть диалоговое окно «Открыть».

- Выберите нужный файл (BMP, PNG, JPEG или CSV), затем нажмите кнопку Открыть.

- Введите имя пользовательской цветовой таблицы, затем нажмите кнопку OK.

Импортированная пользовательская цветовая таблица отображается в списке диалогового окна «Пользовательские цвета».

- По завершении нажмите кнопку OK.

Примечания:

  - Импортированные пользовательские цветовые таблицы добавляются в конец списка цветовых таблиц. Нажмите «...» на верхней панели (или нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D-изображения > Другое) > Цветовая таблица, затем нажмите на название цвета, чтобы увидеть список.

  - Если текущая система не содержит пользовательскую цветовую таблицу, используемую в открытом рабочем пространстве или шаблоне, пользовательская цветовая таблица будет добавлена временно только на текущий сеанс.

Управление пользовательскими цветовыми таблицами

Нажмите «...» на верхней панели (или нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D- изображения > Другое) > Цветовая таблица > Пользовательские цвета, чтобы отобразить диалоговое окно «Пользовательские цвета».

Переименование пользовательской цветовой таблицы

Выберите пользовательскую цветовую таблицу из списка в диалоговом окне

«Пользовательские цвета», затем нажмите кнопку Переименовать , чтобы отобразить диалоговое окно «Переименовать». Отредактируйте имя и нажмите кнопку OK .

Удаление пользовательской цветовой таблицы

Выберите пользовательскую цветовую таблицу из списка в диалоговом окне

«Пользовательские цвета», затем нажмите кнопку Удалить.

#### Инверсия черного и белого

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите «...» на верхней панели > Инвертировать Ч/Б.

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D-изображения, затем выберите

Инвертировать Ч/Б.

#### Отображение списка 3D-объектов измерений и закладок

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку По умолчанию  на панели инструментов окна, чтобы отобразить список 3D-объектов измерений и закладок. Щелкните нужный элемент, чтобы перейти к нему.

#### Центрирование 2D-изображения в точке интереса

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D-изображения, затем выберите

Другое > Перейти.

- Щелкните точку интереса в окне изображения.

2D-изображения будут соответствующим образом центрированы.

### Операции с 3D-видами

В этом разделе описываются операции с 3D-видами.

#### Куб ориентации

При вращении 3D-изображения куб ориентации в правом нижнем углу окна 3D-изображения показывает текущую ориентацию реконструкции.

Буквы на кубе ориентации обозначают: A: Передняя (Anterior)

P: Задняя (Posterior)

H: Голова (Head) R: Правая (Right) L: Левая (Left)

F: Ступни (Foot)

#### Вращение 3D-изображений

Вращение 3D-изображения путем перетаскивания мышью

Перетащите в нужном окне 3D-изображения.

Вращение 3D-изображения с помощью циферблатов вращения

Подробности см. в разделе Вращение изображений с помощью циф ерблатов вращения.

Вращение 3D-изображения с помощью кнопки «Вращение» на панели инструментов окна

Нажмите кнопку Вращение  на боковой панели или панели инструментов окна 3D- изображения, затем перетащите для вращения изображения.

Вращение 3D-изображения с помощью клавиш со стрелками

Используйте клавиши со стрелками (вверх, вниз, влево и/или вправо) на клавиатуре для вращения изображения.

Вращение 3D-изображения с помощью палитры «Вращение»

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Вращение  на панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру Вращение, затем выберите нужный вариант вращения.

A, P, H, R, L, F

Изменяет ориентацию.

Вращать Влево/Вправо/Вверх/Вниз

Направление вращения

Примечание: Доступные варианты зависят от видов.

Числовой ввод

Числовой ввод позволяет вручную вводить координаты вращения.

Нажмите кнопку Числовой ввод , чтобы отобразить диалоговое окно «Числовой ввод». Выберите Абсолютный или Относительный, затем укажите угол.

Абсолютный	Вращает изображение, рассматривая точку обзора от ступней как (0,0,0).

Относительный	Вращает изображение, рассматривая текущую точку обзора как (0,0,0).

ЛАО(+) / ПАО(–)	Задает точку обзора по ЛАО (+) / ПАО (–).

ККГ(+) / ККК(–)	Задает точку обзора по ККГ (+) / ККК (–).

Сохранить/Загрузить ориентацию

Нажмите кнопку Сохранить ориентацию, чтобы сохранить текущую ориентацию 3D-вида. Нажмите кнопку Загрузить ориентацию , чтобы применить сохраненную ориентацию. Когда отображается несколько 3D-видов, вы можете применить сохраненную ориентацию к

другому 3D-виду.

Настройка кнопок вращения в палитре «Вращение»

Угол, на который поворачивается изображение при нажатии кнопок вращения (Вверх, Вниз, Влево и Вправо) в палитре «Вращение», можно изменить.

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Вращение на панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру Вращение.

- Нажмите кнопку Настройки в строке заголовка палитры Вращение , чтобы отобразить диалоговое окно «Детальные настройки».

- Введите угол вращения Влево-Вправо и Вверх-Вниз (в градусах).

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новые настройки.

Вращение 3D-изображения с помощью кнопок ориентации

В протоколе 3D Standard, 4D или Multi-Data Fusion нажмите нужные кнопки ориентации на панели операций.

A, P, H, R, L, F

Изменяет ориентацию.

Сбросить все

Сбрасывает положение, ориентацию и увеличение всех видов.

«...» > Сбросить по направлению сканирования

Отображает 3D- или MPR-изображение на основе тега DICOM Image Orientation для серии.

#### Применение шаблонов или предустановок

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением  на панели инструментов окна изображения VR или VE, чтобы отобразить палитру «Шаблон/ Предустановка».

Подробнее о шаблонах и предустановках см. Шаблоны и предустановки.

#### Обрезка изображений

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 3D-изображения, затем выберите

Обрезать.

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Обрезать на панели инструментов маски. В поперечных видах появляются красные линии обрезки.

- В нужном поперечном виде перетащите красную линию обрезки, чтобы изолировать область интереса.

Примечание: Снова выберите Обрезать, чтобы отключить линии обрезки.

#### Режим 3D Slab (Слеба)

Доступ к ползунку слеба

Наведите указатель на нижнюю часть окна 3D-изображения, чтобы отобразить ползунок слеба. Перетащите индикатор толщины в ползунке слеба, чтобы задать толщину слеба. Текущая толщина слеба (в мм) отображается в правом нижнем углу окна 3D-изображения.

Выход из режима Slab

Выполните одно из следующих действий для выхода из режима Slab:

- Перетащите индикатор толщины (белую сферу) в ползунке слеба в левый конец.

- Дважды щелкните по ползунку слеба.

- Щелкните левый конец ползунка слеба.

Активация режима Slab

Перетащите индикатор толщины (белую сферу) в ползунке слеба вправо, чтобы активировать режим Slab и задать толщину слеба.

Когда режим Slab активирован, линии плоскости среза (оси) отображаются жирным зеленым цветом в поперечных видах. Вторая зеленая линия иллюстрирует толщину слеба, а область между двумя линиями указывает на видимую анатомию.

Подробности см. в разделах Наклон плоскости среза, Прокрутка плоскости среза по р еконстр у кции и Задание толщины слеба.

Активация вида плоскости среза (Cut Plane)

Выполните одно из следующих действий для обрезки объекта плоскостью:

- Перетащите индикатор толщины (белую сферу) в положение «Половина» (Half).

- Щелкните положение «Половина» на ползунке слеба.

Когда вид плоскости среза активирован, линии плоскости среза (оси) отображаются жирным зеленым цветом в средней точке в поперечных видах. Тонкие линии появляются на стороне линии плоскости среза, где анатомия остается видимой. Вы можете перемещать или вращать линии плоскости среза.

Подробности см. в разделах Наклон плоскости среза и Прокрутка плоскости среза по р еконстру кции.

Активация режима Slab с помощью кнопки «Slab»

В протоколе 3D Standard или 4D переключите переключатель Slab на панели операций 3D в положение «Вкл.», затем выберите нужную толщину слеба с помощью ползунка или кнопки.

Активация режима Slab с помощью палитры «Толщина слеба»

Щелкните правой кнопкой мыши ползунок слеба, чтобы отобразить палитру Толщина слеба, затем выберите нужную толщину.

Вы можете выбрать предустановленное значение толщины, отключить слеб или нажать кнопку Числовой ввод , чтобы ввести конкретную толщину (от 1,0 до максимального значения с шагом 0,1 мм). Максимальное значение различается в зависимости от исследований.

Настройка предустановок толщины слеба

- Щелкните правой кнопкой мыши ползунок толщины, чтобы отобразить палитру Толщина слеба.

- Нажмите кнопку Настройки в строке заголовка, чтобы отобразить диалоговое окно

«Детальные настройки».

- Введите до трех предустановок толщины (от 1 до 1000 мм с шагом 0,1 мм).

Примечание: Включите Pivot 3D slab, чтобы вращать плоскость среза или 3D слеб вокруг точки поворота.

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новые настройки.

Наклон плоскости среза

Наведите указатель на зеленую точку  на линии плоскости среза, чтобы отобразить красную стрелку , затем перетащите линию, чтобы наклонить плоскость среза.

Прокрутка плоскости среза по реконструкции

Наведите указатель на область между двумя зелеными точками на линии плоскости среза, чтобы отобразить красную стрелку ( или ), затем перетащите для прокрутки плоскости среза.

-ИЛИ-

Наведите указатель на правую часть окна 3D-изображения, чтобы отобразить ползунок, затем перетащите белую сферу вверх или вниз для прокрутки плоскости среза.

Задание толщины слеба

Тонкая зеленая линия иллюстрирует толщину слеба. Линия связана с ползунком слеба.

Наведите указатель на тонкую линию, чтобы отобразить красную стрелку , затем перетащите тонкую линию в направлении стрелки, чтобы задать толщину слеба.

-ИЛИ-

Наведите указатель на нижнюю часть окна 3D-изображения, чтобы отобразить ползунок слеба, затем перетащите индикатор толщины в ползунке слеба, чтобы задать толщину слеба.

Отображение/скрытие элемента управления слебом в окне 3D-изображения

Линии прямоугольного параллелепипеда, показанные в окне 3D-изображения, называются элементом управления слебом (slab control).

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 3D-изображения, затем выберите

Другое > Всегда показывать элемент управления слебом или Показывать элемент управления слебом при наведении , чтобы показать/скрыть элемент управления слебом.

Показать элемент управления слебом

Включите Всегда показывать элемент управления слебом.

Показывать элемент управления слебом только при наведении на линию плоскости среза в поперечном виде или на плоскость среза в окне 3D-изображения

Отключите Всегда показывать элемент управления слебом и включите Показывать элемент управления слебом при наведении.

Скрыть элемент управления слебом

Отключите оба параметра: Всегда показывать элемент управления слебом и Показывать элемент управления слебом при наведении.

Примечание: Показывать элемент управления слебом при наведении появляется в меню только тогда, когда Всегда показывать элемент управления слебом отключен.

Перемещение плоскости среза с помощью элемента управления слебом

В окне 3D-изображения наведите указатель на пересечение двух осей. Две оси становятся красными, и появляется четырехсторонняя стрелка . Затем перетащите пересечение в нужное место.

Обратите внимание, что точка поворота  на линии плоскости среза соответствующим образом перемещается.

Вращение плоскости среза с помощью элемента управления слебом

Наведите указатель на центр элемента управления слебом, чтобы отобразить наклонную окружность, показывающую ось вращения, затем перетащите, пока плоскость среза не окажется в нужной ориентации.

Линии плоскости среза и тонкие линии в поперечных видах соответствующим образом перемещаются.

#### Центрирование изображения

Дважды щелкните нужную точку интереса в окне 3D-изображения (VR, MIP, MinIP или SUM). 2D-изображения соответствующим образом центрируются.

#### Изменение цвета фона (только для VR или VE)

Изменение цвета фона с помощью кнопок цвета фона

Нажмите нужную кнопку цвета фона на панели «Предустановка/шаблон», чтобы изменить цвет фона.

Кнопки цвета фона по умолчанию: черный, серый и цвет слоновой кости.

Изменение цвета фона на желаемый цвет

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна изображения VR или VE, затем выберите Другое > Цвет фона.

Появится стандартное диалоговое окно «Цвет» Windows.

- Выберите нужный цвет, затем нажмите кнопку OK.

Цвет фона изменен.

Примечание: Определить пользовательские цвета позволяет добавлять пользовательские цвета.

Добавление кнопки цвета фона

- Нажмите «+» справа от кнопок цвета фона на панели «Предустановка/шаблон».

Появится стандартное диалоговое окно «Цвет» Windows.

- Выберите нужный цвет, затем нажмите кнопку OK.

Кнопка цвета фона добавлена. Может отображаться до пяти кнопок.

Изменение цвета кнопки цвета фона

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку цвета фона, затем выберите Изменить цвет , чтобы отобразить диалоговое окно «Цвет».

- Выберите нужный цвет, затем нажмите кнопку OK. Цвет кнопки цвета фона изменен.

Удаление кнопки цвета фона

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку цвета фона, затем выберите Удалить.

#### Связывание изображений

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, наведите указатель на Другое > Инструменты связывания, затем выберите инструмент для применения. Программное обеспечение переходит в режим «Выбор целевого вида», когда вы можете связывать изображения. Щелкните вид, чтобы связать изображения.

Примечания:

  - Нажмите Отмена или клавишу Esc, чтобы выйти из режима «Выбор целевого вида».

  - Связывание номера среза и Связывание толщины доступны для протокола Viewer. Подробности см. в Руководстве пользователя по стандартным протоколам.

Связывание отображения (Link Display)

Связывает изображения на основе положения x/y/z и увеличения. Возможные комбинации изображений:

    - 3D-виды (3D-A и 3D-B и т.д.)

    - 3D-вид и MPR

    - MPR-виды

Примечание: Когда отображение связано, в связанном окне появляется красная стрелка

. Красная стрелка  указывает reference position (опорное положение), соответствующее позиции указателя мыши.

Связывание УУ/УШ (Link WL/WW)

Связывает настройки уровня и ширины окна (УУ/УШ). Возможные комбинации изображений:

    - MIP-изображения

    - MIP и Gradient MIP

    - Gradient MIP-изображения

Связывание текущего объема (Link Current Volume)

Связывает текущий объем (вкладка объема) двух 3D-видов. Когда загружено несколько объемов, связываются объемы с одинаковым номером.

Примечание: Текущий объем связан по умолчанию. Не удаляйте эту связь.

Связывание поля обзора (Link FOV)

Связывает поле обзора (FOV) двух 3D-видов.

Связывание слеба (Link Slab)

Связывает слеб (slab) двух 3D-видов.

Связывание отображения CPR-3D (Link CPR-3D Display)

Связывает ориентацию видов CPR и 3D.

Удалить все инструменты связывания (Remove all link tools)

Удаляет все связи.

Удаление связей для конкретного изображения

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку По умолчанию  на панели инструментов окна связанного изображения, чтобы отобразить палитру Активные инструменты.

- В палитре Активные инструменты щелкните правой кнопкой мыши элемент связи и выберите Удалить.

### Изменение отображения

#### Изменение макета

Меню

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, наведите указатель на Макет, затем выберите нужный макет.

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, наведите указатель на Макет, затем выберите Отменить макет, чтобы вернуться к предыдущему макету.

Примечание: Макет может быть недоступен для некоторых протоколов.

Кнопка «Макет»

В протоколе 3D Standard или 4D нажмите кнопку Макет на верхней панели, чтобы выбрать нужный макет.

| 3+1 | Макет по умолчанию для протокола 3D Standard. По умолчанию показывает 3D-A (VR), три поперечных вида (MPR) и палитру параметров изображения. |  |
| --- | --- | --- |
| 2×2 | Показывает изображения в макете 2×2. |  |
| 1×2 | Показывает изображения в макете 1×2. |  |
| 2×1 | Показывает изображения в макета 2×1. |  |
| 1×1 | Показывает изображения в макете 1×1. Аксиальный (Axial) Показывает поперечный вид (2D-A). 3D Показывает 3D-вид (3D-A). |  |

#### Изменение вида, отображаемого в окне изображения

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, наведите указатель на Виды, затем выберите нужный вид.

- В протоколе 3D Standard или 4D нажмите кнопку Переключить вид в области панели, чтобы отобразить раскрывающийся список, затем выберите нужный вид.

Примечание: Виды могут быть недоступны для некоторых протоколов.

#### Назначение другого режима визуализации виду

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, наведите указатель на Режимы визуализации, затем выберите нужный режим визуализации.

- Чтобы изменить режим визуализации 3D-вида в протоколе 3D Standard или 4D, нажмите кнопку Визуализация на панели операций 3D, чтобы отобразить список, затем выберите нужный режим визуализации.

- Щелкните левый верхний угол окна изображения, чтобы отобразить всплывающее меню, затем выберите нужный режим визуализации.

Примечание: Доступные режимы визуализации различаются в зависимости от текущего вида.

#### Обмен позициями видов

- Наведите указатель на правый нижний угол окна изображения.

Указатель изменится на руку  .

- Перетащите указатель в окно назначения (окно, в котором должен находиться этот вид).

Виды меняются местами.

#### Развертывание изображения в полноэкранный режим

Находясь в нужном окне изображения, нажмите и удерживайте колесико мыши примерно три секунды.

Изображение откроется в полноэкранном режиме. Чтобы вернуться к предыдущему макету, нажмите и удерживайте колесико мыши примерно три секунды или нажмите клавишу Esc.

Примечание: В полноэкранном режиме вы теряете доступ к панелям. Чтобы увеличить изображение, сохраняя панели, используйте макет 1×1.

#### Изменение качества визуализации

Вы можете установить качество визуализации для VR, MIP, Gradient MIP, MinIP, SUM и VE с отдельными настройками для интерактивного (в движении) и статического состояний.

Шкала качества визуализации

Удерживайте нажатой клавишу Alt, чтобы просмотреть шкалу качества визуализации, и перетащите ограничители ( или ), чтобы настроить качество визуализации.

В основном качество изображения повышается по мере перемещения ограничителей вправо.

Качество статического изображения

Настройте правый ограничитель , чтобы контролировать качество статического изображения.

Качество интерактивного изображения

Настройте левый ограничитель  , чтобы контролировать качество интерактивного изображения. Более высокое качество изображения требует большего времени визуализации. Более низкая настройка качества означает более быструю и плавную работу при перемещении реконструкции.

Режим двойной дискретизации (Double sampling mode)

Интерполирует пиксели статического изображения.

Отображение/скрытие шкалы режима двойной дискретизации

Нажмите желтую стрелку  справа от шкалы качества визуализации, чтобы отобразить первую шкалу режима двойной дискретизации (желтая часть).

Снова нажмите желтую стрелку , чтобы отобразить вторую шкалу режима двойной дискретизации.

Нажмите желтую стрелку , чтобы скрыть шкалу режима двойной дискретизации.

Использование режима двойной дискретизации

Отобразите шкалу режима двойной дискретизации и перетащите правый ограничитель в правый конец шкалы.

Кнопка «Качество»

В протоколе 3D Standard или 4D используйте кнопку Качество для изменения качества статического изображения или «...» для изменения качества интерактивного изображения.

### Отображение элементов

#### Отображение/скрытие аннотаций, измерений, серых шкал, ползунков и т.д.

Вы можете показывать/скрывать элементы на изображении (аннотации, измерения, серые шкалы и т.д.) с помощью клавиши Alt или кнопки Элементы отображения.

Примечания:

- Используйте «Alt + Щелчок», чтобы показать/скрыть ползунки перелистывания.

- Состояние «Элементы отображения» может быть сохранено в настройках протокола по умолчанию. Подробности см. в разделе Сохранение настроек протокола по у молчанию.

Alt + щелчок

- Наведите указатель на нужное окно изображения.

- Удерживайте нажатой клавишу Alt .

Появятся все доступные аннотации для этого окна изображения. Элементы, выделенные жирным шрифтом, в настоящее время включены; полупрозрачные элементы выключены.

- Удерживая нажатой клавишу Alt , щелкните любой элемент, чтобы включить или выключить его.

Когда вы отпустите клавишу Alt , вы увидите эффект в окне изображения. Этот параметр аннотации сохраняется только для текущего сеанса.

Нажмите Alt + Shift на клавиатуре и щелкните любой элемент, чтобы включить или выключить его во всех окнах на экране.

Примечание: Использование «Alt + Щелчок» на аннотациях скроет группы аннотаций. Для переключения отображения отдельных элементов используйте диалоговое окно детальных настроек элементов отображения. Подробности см. в разделе Детальные настройки элементов отображения.

|  | Отображение/скрытие ползунков Наведите указатель на правый край окна изображения, чтобы отобразить ползунок, или на нижнюю часть окна изображения, чтобы отобразить ползунок толщины или ползунок слеба. При отображенном ползунке удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните ползунок, чтобы включить или выключить его во всех окнах на экране. |
| --- | --- |

Кнопка «Элементы отображения»

В протоколе 3D Standard или 4D вы можете использовать кнопку Элементы отображения на верхней панели, чтобы показывать/скрывать аннотации и т.д.

Атрибуты (Attributes)	Показывает атрибуты.

Информация о пациенте (Patient information)

Индикатор ориентации (Orientation indicator)

Показывает информацию о пациенте.

Показывает ориентации на четырех сторонах изображения.

Угол ангио (Angio angle)	Показывает углы в LAO/RAO/CRA/CAU.

Масштаб длины (Length

scale)

Показывает масштабы длины.

Серая шкала (Grayscale)	Показывает серые шкалы.

Куб ориентации (Orientation cube)

Рамка снимка (Snap

frame)

Показывает куб ориентации. Показывает рамки снимков.

Метка (Mark)	Показывает закладки.

Имя и линия 3D-трассы (3D path name and line)

Объем маски (3D) (Mask

volume (3D))

Показывает имя трассы и линию.

Показывает объем маски и имя объема в 3D-виде.

Область маски (2D) (Mask area (2D))

Показывает область маски в поперечном виде.

Примечание: Если элемент отображается на всех изображениях, насколько это возможно, в меню кнопки Элементы отображения появляется флажок.

Панель инструментов окна

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, наведите указатель на Элементы отображения, затем выберите элемент для показа или скрытия. Элементы с флажком отображаются.

#### Детальные настройки элементов отображения

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, затем выберите Элементы отображения > Аннотации > Детальные настройки, чтобы отобразить диалоговое окно детальных настроек элементов отображения.

Установите показ/скрытие по желанию, затем нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройки.

#### Отображение/скрытие циферблатов

Нажмите  на боковой панели, чтобы переключить отображение циферблатов.

#### Изменение внешнего вида линий прицела (перекрестия)

Линии прицела отображаются красным, синим или зеленым цветом на аксиальных, корональных и сагиттальных изображениях. Линии прицела полезны при прокрутке ортогональных видов.

В дополнение к включению и выключению отображения линий прицела вы можете изменить способ их отображения.

Alt + щелчок

- Наведите указатель на нужное окно изображения.

- Удерживая нажатой клавишу Alt , щелкните линию прицела, чтобы переключить внешний вид через доступные настройки: Полный (Full), Минимальный (Least) и Нет (None).

Примечание: Нажмите Alt+Shift на клавиатуре и щелкните линию прицела, чтобы переключить внешний вид во всех окнах 2D-изображений на экране.

Панель инструментов окна

В дополнение к включению и выключению отображения линий прицела, меню панели инструментов окна позволяет изменить способ их отображения.

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна аксиального, коронального или сагиттального изображения, наведите указатель на Элементы отображения > Обычное

отображение прицела или Отображение линии прицела, затем выберите нужную настройку.

Обычное отображение прицела (Crosshair normal display)

Нет (None)	Скрывает линии прицела.

Больше, Меньше, Минимум (More, Less, Least)

Показывает только конечные точки линий прицела. Выберите длину из Больше, Меньше или Минимум.

Полный (Full)	Показывает линии прицела (полной длины).

Отображение линии прицела (Crosshair line display)

Следующие операции доступны, когда для Обычного отображения прицела установлено значение Больше, Меньше или Минимум.

При наведении (On hover)

Вручную (Manual)

Временно (Temporal)

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, наведите указатель на Элементы отображения > Отображение линии прицела, затем выберите При наведении , чтобы показывать линии прицела полной длины только тогда, когда указатель мыши находится над линией прицела.

Показывает линии прицела полной длины только при щелчке на конечной точке линии прицела.

Щелкните еще раз в другом месте, чтобы скрыть линии прицела.

Показывает линии прицела полной длины в течение короткого времени, когда вы дважды щелкаете для центрирования изображения.

Отображение/скрытие линий прицела MPR

Линии прицела MPR отображаются светло-голубым цветом на аксиальных, корональных и сагиттальных изображениях, чтобы показать плоскости сечения MPR.

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна аксиального, коронального или сагиттального изображения, наведите указатель на Элементы отображения > Показывать прицел MPR, чтобы показать/скрыть линии прицела MPR.

Примечание: Настройки для линий прицела и включение/выключение их отображения влияют на линии прицела MPR.

ВАЖНО: Для отображения линии прицела MPR необходимо отобразить MPR-изображение.

## Инструменты путей и измерений

Эта глава предоставляет информацию об инструментах путей и измерений. Они доступны на верхней панели и в палитре Быстрых инструментов.

Примечание: Некоторые операции недоступны в определенных протоколах.

### Термины

В этом руководстве элемент, добавленный или нарисованный инструментом, называется

«объект». Элемент, добавленный или нарисованный инструментом измерения, в частности называется «объект измерения».

### Управление объектами

#### Доступ ко всем инструментам

Нажмите кнопку Другие инструменты на верхней панели, чтобы получить доступ ко всем инструментам.

#### Выбор объекта

- Наведите указатель на нужный объект, пока он не изменится на маленькую стрелку, направленную вверх .

- Щелкните, чтобы выбрать объект.

При выборе становятся видны опорные точки (красные или зеленые) объекта.

#### Перемещение объекта

Выберите объект и перетащите для перемещения.

Вы также можете выбрать аннотацию измерения и перетащить ее в нужное место.

#### Удаление объекта

Удаление объекта

Выберите объект и нажмите клавишу Delete.

-ИЛИ-

Щелкните правой кнопкой мыши на объекте, чтобы отобразить меню, затем выберите Удалить.

Удаление нескольких объектов измерения нужного типа одновременно

- Выберите объект измерения.

- Удерживая нажатой клавишу Shift , нажмите клавишу Delete, чтобы отобразить диалоговое окно удаления.

- Установите или снимите следующие флажки.

Включая все типы объектов

Удаляет объекты измерения всех типов.

Удалить во всех представлениях

Удаляет объекты измерения типа, выбранного на шаге 1, во всех представлениях.

- Нажмите кнопку OK , чтобы удалить объекты измерения в соответствии с вашим выбором на шаге 3.

#### Показать/скрыть объект

Alt + щелчок

При нажатой клавише Alt щелкните объект, чтобы переключить его отображение (вкл/выкл).

Для объектов измерения можно указать отображение или скрытие измерений выбранного объекта измерения индивидуально. При нажатой клавише Alt щелкните измерение, чтобы переключить его отображение. Затемненные измерения скрыты.

Примечание: Вы не можете показать/скрыть закладку с помощью Alt + щелчок. Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, затем выберите Элементы отображения > Закладка, чтобы переключить отображение всех закладок.

Панель инструментов окна

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, затем выберите Элементы отображения > Скрыть инструменты , чтобы переключить отображение всех объектов.

#### Рисование 2D-объектов в 3D-координатах

Изменение настройки

Когда установлен флажок Установить 2D-объекты так, чтобы они не сохранялись при пролистывании страниц или изменении плоскостей в диалоговом окне настроек, 2D-объекты, нарисованные на виде сечения или исходном изображении с помощью следующих инструментов в протоколах, поддерживающих эту функцию, находятся в 3D-координатах.

- ROI (Область интереса)

- Точка измерения

- 2D расстояние

- 2D угол

- Угол Кобба

- Профиль

- Рисовать текст со стрелкой

- Рисовать текст

  - Стрелка

  - Линия

  - Прямоугольник

  - Эллипс

Протоколы, поддерживающие эту функцию

    - 3D Standard

    - 4D

Примечания:

    - Viewer (Вьюер)

    - Slab MIP (Слэб MIP)

    - Fusion Viewer (Вьюер слияния)

      - Подробнее о настройках см. Общие > Инструменты.

      - Включите этот флажок, чтобы 2D-объекты не сохранялись при пролистывании срезов. Отключите его, чтобы показывать 2D-объекты на всех срезах.

      - Эта настройка не влияет на 2D-объекты, нарисованные до ее включения.

Переход к 2D-объекту

Когда установлен флажок Установить 2D-объекты так, чтобы они не сохранялись при пролистывании страниц или изменении плоскостей , щелкните правой кнопкой мыши кнопку По умолчанию на панели инструментов окна 2D-изображения, содержащего 2D-объект, чтобы отобразить палитру Активных инструментов. Щелкните имя нужного объекта, чтобы перейти к нему. 2D-объект будет центрирован.

Примечания:

      - Если вы измените направление плоскости на аксиальное, коронарное или сагиттальное после рисования 2D-объекта на MPR, вы не сможете перейти к этому объекту. Если вы измените направление плоскости на аксиальное, коронарное или сагиттальное после рисования 2D-объекта на MPR, показывающем точно такой же угол, как аксиальный, коронарный или сагиттальный, 2D-объект будет показан на изображении, но он не будет указан в палитре Активных инструментов. Чтобы объект появился в палитре, верните направление плоскости в MPR.

      - В протоколе Viewer, если вы щелкнете имя 2D-объекта в палитре Активных инструментов любого окна в макете M2D, срез, содержащий этот объект, будет показан в левом верхнем окне.

#### Показать/скрыть названия и линии всех 3D-путей

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, затем выберите Элементы

отображения > 3D Путь > Название и линия пути, чтобы переключить отображение названий и линий всех 3D-путей.

#### Переименование объекта измерения

- Щелкните правой кнопкой мыши имя объекта, чтобы отобразить меню, затем выберите

Свойства , чтобы открыть диалоговое окно Свойства измерения.

- Введите желаемое имя и нажмите кнопку OK.

Примечание: Имя объекта не может быть пустым. Также нельзя использовать пробелы в начале или конце имени объекта.

#### Использование информации измерений в отчетах

- На экране анализа выберите объект измерения.

- Щелкните правой кнопкой мыши объект измерения, затем выберите В буфер обмена.

- Нажмите вкладку "Отчет" на боковой панели, чтобы отобразить экран отчета.

- Нажмите клавиши Ctrl и V в поле "Комментарий" отчета.

Информация об измерении будет вставлена в поле "Комментарий".

#### Командные палитры

Во время процесса в верхней или нижней части активного представления отображается командная палитра.

В любой момент нажмите кнопку Отмена, чтобы остановить операцию.

#### Красные стрелки

Когда указатель мыши находится над 3D-путем в 3D, сечении, CPR или прямом CPR виде, в других оставшихся видах появляются красные стрелки . Местоположение стрелок соответствует местоположению указателя.

Примечание: Красные стрелки также появляются при связывании геометрий.

### Инструменты путей

В этом разделе описывается, как использовать инструменты путей.

|  | Доступ к палитре Быстрых инструментов В любом окне изображения нажмите и удерживайте кнопку мыши в течение одной секунды, чтобы получить доступ к палитре Быстрых инструментов, затем выберите инструмент. Нажмите «...», чтобы отобразить больше инструментов. Для инструментов на палитрах Быстрых инструментов точка в окне изображения, где вы щелкаете для открытия палитры, становится начальной точкой для выбранного инструмента. |
| --- | --- |

#### Создание пути вручную

3D-пути используются для отображения CPR, MPR или VE. Они также используются как затравки для инструмента Эрозия и инструмента Рост области.

Примечание: Когда установлен флажок Закрепить 3D-путь на объекте в диалоговом окне настроек, вы не можете добавлять или перемещать опорные точки на невидимых объектах в окне изображения VR или VE. Подробнее см. Общие > Инстру менты.

Создание пути

- Нажмите кнопку Путь.

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните точку, с которой хотите начать путь.

- При необходимости щелкайте, чтобы добавлять точки вдоль желаемого пути.

Примечание: В видах сечения можно пролистывать срезы, вращая колесико мыши.

- Дважды щелкните там, где хотите завершить путь.

Путь отображается зеленым цветом.

#### Трассировка сосуда с помощью Track vessel

Используйте Track vessel (Трассировка сосуда) для отслеживания сосуда между двумя указанными точками. Вы можете указать больше точек последовательно.

Примечание: Track vessel доступен только для данных КТ и XA.

- Нажмите кнопку Track vessel.

- В окне изображения VR, MIP или 2D щелкните сосуд в точке, с которой хотите начать путь.

На щелкнутой точке появляется желтый квадрат.

- Щелкните сосуд в точке, где хотите завершить путь.

Начинается трассировка. Отображается предлагаемая линия пути (зеленая пунктирная линия).

Повторите шаг 3, чтобы продолжить трассировку того же сосуда.

Примечание: Нажмите Отменить , чтобы отменить последнюю точку. Нажмите

Повторить, чтобы отменить предыдущее действие отмены.

- Нажмите кнопку OK, чтобы установить путь.

Примечание: Трассировка может работать некорректно в зависимости от изображений и модальности.

#### Создание пути между двумя точками в VR с помощью VR Tracking

Используйте VR Tracking для создания пути между двумя точками объекта, который выглядит соединенным в VR.

- Нажмите кнопку VR Tracking .

- В окне изображения VR щелкните в точке, с которой хотите начать путь.

- Щелкните в конечной точке желаемого пути.

Программное обеспечение автоматически создает путь.

Примечание: Трассировка может работать некорректно в зависимости от изображений и модальности. В этих случаях настройка прозрачности, редактирование маски изображения для исключения ненужных для пути областей и регулировка угла VR-изображения перед использованием инструмента VR Tracking могут улучшить результат трассировки.

### Редактирование путей

#### Закрепленные линии и свободные кривые

Пути бывают двух типов: закрепленные линии и свободные кривые.

Пути отображаются зеленым цветом. Путь, на который наведен указатель мыши, выделяется ярко-зеленым.

Выбранный путь выделяется ярко-зеленым в 3D и сечениях, а часть пути под текущим срезом в сечениях отображается тонкой линией.

Закрепленная линия

3D вид	Вид сечения	CPR вид

Закрепленная линия — это путь, созданный с помощью опорных точек и линии. Все 3D-пути, созданные кнопками Путь и 3D Расстояние, являются закрепленными линиями.

При выборе закрепленной линии опорные точки отображаются зеленым цветом. Вы можете добавлять, перемещать или удалять опорные точки для изменения линии.

В CPR видах вы можете перемещать, но не добавлять или удалять опорные точки.

Свободная кривая

3D вид	Вид сечения	CPR вид

Свободная кривая — это путь, созданный рисованием линии. Пути, созданные кнопкой Track vessel (Трассировка сосуда) и т.д., являются свободными кривыми.

Свободные кривые отображаются пунктирными линиями в CPR виде. Вы можете редактировать свободные кривые в CPR, 3D и сечениях.

Преобразование пути в закрепленную линию или свободную кривую

- Выберите путь.

- Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном пути и выберите Преобразовать в закрепленную линию или Преобразовать в свободную кривую.

Примечание: Когда установлен флажок Автоматически преобразовывать путь, созданный вручную, в свободную кривую в диалоговом окне настроек, путь, созданный инструментом

"Путь", автоматически преобразуется в свободную кривую. Подробнее см. Общие > Инструменты.

#### Редактирование пути (закрепленная линия)

Вы можете добавлять, удалять и перемещать опорные точки вдоль пути в виде сечения или окне 3D-изображения.

Примечание: В CPR видах можно только перемещать опорные точки. Наведите указатель на опорную точку, которую хотите переместить. Указатель изменится на перекрестие  . Перетащите опорную точку в новое место.

Удаление пути

Выберите путь и нажмите клавишу Delete.

Перемещение опорной точки в пути

Выберите путь и наведите указатель на опорную точку, которую хотите переместить. Указатель изменится на перекрестие. Перетащите опорную точку в новое место.

Добавление опорной точки

- Выберите путь.

- Удерживая нажатой клавишу Shift , щелкните на пути, чтобы войти в режим «добавления».

- Наведите указатель на желаемое местоположение опорной точки и щелкните, чтобы добавить новую опорную точку.

Повторите этот шаг, чтобы добавить больше опорных точек.

- Дважды щелкните, чтобы разместить последнюю опорную точку и выйти из режима

«добавления».

-ИЛИ-

- Выберите путь.

- Удерживая нажатой клавишу Shift , дважды щелкните на пути, чтобы добавить новую опорную точку и выйти из режима «добавления».

Удаление опорной точки в пути

- Выберите путь.

- Удерживая нажатой клавишу Ctrl , щелкните опорную точку для удаления.

Сглаживание пути

Используйте эту функцию для сглаживания вручную созданной закрепленной линии и трассированного пути.

- Выберите путь.

- Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном пути, чтобы отобразить меню, затем выберите Найти осевую линию.

Путь автоматически преобразуется в свободную кривую.

Примечание: Найти осевую линию может работать некорректно в зависимости от изображений.

#### Редактирование путей (свободных кривых) путем рисования от руки

Когда для Режим редактирования для свободных кривых в диалоговом окне настроек выбрано

От руки , вы можете редактировать пути (свободные кривые) путем рисования от руки.

Примечания:

- Вы можете редактировать свободные кривые в CPR виде.

- Некоторые операции редактирования недоступны в сечениях, 3D и прямых CPR видах.

- Пути бывают двух типов: закрепленные линии и свободные кривые. В CPR видах можно только перемещать опорные точки. Чтобы свободнее редактировать закрепленную линию,

измените тип пути на свободную кривую, щелкнув правой кнопкой мыши на закрепленной линии и выбрав Сделать свободной кривой.

- Подробнее о настройках см. Общие > Инструменты.

#### Режим редактирования

Вы можете переключиться в режим редактирования, дважды щелкнув на пути. В режиме редактирования отображается командная палитра и редактируемая область пути красным цветом.

Примечания:

- Синий цвет указывает на не редактируемую область пути.

- Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите ESC в виде или Отмена на палитре.

- После изменения пути ESC в виде меняется на OK.

Командная палитра

Поиск дистального

отдела

Автоматически идентифицирует любой конец сосуда вдоль пути. Активируется только тогда, когда любой конец пути включен в редактируемую область.

Доступно только для данных КТ.

Поиск следующего	Отображает другой сосуд желтым цветом, когда

идентифицировано более одного.

Установить	Устанавливает расширенный путь, показанный желтым цветом.

расширенную линию

Выпрямить	Выпрямляет перекошенную линию.

Сгладить	Сглаживает изогнутую линию.

Включить Auto CPR	Включает и выключает функцию отображения пути Auto CPR пунктирной красной линией в редактируемой области.

Использовать Auto

CPR

Применяет путь Auto CPR к пути в редактируемой области, когда Auto CPR включен.

Рисовать	Позволяет рисовать путь в редактируемой области.

Точки пути	Позволяет рисовать путь в редактируемой области. Щелкайте для добавления точек, дважды щелкните для завершения.

Отменить	Отменяет последние изменения.

Повторить	Отменяет предыдущее действие отмены. Неактивно, если вы не отменяли действий.

OK	Выходит из режима редактирования после применения изменений. Работает так же, как OK, отображаемый в режиме редактирования.

Отмена	Выходит из режима редактирования без применения изменений.

Работает так же, как ESC, отображаемый в режиме редактирования.

Изменение размера редактируемой области

Перетащите красную полосу в начале или дистальном конце вдоль пути.

Изменение пути

Перетащите красную линию в редактируемой области.

Применение пути Auto CPR

Когда кнопка Включить Auto CPR активна, путь Auto CPR, показанный пунктирной красной линией, отображается в режиме редактирования. Нажмите кнопку Использовать Auto CPR , чтобы применить путь Auto CPR к пути в редактируемой области.

Примечания:

- Применение пути Auto CPR или редактирование пути в редактируемой области скрывает путь Auto CPR.

- Вы можете отобразить путь Auto CPR, повернув CPR вид или прямой CPR вид.

- Состояние Auto CPR может быть сохранено настройками протокола по умолчанию. Подробнее см. Сохранение настроек протокола по у молчанию.

#### Автоматическая идентификация любого конца сосуда (только для данных КТ)

- Нажмите и удерживайте кнопку мыши на зеленой стрелке, показанной на любом конце пути.

Вокруг стрелки ненадолго появляется красный круг.

После идентификации режим меняется на режим редактирования, и появляется сплошная желтая линия, указывающая на расширенную часть пути.

Примечания:

  - Нажатие кнопки Поиск следующего отображает другой сосуд, если найдено более одного.

  - Желтая линия не появится, если сосуд не найден. Нажмите кнопку Отмена , чтобы выйти из режима редактирования.

- Нажмите кнопку OK, чтобы установить путь и выйти из режима редактирования.

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Установить расширенную линию, чтобы установить путь и продолжить его изменение.

#### Расширение пути

Расширение пути после автоматической идентификации конца (только для данных КТ)

- Дважды щелкните на любом конце пути.

Режим меняется на режим редактирования, и появляется красная стрелка.

Примечание: Если красная стрелка не появляется, перетащите красные полосы, чтобы изменить размер редактируемой области, чтобы она включала желаемую конечную точку.

- Нажмите кнопку Поиск дистального отдела.

После идентификации появляется сплошная желтая линия, указывающая на расширенную часть пути.

Примечание:

  - Желтая линия не появится, если сосуд не найден.

  - Нажатие кнопки Поиск следующего отображает другой сосуд, если найдено более одного.

- По окончании нажмите кнопку OK.

Ручное расширение пути (только для CPR видов)

- Используйте «долгое нажатие» на продолжении любого конца пути для доступа к палитре Быстрых инструментов.

- Нажмите кнопку Расширить сосуд.

Желтая линия соединяет конечную точку пути и место щелчка в виде. Кнопка Расширить сосуд в палитре Быстрых инструментов заменяется на кнопку Поиск дистального отдела.

|  | Продолжение с Поиск дистального отдела На палитре Быстрых инструментов или Редактирования линии нажмите кнопку Поиск дистального отдела , чтобы снова автоматически идентифицировать конец сосуда. |
| --- | --- |

- По окончании нажмите кнопку OK.

Перетаскивание для ручного расширения или сокращения пути

- Переместите указатель мыши на конец пути.

Появляется зеленая стрелка.

- Перетащите стрелку, чтобы расширить или сократить путь.

При расширении режим меняется на режим редактирования. Появляется сплошная желтая линия, указывающая на расширенную часть пути. По окончании нажмите кнопку OK.

Перетаскивание для расширения пути вдоль сосуда вручную (Направленный поиск)

- Переместите указатель мыши на конец пути.

Появляется зеленая стрелка.

- Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите стрелку к желаемой точке расширения на сосуде.

От исходной точки до указанной будет нарисована прямая линия.

ВАЖНО: Продолжайте удерживать левую кнопку мыши с шага 2 по 4.

Начинается Направленный поиск. Если сосуд обнаружен, пунктирная лаймовая линия привязывается к нему.

Когда стрелка не на сосуде, перетащите ее к точке расширения на сосуде, чтобы привязать пунктирную линию к сосуду.

- При необходимости further расширьте путь, перетаскивая треугольник вдоль сосуда, удерживая левую кнопку мыши.

- Отпустите левую кнопку мыши.

Режим меняется на режим редактирования. Пунктирная лаймовая линия превращается в сплошную желтую линию.

- По окончании нажмите кнопку OK.

Рисование и расширение пути

- Дважды щелкните на конце пути.

Режим меняется на режим редактирования, и появляется красная стрелка.

Примечание: Если красная стрелка не появляется, перетащите красные полосы, чтобы изменить размер редактируемой области, чтобы она включала желаемую конечную точку.

- Перетащите красную стрелку, чтобы нарисовать линию.

- По окончании нажмите кнопку OK.

Редактирование путей (свободных кривых) с использованием контрольных точек Когда для Режим редактирования для свободных кривых в диалоговом окне настроек выбрано Контрольные точки , вы можете редактировать пути (свободные кривые) с использованием

контрольных точек.

Примечания:

  - Доступно для CPR, сечений и 3D видов.

  - Подробнее о настройках см. Общие > Инстру менты.

1 Дважды щелкните на пути, чтобы войти в режим редактирования линии контрольными точками.

Контрольные точки отображаются на зеленом пути через равные интервалы.

Контрольная точка отображается синим цветом, когда она находится над плоскостью, и светло-голубым, когда под плоскостью.

2 Редактируйте путь с помощью контрольных точек.

Отредактированные контрольные точки показаны красным цветом, а отредактированная часть пути — оранжевым.

Редактирование пути

Перетащите и переместите контрольную точку. Путь вокруг контрольной точки будет плавно интерполирован.

Добавление контрольной точки

Щелкните на пути, чтобы добавить контрольную точку.

Удерживайте нажатой клавишу Shift и перетащите контрольную точку в конце пути. Новая контрольная точка будет добавлена в место, куда вы перетащили.

Удаление контрольной точки

Выполните одно из следующих действий:

- Щелкните правой кнопкой мыши по контрольной точке, чтобы отобразить меню, затем выберите Удалить (Delete).

- Нажмите колесико мыши на контрольной точке, чтобы отобразить меню, затем

выберите Удалить (Delete).

Примечание: Нельзя удалить контрольные точки в конце пути.

Размещение заданного количества контрольных точек

Нажмите кнопку Изменить кол-во точек (Change # of Points) , чтобы отобразить диалоговое окно "Изменение количества контрольных точек".

Введите количество контрольных точек, затем нажмите кнопку OK , чтобы разместить указанное количество контрольных точек на пути через равные интервалы.

Введите количество контрольных точек от 2 до 100. Значение по умолчанию - 20.

Примечание: Нажмите кнопку Отменить (Undo) , чтобы отменить последнее действие. Нажмите кнопку Повторить (Redo) , чтобы отменить предыдущее действие отмены.

3 По завершении нажмите кнопку OK.

#### Обрезка пути (свободная кривая)

1 Нажмите кнопку Меню (Menu) на панели инструментов окна, затем выберите Обрезать сосуд (Trim Vessel).

2 Укажите на путь.

Цвет линии между положением указателя и начальной или дистальной точкой пути меняется на красный.

Примечание: Красная линия соединяется с начальной точкой пути, если положение указателя ближе (1/3 длины пути) к ней. В противном случае она соединяется с дистальной точкой. Удерживайте нажатой клавишу Shift, чтобы инвертировать красную часть.

3 Щелкните по пути.

Красная часть удаляется из пути.

#### Реверсирование пути

Нажмите кнопку Меню (Menu) на панели инструментов окна CPR или прямого CPR вида, затем выберите Обратный путь (Reverse Path).

### Инструменты измерений

В этом разделе описывается, как использовать инструменты измерений и инструменты рисования фигур.

|  | Доступ к палитре Быстрых инструментов В любом окне изображения нажмите и удерживайте кнопку мыши в течение одной секунды, чтобы получить доступ к палитре Быстрые инструменты (Quick Tools), затем выберите инструмент. Нажмите «...», чтобы отобразить больше инструментов. Для инструментов на палитрах Быстрые инструменты (Quick Tools) точка в окне изображения, по которой вы щелкаете для открытия палитры, становится начальной точкой для выбранного вами инструмента. |
| --- | --- |

#### Измерение расстояния (2D расстояние/3D расстояние)

2D расстояние

Примечание: Недоступно для прямого CPR вида.

1 Нажмите кнопку 2D расстояние (2D Distance).

Указатель меняется на перекрестие.

2 Щелкните в окне изображения в нужной начальной точке.

3 При необходимости удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте, чтобы добавлять опорные точки.

4 Щелкните в конечной точке.

Появится красная шкала с измерением расстояния в миллиметрах.

Вы можете перемещать, добавлять или удалять точки шкалы. Подробнее см. Редактирование пути (закр епленная линия).

3D расстояние

Примечание: Недоступно для CPR и прямого CPR видов.

1 Нажмите кнопку 3D расстояние (3D Distance).

Указатель меняется на перекрестие.

2 Щелкните в окне изображения в нужной начальной точке.

3 Щелкайте, чтобы добавлять точки к линии.

4 Дважды щелкните, чтобы указать конечную точку и завершить измерение.

Появится зеленая шкала с измерением расстояния в миллиметрах.

Примечания:

- Вы можете перемещать, добавлять или удалять точки шкалы. Подробнее см. Редактирование пути (закрепленная линия).

- Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной шкале, чтобы отобразить меню, затем выберите Найти осевую линию (Find Centerline) , чтобы подогнать шкалу к сосуду. Обратите внимание, что Найти осевую линию (Find Centerline) также превращает шкалу в свободную кривую.

- Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной шкале, чтобы отобразить меню, затем выберите Сделать свободной кривой (Make it free-curve) для переключения между закрепленной линией и свободной кривой.

- Когда в диалоговом окне "Настройки" установлен флажок Фиксировать 3D путь к объекту (Fix 3D path to object), вы не можете добавлять или перемещать опорные точки к невидимым объектам в окне изображения VR или VE. Подробнее см. Общие > Инструменты.

- 3D измерения недоступны для исходных и SA изображений. Если вы попытаетесь

использовать инструмент 3D расстояние на этих изображениях, вместо него будет

активирован инструмент 2D расстояние.

#### Измерение угла Кобба

Измерьте 2D угол, такой как угол Кобба, нарисовав две прямые линии на изображении.

Примечание: Доступно для исходных изображений и видов поперечного сечения. Недоступно для 3D, VE и CPR видов.

Измерение угла Кобба

- Нажмите кнопку Угол Кобба (Cobb Angle).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните начальную и конечную точки первой прямой линии (Линия A) на изображении.

Для измерения угла Кобба нарисуйте первую прямую линию (Линия A) вдоль внешнего края наиболее наклоненного тела позвонка выше (или ниже) вершины.

- Щелкните начальную и конечную точки второй прямой линии (Линия B) на изображении.

Для измерения угла Кобба нарисуйте вторую прямую линию (Линия B) вдоль внешнего края наиболее наклоненного тела позвонка ниже (или выше) вершины.

Угол (угол Кобба), под которым пересекаются две прямые линии при их продлении, отображается на изображении.

Удаление объекта измерения угла Кобба

Выполните одно из следующих действий:

  - Выберите объект измерения и нажмите клавишу Delete.

  - Щелкните, чтобы выбрать объект измерения, щелкните правой кнопкой мыши по имени объекта или Линии A/B, чтобы отобразить меню, затем выберите Удалить (Delete).

Перемещение Линии A или B

Выберите объект измерения и наведите указатель на Линию A или B. Указатель изменится на . Перетащите Линию A или B в новое место.

Редактирование Линии A или B

Выберите объект измерения и наведите указатель на опорную точку (конечную точку Линии A или B). Указатель изменится на перекрестие  . Перетащите опорную точку в новое место.

Отображение/скрытие значений измерений или вспомогательной линии

При удерживаемой клавише Alt щелкните значение измерения (название измерения, угол или длину Линии A/B) или вспомогательную линию (пунктирную линию между Линией A и B) выбранного объекта измерения, чтобы переключать их отображение. Затемненные измерения скрываются.

#### Измерение ROI (Области интереса)

Доступны ROI: Круг, Эллипс и Многоугольник. Измерения:

  - Среднее значение

  - Стандартное отклонение значений

  - Максимальное значение

  - Минимальное значение

  - Площадь

  - Сегменты

При использовании протокола 3D Standard и т.п. вы можете измерить 3D ROI (VOI, Объем интереса). Измерения:

  - Радиус

  - Сумма: сумма всех значений внутри сферы.

  - Объем

  - Среднее значение

  - СО (Standard Deviation)

  - Минимальное значение

  - Максимальное значение

ROI: Круг, Эллипс и VOI

- Нажмите кнопку ROI: Круг (Circle ROI) или ROI: Эллипс (Ellipse ROI).

Указатель меняется на перекрестие.

Примечание: Чтобы изменить форму на сферу и измерить 3D ROI (VOI), нажмите 3D (VOI) на палитре ROI.

- В окне 2D изображения щелкните и перетащите, чтобы нарисовать круг/эллипс.

Метод рисования меняется в зависимости от настройки Рисовать ROI Круг/Эллипс через (Draw Circle/Ellipse ROI by) в диалоговом окне "Настройки".

Когда выбрано «Радиус (Radius)»

Рисуйте радиус от центра до края круга/эллипса.

Когда выбрано «Диаметр (Diameter)»

Рисуйте диаметр от края круга/эллипса.

Когда выбрано «Прямоугольник (Rectangle)»

Перетащите по диагонали, чтобы задать прямоугольник. Будет нарисован круг или эллипс, вписанный в прямоугольник. Для ROI: Круг короткая сторона прямоугольника равна диаметру круга.

Подробнее о настройках см. Общие > Инстру менты.

- Отпустите кнопку мыши, когда круг/эллипс достигнет нужного размера. ROI отображаются красным цветом; VOI отображаются зеленым цветом.

Преобразование кругового ROI в сферу и измерение 3D ROI (VOI)

- Нарисуйте круговой ROI с помощью кнопки ROI: Круг (Circle ROI).

- Выберите круг, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте его периметра, затем выберите Преобразовать в сферу (VOI) (Change to Sphere (VOI)).

Форма изменится на сферу, а цвет и измерения обновятся в соответствии с изменением.

Точно так же выберите сферу, щелкните правой кнопкой мыши по периметру, затем выберите Преобразовать в круговой ROI (Change to Circle ROI), чтобы преобразовать сферу обратно в круговой ROI.

Примечание: Нельзя преобразовать эллиптический ROI в сферу.

Настройка эллиптического ROI

- Нарисуйте эллиптический ROI с помощью кнопки ROI: Эллипс (Ellipse ROI).

- Выберите эллипс и наведите указатель на одну из четырех точек на его периметре.

Указатель меняется на перекрестие.

- Перетащите точку, чтобы придать эллипсу желаемую форму и ориентацию.

Масштабирование ROI

- Нарисуйте круговой или эллиптический ROI.

- Выберите круг или эллипс.

- Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите периметр для масштабирования.

Редактирование свойств формы

После рисования кругового или эллиптического ROI вы можете редактировать его свойства. Вы можете преобразовать круг в эллипс и наоборот, а также редактировать радиус/общую площадь (для круга) или оси/угол оси (для эллипса).

После рисования VOI вы можете редактировать радиус.

- Выберите круговой или эллиптический ROI или VOI и щелкните правой кнопкой мыши в любом месте периметра формы.

- Выберите Свойства формы (Shape Properties), чтобы отобразить диалоговое окно

Свойства формы (Shape Properties).

Для кругового или эллиптического ROI

Форма (Shape)

Поля (Fields)

Выберите Эллипс (Ellipse) , чтобы преобразовать круг в эллипс, или выберите Круг (Circle) , чтобы преобразовать эллипс в круг.

Введите желаемое значение.

Когда выбран Круг (Circle) , введите Радиус или Площадь. Когда выбран

Эллипс (Ellipse) , введите полуоси и угол.

Для VOI

Введите радиус.

- Нажмите кнопку OK, чтобы применить изменения.

Измерение ROI: Многоугольник

- Нажмите кнопку ROI: Многоугольник (Polygon ROI).

Указатель меняется на перекрестие.

- В окне 2D изображения щелкните в нужной начальной точке.

- Щелкайте, чтобы добавлять угловые точки многоугольника.

- Дважды щелкните, чтобы добавить последнюю угловую точку. Двойной щелчок добавляет последнюю угловую точку, замыкает многоугольник и завершает измерение.

Примечание: Вы можете перемещать, добавлять или удалять точки ROI: Многоугольник. Подробнее см. Редактирование пути (закрепленная линия).

Копирование формы круга, эллипса или многоугольника

- Выберите круг, эллипс или многоугольник и наведите указатель на периметр формы.

- Удерживайте нажатой клавишу Ctrl.

Указатель меняется на .

- Перетащите периметр, чтобы создать копию.

Отображение/скрытие измерений

Щелкните, чтобы выбрать ROI или VOI. При удерживаемой клавише Alt щелкните измерение, чтобы переключать его отображение. Затемненные измерения скрываются.

Примечание: В протоколе Просмотрщик слияния (Fusion Viewer) и т.п. щелкните название модальности (КТ, ПЭТ и т.д.) VOI на совмещенном изображении, чтобы показать/скрыть все измерения для этой модальности.

Изменение настроек сегментов

Название, диапазон и вкл/выкл каждого сегмента можно задать в диалоговом окне "Редактирование цветовой карты". Подробнее см. Цветовые карты.

Экспорт измерений VOI в файл CSV

Выберите сферу, щелкните правой кнопкой мыши по измерению, затем выберите Экспорт в CSV (Export as CSV).

#### Измерение значения в любой точке изображения

- Нажмите кнопку Точка (Point).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните в окне 2D изображения в нужной точке.

Точка отмечается, и появляется аннотация с ее положением на изображении и значением.

ВАЖНО: Значения фильтра появляются, когда используется фильтр толщины.

#### Измерение угла (2D Угол/3D Угол)

- Нажмите кнопку 2D Угол (2D Angle) или 3D Угол (3D Angle).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните в окне изображения, чтобы указать конец первой линии.

- Щелкните, чтобы определить вершину угла.

- Щелкните, чтобы указать конец второй линии и завершить измерение.

Появляется измерение угла в градусах.

Измерения 2D угла отображаются красным цветом; измерения 3D угла отображаются зеленым цветом.

Примечание: 3D измерения недоступны для исходных, CPR и SA изображений. Если вы попытаетесь использовать инструмент 3D Угол на этих изображениях, вместо него будет активирован инструмент 2D Угол.

#### Профиль (Profile)

Инструмент "Профиль" создает график профиля значений на основе указанных начальной и конечной точек.

Примечания:

- Недоступно для VR и VE изображений.

- Профиль на изображении Gradient MIP отражает настройку "Наложение с MIP" (Blend with MIP).

- Вы можете создать один график профиля значений на изображение. Если вы создаете профиль на изображении с существующим профилем, новый профиль заменяет существующий.

- Нажмите кнопку Профиль (Profile).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните в нужном окне в нужной начальной точке.

- Щелкните в нужной конечной точке.

Появляется график профиля значений.

Отображение/скрытие измерений расстояния

При удерживаемой клавише Alt щелкните стрелку ниже или выше профиля, чтобы переключать отображение стрелки и измерения расстояния.

Добавление измерений расстояния на график профиля значений

После размещения графика профиля значений вы можете добавить два измерения расстояния и их относительные пропорции.

- Создайте профиль.

- Если в представлении не отображается стрелка, удерживайте клавишу Alt и щелкните затемненную стрелку ниже или выше профиля. Появится первая стрелка.

- Перетащите зеленую или желтую вертикальную ось влево или вправо. Вертикальная ось расположена справа или слева от профиля.

- При удерживаемой клавише Alt щелкните затемненную стрелку, чтобы отобразить вторую стрелку.

- Перетащите зеленую и желтую оси, чтобы настроить их положение.

Измерение диапазона выше медианного значения

Выберите график профиля значений и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить меню. Выберите Измерение ширины на половине высоты (Half-Value Width Measurement).

Примечания:

  - Когда график профиля значений отрицательный, выберите Измерение ширины на половине высоты для отрицательных значений (Negative Half-Value Width Measurement).

  - Если оба конца или один конец сосуда имеют высокие значения на данных КТ, выберите в меню Измерение ширины на половине высоты с исключением высокой интенсивности (Half-Value Width Measurement Excluding High Intensity) , чтобы отобразить ширину на половине высоты, исключая высокую интенсивность на обоих концах или одном конце.

Экспорт графика профиля значений в файл CSV

Выберите график профиля значений и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить меню. Выберите Экспорт в файл CSV (Export as CSV File).

#### Измерение диаметра поперечного сечения сосуда

- Нажмите кнопку 2D Диаметр сосуда (2D Vessel Diameter).

Указатель меняется на перекрестие.

- В окне 2D изображения щелкните нужное поперечное сечение сосуда. На диаметре сосуда появляется отметка вместе с измерением диаметра.

Примечания:

  - Объекты, созданные инструментом "2D Диаметр сосуда", можно удалять, но нельзя перемещать.

  - Измерение диаметра может быть недоступно для некоторых изображений в зависимости от их состояния и качества.

#### Измерение длинного и короткого диаметров маски

Используйте этот инструмент для измерения длинного и короткого диаметров маски.

- Отредактируйте маску.

Подробнее см. Сегментирование анатомии с помощью VR.

- Нажмите кнопку Другие инструменты (Other tools) > Диаметры маски (Mask Diameters) на верхней панели.

Отображаются длинный и короткий диаметры маски.

Примечания:

  - Программное обеспечение переходит в режим "Выбор целевого вида", когда отображаются два или более подходящих для команды видов. Вид, на который наведен указатель мыши, подсвечивается. Щелкните вид, чтобы измерить длинный и короткий диаметры маски.

  - Нажмите Отмена (Cancel) или клавишу Esc, чтобы выйти из режима "Выбор целевого вида".

  - Этот инструмент может работать некорректно в зависимости от формы маски.

#### Добавление закладки

Примечание: Недоступно для SUM, Gradient MIP, VE, CPR и FS MIP.

Добавление закладки

- Нажмите кнопку Метка (Mark) .

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните нужное место в окне изображения.

Появляется оранжевая стрелка, отмечающая местоположение, и закладка добавляется на палитру "Активные инструменты", которую вы можете использовать позже для возврата к этой закладке.

Примечание: Перетащите в окне изображения, чтобы добавить закладку и отобразить комментарий к закладке. Подробнее см. Редактирование комментариев и цвета закладки.

Выбор закладки

- Наведите указатель на наконечник стрелки.

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните, чтобы выбрать закладку.

Указатель меняется на .  появляется на кончике наконечника стрелки.

Перемещение закладки

Выберите закладку и перетащите наконечник стрелки.

Масштабирование или поворот закладки

- Выберите закладку.

- Наведите указатель на стержень стрелки.

Указатель меняется на перекрестие.

- Перетащите, чтобы масштабировать или повернуть закладку.

Удаление закладки

Выполните одно из следующих действий:

  - Выберите закладку и нажмите клавишу Delete.

  - Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной закладке, затем выберите Удалить (Delete).

Отображение/скрытие закладок

Нажмите кнопку Элементы отображения (Display Items) на верхней панели > Метка (Mark) (или кнопку Меню (Menu) на панели инструментов окна > Элементы отображения (Display Items) > Закладка (Bookmark)), чтобы показать/скрыть закладки.

Отображение комментариев

Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной закладке, затем выберите Показать комментарии (Show Comments).

Переход к закладке

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку По умолчанию (Default) на панели инструментов окна, чтобы отобразить палитру Активные инструменты (Active Tools).

- Выберите нужную закладку из палитры Активные инструменты (Active Tools) .

Окно 2D изображения и вид настраиваются так, чтобы закладка стала видимой в окне.

Редактирование комментариев и цвета закладки

- Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной закладке, затем выберите Свойства (Properties) , чтобы отобразить диалоговое окно "Свойства метки".

- Отредактируйте комментарии закладки.

- Измените цвет закладки.

Включите опцию Изменить цвет (Change Color) и нажмите кнопку цвета, чтобы отобразить стандартное диалоговое окно выбора цвета Windows. Выберите нужный цвет и нажмите кнопку OK.

- Нажмите кнопку OK в диалоговом окне "Свойства метки", чтобы применить изменения.

Примечание: Комментарии закладки появляются на палитре "Активные инструменты".

#### Рисование фигур

- Нажмите кнопку Стрелка (Arrow), Линия (Line), Прямоугольник (Rectangle), или Эллипс (Ellipse).

- Щелкните в начальной точке.

- Щелкните в конечной точке.

Примечание: Метод рисования стрелки меняется в зависимости от настройки Начинать с наконечника стрелки в инструменте "Стрелка" (Start with arrowhead in arrow tool) в диалоговом окне "Настройки". Метод рисования эллипса меняется в зависимости от настройки Рисовать ROI Круг/Эллипс через (Draw Circle/Ellipse ROI by) в диалоговом окне "Настройки". Подробнее о настройках см. Общие > Инструменты.

#### Добавление текстовой аннотации к изображению

Примечания:

  - Метод рисования меняется в зависимости от настройки Начинать с наконечника стрелки в инструменте "Стрелка" (Start with arrowhead in arrow tool) в диалоговом окне

"Настройки". Подробнее о настройках см. Общие > Инструменты.

  - Размер текста меняется в зависимости от настройки Размер инструмента "Текст" (Text tool size) в диалоговом окне "Настройки". Подробнее о настройках см. Отображение >

Аннотации.

Добавление текста со стрелкой/без стрелки

- Нажмите кнопку Рисовать текст с 3D стрелкой (Draw Text with 3D Arrow) или

Рисовать Текст (Draw Text).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните в начальной точке.

- Щелкните в конечной точке.

- Введите желаемый текст.

Примечания:

  - Введите нужное слово и нажмите клавишу Enter , чтобы добавить слово в историю. Вы можете выбрать слово из истории. Нажмите стрелку справа от текстового поля, чтобы показать/скрыть историю.

  - Список истории сохраняется для каждого протокола и сохраняется между сеансами.

- Щелкните в любом месте окна изображения или нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из режима редактирования.

Изменение свойств

Щелкните правой кнопкой мыши по тексту или тексту со стрелкой, чтобы отобразить меню, затем выберите Свойства (Properties) , чтобы отобразить свойства.

Цвет (Color)	Нажмите стрелку вниз, чтобы отобразить стандартное диалоговое окно выбора цвета Windows, и выберите нужный цвет.

Размер текста (Text

size)

Толщина линии (Line

width)

Размер стрелки (Arrow Size)

Введите желаемое значение.

Нажмите стрелку вниз, чтобы отобразить раскрывающийся список, затем выберите 1.0, 2.0 или 3.0.

Нажмите стрелку вниз, чтобы отобразить раскрывающийся список, затем выберите Большой (Large), Средний (Medium) или Малый (Small).

Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения.

Переключение текста и его стрелки, добавленных в окне 3D изображения, между 2D и 3D режимом

Щелкните правой кнопкой мыши по тексту или стрелке, добавленным в окне 3D изображения, чтобы отобразить меню, затем выберите В 3D (To 3D) или В 2D (To 2D).

3D режим полезен, когда стрелка видна и идентифицирует конкретную точку на изображении. Когда текстовая аннотация и ее стрелка находятся в 3D режиме, и вы вращаете изображение или иным образом изменяете положение изображения, текст и стрелка перемещаются вместе с изображением, так что стрелка продолжает идентифицировать конкретную точку на изображении. Когда текстовая аннотация и стрелка находятся в 2D режиме, и вы вращаете или иным образом изменяете положение изображения, текст и стрелка не перемещаются, и стрелка больше не идентифицирует исходную точку на изображении.

Фиксация положения текста в окне 3D изображения

Когда текст со стрелкой в окне 3D изображения находится в 3D режиме и стрелка видна, вы можете зафиксировать положение текста.

Щелкните правой кнопкой мыши по тексту, затем выберите Зафиксировать положение текста (Fix Text Position).

Текст не меняет положение при вращении или ином изменении положения изображения, перемещается только стрелка.

Отображение/скрытие текста или стрелки

При удерживаемой клавише Alt щелкните текст или стрелку, чтобы переключать их отображение.

Примечания:

- Щелкните правой кнопкой мыши по тексту или стрелке, затем выберите Скрыть (Hide), чтобы скрыть его.

- Щелкните правой кнопкой мыши по тексту текста со стрелкой, затем выберите Скрыть стрелку (Hide Arrow) , чтобы скрыть стрелку. Выберите Показать стрелку (Show Arrow), чтобы показать стрелку.

### Виртуальный стент (Virtual Stent)

Инструмент "Виртуальный стент" создает виртуальный стент на пути в 3D виде.

#### Создание виртуального стента

- Создайте путь сосуда.

Подробнее см. Инстру менты пути.

- Нажмите кнопку Виртуальный стент (Virtual stent) на панели анализа сосуда.

Появляется палитра команд.

- Создайте виртуальный стент на пути в 3D виде.

Выполните одно из следующих действий:

  - Перетащите на пути, чтобы создать виртуальный стент, и отпустите кнопку мыши, когда виртуальный стент достигнет нужного размера. Диаметр по умолчанию — 2 мм.

  - Щелкните на пути, чтобы отобразить диалоговое окно "Создать виртуальный стент". Выберите нужный предустановленный шаблон или укажите параметры, затем нажмите кнопку OK.

Название (Name)

Укажите название виртуального стента. Оно должно содержать не более 64 символов.

Проксимальный/Дистальный Диаметр (Proximal/Distal Diameter)

Укажите диаметр (мм) виртуального стента. Чтобы указать проксимальный и дистальный диаметры отдельно, установите флажок Разрешить переменные диаметры на конечных точках (Enable variable diameters at endpoints) и введите нужные значения.

Длина (Length)

Укажите длину (мм) виртуального стента.

Примечание: Виртуальный стент должен быть короче пути.

Цвет (Color)

Нажмите кнопку цвета, чтобы отобразить стандартное диалоговое окно выбора цвета Windows, затем выберите нужный цвет для виртуального стента.

Разрешить переменные диаметры на конечных точках (Enable variable diameters at endpoints)

Выберите это, чтобы указать проксимальный и дистальный диаметры отдельно.

Редактировать виртуальный стент с помощью операций мыши (Edit virtual stent using mouse operations)

Выберите это, чтобы настроить диаметр и длину виртуального стента с помощью операций мыши после его создания.

Предустановка (Preset)

Выберите предустановленный шаблон с нужными диаметрами и длиной из списка.

Примечания:

- Нажмите на вкладку, чтобы переключить список предустановок. Нажмите  справа от вкладок для прокрутки.

- Вы можете редактировать значения после выбора предустановки.

#### Перемещение виртуального стента

Перетащите виртуальный стент для перемещения вдоль пути.

#### Редактирование свойств виртуального стента

- Щелкните правой кнопкой мыши по виртуальному стенту, затем выберите Свойства (Properties) , чтобы отобразить диалоговое окно "Свойства виртуального стента".

- Отредактируйте свойства.

Название (Name)

Укажите название виртуального стента. Оно должно содержать не более 64 символов.

Проксимальный Диаметр (Proximal Diameter)

Укажите проксимальный диаметр (мм) виртуального стента.

Дистальный Диаметр (Distal Diameter)

Укажите дистальный диаметр (мм) виртуального стента.

Длина (Length)

Укажите длину (мм) виртуального стента.

Примечание: Виртуальный стент должен быть короче пути.

Цвет (Color)

Нажмите кнопку цвета, чтобы отобразить стандартное диалоговое окно выбора цвета Windows, затем выберите нужный цвет для виртуального стента.

Разрешить переменные диаметры на конечных точках (Enable variable diameters at endpoints)

Выберите это, чтобы указать проксимальный и дистальный диаметры отдельно.

Редактировать виртуальный стент с помощью операций мыши (Edit virtual stent using mouse operations)

Выберите это, чтобы настроить диаметр и длину виртуального стента с помощью операций мыши.

- Нажмите кнопку OK, чтобы применить изменения.

#### Настройка диаметра и длины виртуального стента с помощью операций мыши

Вы можете настроить диаметр и длину виртуального стента с помощью операций мыши, когда в диалоговом окне "Свойства виртуального стента" установлен флажок Редактировать виртуальный стент с помощью операций мыши (Edit virtual stent using mouse operations).

Подробнее о свойствах см. Редактирование свойств виртуального стента.

Настройка длины

Перетащите кольцо на конце виртуального стента.

Настройка диаметров

Перетащите опорную точку  на конце виртуального стента.

Когда в диалоговом окне "Свойства виртуального стента" установлен флажок Разрешить переменные диаметры на конечных точках (Enable variable diameters at endpoints), вы можете настроить проксимальный и дистальный диаметры отдельно.

#### Изменение направления (проксимальный/дистальный концы)

Щелкните правой кнопкой мыши по виртуальному стенту, затем выберите Обратить стент (Reverse Stent).

#### Удаление виртуального стента

Выполните одно из следующих действий:

- Щелкните, чтобы выбрать виртуальный стент, затем нажмите клавишу Delete.

- Щелкните правой кнопкой мыши по виртуальному стенту, затем выберите Удалить (Delete).

#### Работа с настройками предустановок виртуального стента

Вы можете добавлять, редактировать, удалять или сбрасывать предустановки виртуального стента. Вы также можете установить предустановку по умолчанию.

- Нажмите «...» справа от кнопки Виртуальный стент (Virtual stent) > Настройки предустановок виртуального стента (Virtual stent preset settings).

Появляется диалоговое окно "Настройки предустановок виртуального стента".

- Установите предустановки по желанию.

Подробнее см. Операции для настроек преду становок виртуального стента.

- Нажмите кнопку OK , чтобы сохранить настройки, или нажмите Отмена (Cancel), чтобы остановить операцию.

#### Операции для настроек предустановок виртуального стента

В этом разделе описываются операции в диалоговом окне "Предустановки виртуального стента". Подробнее о процедурах и о том, как отобразить диалоговое окно "Настройки

предустановок виртуального стента", см. Работа с настройками преду становок виртуального

стента.

Добавление предустановки виртуального стента

- Укажите параметры в диалоговом окне "Настройки предустановок виртуального стента".

Подробнее о параметрах см. Редактирование свойств виртуального стента.

- Щелкните, чтобы выбрать вкладку для добавления предустановки.

Примечания:

  - Вы можете добавить вкладку. Подробнее см. Добавление вкладки.

  - Чтобы добавить предустановку на вкладку, categorized по диаметрам, обязательно выберите вкладку, подходящую для диаметра предустановки.

  - Нажмите на вкладку, чтобы переключить список предустановок. Нажмите  справа от вкладок для прокрутки.

- Нажмите кнопку Добавить (Add), чтобы добавить предустановку в конец списка.

Редактирование предустановки

- В диалоговом окне "Настройки предустановок виртуального стента" выберите предустановку из списка, затем отредактируйте параметры.

- Нажмите кнопку Применить (Apply) , чтобы перезаписать выбранную предустановку, или нажмите кнопку Добавить (Add) , чтобы добавить как новую предустановку.

Изменение порядка предустановок в списке

В диалоговом окне "Настройки предустановок виртуального стента" выберите предустановку из списка, затем нажмите кнопку Вверх (Move Up) или Вниз (Move Down).

Примечание: Нельзя переместить предустановку в другой список.

Сортировка предустановок

Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать список по этому атрибуту.

Список сначала сортируется по возрастанию по атрибуту. Нажмите на тот же заголовок столбца again, чтобы изменить порядок сортировки на убывающий.

Примечание: Переоткройте диалоговое окно "Предустановки виртуального стента", чтобы сбросить порядок. Предустановки отображаются в порядке, указанном с помощью Вверх (Move Up) и Вниз (Move Down).

Удаление предустановки

В диалоговом окне "Настройки предустановок виртуального стента" выберите предустановку из списка, затем нажмите Удалить (Delete).

Добавление вкладки

- В диалоговом окне "Настройки предустановок виртуального стента" щелкните правой кнопкой мыши по вкладке, затем выберите Добавить вкладку (Add Tab) , чтобы отобразить диалоговое окно "Название вкладки".

- Укажите название вкладки (не более 64 символов), затем нажмите кнопку OK.

Вкладка добавляется.

Переименование вкладки

- В диалоговом окне "Настройки предустановок виртуального стента" щелкните правой кнопкой мыши по вкладке, затем выберите Редактировать вкладку (Edit Tab) , чтобы отобразить диалоговое окно "Название вкладки".

- Укажите название вкладки (не более 64 символов), затем нажмите кнопку OK.

Удаление вкладки

В диалоговом окне "Настройки предустановок виртуального стента" щелкните правой кнопкой мыши по вкладке, затем выберите Удалить вкладку (Delete Tab).

ВАЖНО: Обратите внимание, что все предустановки во вкладке будут удалены.

Сброс всех вкладок и предустановок

Нажмите кнопку Сброс (Reset) в диалоговом окне "Настройки предустановок виртуального стента", чтобы сбросить все вкладки и предустановки. Созданные пользователем вкладки и предустановки будут удалены.

Установка предустановки по умолчанию

В диалоговом окне "Настройки предустановок виртуального стента" выберите предустановку из списка, затем нажмите кнопку Установить по умолчанию (Set as Default).

## Параметры изображения

3D-изображения, созданные с помощью объемного рендеринга, предоставляют наибольшую гибкость с точки зрения настройки параметров изображения. Вы можете управлять шириной и уровнем окна, а также кривой непрозрачности, цветом и параметрами рендеринга. Общий подход заключается в применении предустановки, а затем, при необходимости, точной настройке параметров. Для получения информации о применении предустановок см. Шаблоны и преду становки.

Примечания:

- Инструкции в этом разделе применимы к 3D-изображениям в режимах рендеринга VR и VE. Подробности о других режимах рендеринга 3D-изображений см. в Параметры изображения для MIP, MinIP, Gradient MIP, SUM и 2D-изображений.

- Это программное обеспечение предоставляет возможности работы с объемами, включая наслоение объемов, с помощью вкладок «Volume» на палитре «Параметры изображения». Объемы позволяют создавать несколько масок для одного набора изображений, что полезно для сегментации анатомии. Инструкции в Цвет и непрозрачность применимы к текущему объему, обычно V1 (Volume 1). Для получения информации об объемах см. Объемы.

### Доступ к палитре «Параметры изображения»

Выполните одно из следующих действий для доступа к палитре «Параметры изображения»:

- Выберите макет 3+1.

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 3D-вида, затем выберите Параметры изображения, чтобы открыть палитру «Параметры изображения».

### Цвет и непрозрачность

#### Обзор Цвет & Непрозрачность

| Кнопки переключения отображения | Переключает отображение палитры. Цвет & Непрозрачность показывает график гистограммы. Параметры рендеринга показывает параметры рендеринга. Выбор данных показывает список данных. Примечание: Выбор данных доступен только тогда, когда несколько серий открыты протоколом 4D. |
| --- | --- |
| Вкладки объемов | Каждый объем имеет уникальную маску изображения, которую можно изменять индивидуально. Нажимайте вкладки объемов для переключения между ними. На вкладке показан предварительный просмотр объема. |
| Кнопка добавления | Включает или выключает наслоение объемов. |
| Кривая непрозрачности | Кривая непрозрачности управляет тем, какие данные изображения появляются в реконструкции и как они представлены. Горизонтальная ось показывает значения (например, плотность, интенсивность), а вертикальная ось показывает непрозрачность. Точки с высокой непрозрачностью видны, а точки с низкой непрозрачностью прозрачны. Точки полностью невидимы, когда непрозрачность равна 0%. Гистограмма |

Светло-синяя линия представляет значения (например, плотность, интенсивность) базового изображения.

| Ползунок УУ (WL) | Ползунок УУ (Уровень Окна) смещает кривую непрозрачности вправо или влево по горизонтальной оси. Когда форма кривой непрозрачности трапециевидная (или равнобедренный треугольник), значения в диапазоне, заданном уровнем и шириной окна, видны. Когда форма кривой непрозрачности имеет восходящий наклон, значения выше уровня окна видны. Когда форма кривой непрозрачности имеет нисходящий наклон, значения ниже уровня окна видны. |
| --- | --- |
| Ползунок УШ (WW) | Ползунок УШ (Ширина Окна) задает ширину трапециевидной формы. |
| Ползунок наклона (Slope) | Регулирует видимость. Когда форма кривой непрозрачности трапециевидная (или равнобедренный треугольник), ползунок «Наклон» задает ширину верхнего основания. Когда форма кривой непрозрачности имеет восходящий или нисходящий наклон, ползунок «Наклон» задает угол наклона. Когда значение «Наклон» равно 100, угол наклона составляет 90 градусов (бинаризовано). |
| Ползунок непрозрачности (Opacity) | Задает непрозрачность видимых плотностей. Масштабирует кривую по вертикальной оси. Перемещайте ползунок между 100% (вверху) и 0% (внизу). |
| Кнопки формы кривой непрозрачности | Изменяет форму кривой непрозрачности. |
| Инвертировать (Invert) | Инвертирует кривую непрозрачности относительно вертикальной оси. |
| Бинаризовать (Binarize) | Изменяет угол наклона до 90 градусов. |

| Точно (Fine) | Используется для точной настройки ползунков УУ (WL), УШ (WW) и Смещения (Offset). |
| --- | --- |
| Кнопка диапазона (Range) | Задает диапазон для шкалы гистограммы (таблицы непрозрачности). Примечание: Обычно правильный диапазон применяется автоматически. Примененный диапазон может быть неправильным в зависимости от условий изображения. |
| Якорная панель (Anchor bar) | Используется для применения цветов к кривой непрозрачности. |

#### Настройка УУ (WL), УШ (WW), Наклона (Slope) или Непрозрачности (Opacity)

Выполните одно из следующих действий:

- Перетащите указатель каждого ползунка. Удерживайте нажатой клавишу Shift , затем перетащите сферический указатель для получения более точного диапазона значений.

- Введите значение в текстовое поле справа от каждого ползунка.

- Нажмите стрелку вверх или вниз в текстовом поле справа от каждого ползунка.

Режим точной настройки

Нажмите переключатель Точно (Fine) , чтобы включить или выключить режим точной настройки для ползунков УУ (WL), УШ (WW) и Смещения (Offset).

Выполните одно из следующих действий, чтобы отменить режим точной настройки:

- Снова нажмите переключатель Точно (Fine).

- Измените форму кривой непрозрачности.

- Нажмите вкладку объема, чтобы переключить объем.

Примечание: Когда отображаются две или более палитр «Параметры изображения», режим точной настройки не является общим между палитрами.

#### Выбор формы кривой непрозрачности

Нажмите нужную кнопку формы кривой непрозрачности.

Трапециевидная кривая

Применяет трапециевидную кривую (или равнобедренный треугольник, когда Наклон (Slope) равен 0). Значения в диапазоне, заданном уровнем и шириной окна, видны. Углы левой и правой сторон трапеции симметричны.

Используется в основном для внутренних органов.

Нисходящая кривая

Применяет нисходящую кривую. Значения ниже уровня окна видны. Используется в основном для заполненных воздухом областей.

Восходящая кривая

Применяет восходящую кривую. Значения выше уровня окна видны. Форма кривой непрозрачности по умолчанию — восходящая кривая. Используется в основном для анализа костей или сосудов.

Произвольная кривая

Позволяет нарисовать желаемую кривую.

Создание произвольной кривой

- Нажмите кнопку Произвольная кривая (Free curve).

Указатель меняется на форму пера .

- Перетащите указатель в графике гистограммы, чтобы нарисовать желаемую кривую непрозрачности.

Выпрямление части произвольной кривой

Удерживайте нажатой клавишу Shift, затем щелкните кривую, чтобы выпрямить этот сегмент.

Настройка произвольной кривой

Используйте ползунок Смещение (Offset) , чтобы сдвинуть кривую вправо и влево вдоль графика гистограммы.

Используйте ползунок Коэффициент (Ratio), чтобы сжать или растянуть кривую вдоль горизонтальной оси.

Выполните одно из следующих действий для настройки кривой с помощью ползунка

Смещение (Offset) или Коэффициент (Ratio):

- Перетащите указатель каждого ползунка.

- Введите значение в текстовое поле справа от каждого ползунка.

- Нажмите стрелку вверх или вниз в текстовом поле справа от каждого ползунка.

Сброс произвольной кривой

Нажмите кнопку Сброс (Reset) , чтобы сбросить непрозрачность до 0. Это также удаляет все якоря и цвета на якорной панели.

Инвертирование кривой непрозрачности относительно вертикальной оси

Включите переключатель Инвертировать (Invert).

Этот переключатель доступен, когда форма кривой непрозрачности является трапециевидной, нисходящей или восходящей.

Изменение угла наклона до 90 градусов

Включите переключатель Бинаризовать (Binarize).

Этот переключатель доступен, когда форма кривой непрозрачности является трапециевидной, нисходящей или восходящей.

#### Расширение/сжатие шкалы гистограммы

Вы можете расширить или сжать шкалу гистограммы.

Эта функция доступна для всех форм кривой непрозрачности, включая произвольную кривую.

Расширение или сжатие оси непрозрачности

Наведите указатель на сторону графика гистограммы. Указатель меняется на значок руки . Перетащите вверх и вниз, чтобы расширить или сжать ось непрозрачности.

Расширение или сжатие оси значений

Наведите указатель на верхнюю часть графика гистограммы. Указатель меняется на значок руки . Перетащите вправо и влево, чтобы расширить или сжать ось значений.

Панорамирование графика

Когда горизонтальная ось расширена, вы можете панорамировать график.

Наведите указатель на нижнюю часть якорной панели. Указатель меняется на руку . Перетащите вправо и влево для панорамирования графика.

-ИЛИ-

Перетащите правой кнопкой мыши на графике гистограммы.

Примечание: При удерживании клавиши Ctrl перетащите правой кнопкой мыши влево/вправо на графике гистограммы для просмотра в логарифмическом масштабе.

Автоматическое подгонка оси значений и панорамирование графика

Щелкните правой кнопкой мыши на якоре, затем выберите Автоподгонка (Auto Fit) , чтобы автоматически подогнать ось значений и панорамировать график в соответствии с гистограммой исследования при его открытии.

Настройка сохраняется для каждой модальности, каждого пользователя и каждого протокола.

#### Использование логарифмической шкалы

Щелкните правой кнопкой мыши на якоре, затем выберите Использовать лог. шкалу (Use Log Scale) , чтобы использовать логарифмическую шкалу с гистограммой. Линейная шкала используется, когда эта опция отключена.

#### Применение цветов

Определите диапазоны значений, размещая якоря на якорной панели, а затем выберите цвета для диапазонов.

Размещение якорей и назначение цветов

- Щелкните на якорной панели в месте, где должен появиться якорь, затем выберите

Вставить якорь (Insert anchor).

Появляется якорь. Вы можете перетащить якорь для точной настройки позиции.

- Повторите Шаг 1, чтобы разместить несколько якорей.

- Щелкните правой кнопкой мыши на якоре (или на диапазоне якорной панели между двумя якорями), затем выберите Задать цвет (Set color).

-ИЛИ-

Дважды щелкните на якоре.

Появляется стандартное диалоговое окно выбора цвета Windows.

- Выберите цвет и нажмите кнопку OK, чтобы применить выбранный цвет.

Цвет применяется к диапазону (от якоря до следующего якоря) и анатомии в этом диапазоне.

Использование градиентного перехода цвета

Щелкните на диапазоне якорной панели, для которого нужен переход, затем выберите Использовать градиент (Use gradation). Система создает градиентный переход от одного цвета к следующему.

Перемещение якоря

Наведите указатель на якорь. Указатель меняется на двустороннюю стрелку . Перетащите якорь влево или вправо для перемещения.

Удаление якоря

Щелкните правой кнопкой мыши на якоре для удаления, затем выберите Удалить (Delete).

Удаление всех якорей и цветов

Щелкните в любом месте якорной панели, затем выберите Сбросить цвета (Reset Colors) , чтобы удалить все якоря и цвета на якорной панели.

#### Применение цветовой таблицы к VR-изображению

Применение цветовой таблицы к VR-изображению

Щелкните правой кнопкой мыши на якоре, затем выберите Использовать цветовую таблицу (Use Color LUT), чтобы применить цветовую таблицу к VR-изображению.

Примечания:

- Снимите флажок Использовать цветовую таблицу (Use Color LUT), чтобы отключить цветовую таблицу.

- Применение шаблона или предустановки, не содержащей информации о цветовой таблице, отключит цветовую таблицу.

- Вы можете сохранить цветовую таблицу, примененную к VR, как шаблон или

предустановку. Подробнее см. Шаблоны и предустановки.

- Чтобы применить цветовую таблицу к 2D-изображению, нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D-изображения, затем выберите Другое (Other) > Цветовая таблица (Color table) > Применить цветовую таблицу (Apply color table).

ВАЖНО: В Multi-Data Fusion окно 3D-изображения всегда показывает базовое изображение.

Когда «Использовать цветовую таблицу (Use Color LUT)» включено, базовое изображение окрашивается в окне 3D-изображения, в то время как наложенные изображения окрашиваются в окнах 2D-изображений.

Показать/скрыть цветовую шкалу

Удерживая нажатой клавишу Alt, щелкните цветовую шкалу на изображении, чтобы включить или выключить ее.

Изменение цветовой таблицы

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 2D-изображения, выберите Другое (Other) > Цветовая таблица (Color table), затем щелкните нужную цветовую таблицу.

Настройка диапазона цветовой таблицы

Когда Использовать цветовую таблицу (Use Color LUT) включено, якоря на якорной панели переключаются на якоря LUT. Перетащите якоря LUT влево или вправо, чтобы настроить диапазон цветовой таблицы.

Примечания:

- Настройка уровня и ширины окна (или диапазона цветовой таблицы) 2D-изображений влияет на диапазон цветовой таблицы для VR-изображения.

- Настройка якорей LUT не влияет на уровень и ширину окна (или диапазон цветовой таблицы) 2D-изображений.

- Якоря LUT являются общими для всех объемов.

### Объемы

Это программное обеспечение предоставляет возможности работы с объемами. Каждый объем имеет уникальную маску изображения, которую можно изменять индивидуально. Операции с объемами, такие как наслоение, вычитание и добавление объемов, позволяют создавать 3D- изображения.

#### Переключение объемов

Щелкните нужную вкладку объема на палитре Параметры изображения (Image Parameters).

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 3D-изображения, затем выберите Объемы (Volumes) > нужное имя объема.

Выбранный объем называется «текущим объемом».

Примечание: Перетащите указатель ползунка влево или вправо, чтобы выбрать размер вкладки объема (большой, средний, маленький).

#### Переименование объема

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите «...» на вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши на вкладке объема), затем выберите Редактировать имя (Edit name) , чтобы отобразить диалоговое окно

«Редактирование имени объема». Введите новое имя объема и нажмите кнопку OK .

- Щелкните имя объема на вкладке объема, чтобы войти в режим редактирования. Отредактируйте текст и щелкните в любом месте, кроме имени, или нажмите клавишу Enter, чтобы выйти из режима редактирования.

#### Отображение статистики объема

Нажмите «...» на вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши на вкладке объема), затем выберите Статистика (Statistics) , чтобы отобразить диалоговое окно Статистика (Statistics).

Исходное количество вокселей

Показывает исходное количество вокселей.

Интерполированное количество вокселей

Показывает интерполированное количество вокселей.

Количество вокселей, удаленных после маскирования

Показывает количество вокселей, удаленных инструментами сегментации и т.д.

Оставшиеся воксели после маскирования

Показывает следующие значения:

- Количество вокселей

- Объем

- Сумма

- Среднее

- Дисперсия

- Стандартное отклонение

- Мин.

- Макс.

Статистика

Экспортирует статистику из диалогового окна «Свойства объема» в файл CSV.

Гистограмма

Экспортирует гистограмму в файл CSV.

Примечания:

- Перед экспортом гистограммы убедитесь, что все значения (например, плотность) хорошо входят в диапазон непрозрачности, иначе результаты могут быть неточными. Нажмите Диапазон (Range) на палитре «Параметры изображения» и выберите при необходимости правильный диапазон.

- В протоколах 4D гистограммы всех фаз экспортируются, когда выбранный объем находится в режиме 4D (Динамический объем). Гистограмма текущей фазы экспортируется, когда выбранный объем находится в режиме 3D.

#### Сохранение объема с масками

Вы можете сохранить объем с масками в формате DICOM (Reformat). Объем сохраняется как серия с применением 3D-фильтров, если они используются.

1 Нажмите «...» на вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши на вкладке объема), затем выберите Сохранить объем с маской (Save volume with mask).

Появляется диалоговое окно «Сохранить объем с маской».

2 При необходимости укажите номер серии и описание серии.

№ серии

Укажите номер серии для серии.

Встроить описание серии

Включите переключатель Встроить описание серии (Embed series description) , чтобы включить описание серии в вывод. Описание серии исходной серии автоматически отображается в поле ввода. При необходимости отредактируйте описание серии.

Допустимые символы для описания серии включают прописные и строчные буквы, цифры 0-9 и следующие специальные символы:

~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` - = [ ] ; ' , . /

Примечания:

- При сохранении объема после нежесткой регистрации в начало описания серии встраивается «DEFORMED:».

- Когда несколько данных были открыты с протоколами, такими как 3D Standard, вы можете выбрать информацию о геометрии, которая будет применена к объему. Включите переключатель Использовать геометрию следующих данных (Use geometry of the following data) и щелкните, чтобы выбрать данные.

3 Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить объем.

#### Копирование настроек объема в другой объем

1 Щелкните вкладку объема для объема назначения.

2 Нажмите «...» на вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши на вкладке объема) для объема, настройки которого вы хотите скопировать в объем назначения, затем выберите Копировать (Copy).

Команда Копировать (Copy) отражает объем, в который будут скопированы настройки (например, Копировать V2 > V1 (Copy V2 > V1)). Появляется диалоговое окно Копировать объем (Copy Volume).

Примечание: Нажмите кнопку Поменять местами (Swap) , чтобы поменять местами

Копировать из (Copy from) и Копировать в (Copy to).

3 Выберите элементы для копирования.

Непрозрачность

(Opacity)

Копирует кривую непрозрачности.

Цвет (Color)	Копирует точки привязки и назначенные цвета.

Маска (Mask)	Копирует маску изображения.

Когда флажок Маска (Mask) установлен, выберите одну из следующих опций:

Скопировать маску изображения как есть (Copy image mask as is)

Копирует маску изображения без изменений.

Расширить на (Inflate by)

Расширяет маску изображения на указанное количество вокселей.

Сжать на (Deflate by)

Сжимает маску изображения на указанное количество вокселей.

|  | Когда исходный и целевой объемы находятся в режиме 4D (Динамический объем) для 4D-протоколов, установите или снимите флажок Копировать маску изображения из каждой фазы источника (Copy image mask from each phase of the source). Установите этот флажок, чтобы скопировать маску изображения каждой фазы исходного объема в каждую фазу целевого объема. Снимите этот флажок, чтобы скопировать маску изображения текущей фазы во все фазы целевого объема. |
| --- | --- |

4 Нажмите кнопку OK , чтобы скопировать настройки объема.

#### Блокировка объема

Заблокировать

Нажмите «...» на вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши по вкладке объема) , чтобы отобразить меню, затем выберите Заблокировать (Lock), чтобы заблокировать вкладку и сделать маску изображения недоступной для редактирования.

На вкладке заблокированного объема появится значок замка .

Разблокировать

Нажмите «...» на вкладке объемов (или щелкните правой кнопкой мыши по вкладке объемов), чтобы отобразить меню, затем выберите Разблокировать (Unlock).

#### Операции с маской

Вы можете расширить, сжать, инвертировать, добавить или вычесть маску изображения.

Расширение, сжатие или инверсия маски изображения

1 Нажмите на вкладку объема, чтобы выбрать объем.

2 Нажмите «...» на выбранной вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши по выбранной вкладке объема), чтобы отобразить меню, затем выберите нужную операцию.

Расширить

(Inflate)

Расширяет маску изображения на указанное количество вокселей.

Сжать (Deflate)	Сжимает маску изображения на указанное количество вокселей.

Закрыть (Close)	Заполняет промежутки в маске изображения на указанное значение.

Открыть (Open)	Разделяет объекты на указанное значение.

Инвертировать

(Invert)

Инвертирует маску изображения.

Подогнать (Fit)	Изменяет маску изображения на основе текущей кривой непрозрачности.

Примечание: На операции с маской в режиме среза (slab) или обрезки (crop) влияет флажок Игнорировать режим среза/обрезки during mask operations (Ignore slab/crop mode during mask operations) в диалоговом окне «Настройки (Preferences)».

Когда этот флажок снят, операции с маской применяются только к видимой области. Когда этот флажок установлен, операции с маской применяются к видимой и скрытой областям. По умолчанию этот флажок снят. Подробнее см. Общие (General) > Инструменты (Tools).

Добавление маски изображения к текущему объему

1 Нажмите на вкладку объема для нужного объема (объем, который будет содержать combined mask). Например, V1.

2 Нажмите «...» на вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши по вкладке объема) для объема, который вы хотите добавить к текущему объему (например, V2), затем выберите Добавить (Add).

В этом примере маска изображения из объема 2 (V2) добавляется к маске изображения в объеме 1 (V1), текущем объеме.

Примечание: Когда выбранные два объема находятся в режиме 4D (Динамический объем) для 4D-протоколов, выберите Добавить все фазы (Add All Phases), чтобы добавить маску изображения для каждой фазы.

Вычитание маски изображения из текущего объема

1 Нажмите на вкладку объема для нужного объема (объем, который будет содержать результирующую маску после вычитания). Например, V1.

2 Нажмите «...» на вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши по вкладке объема) для объема, который вы хотите вычесть из текущего объема (например, V2), затем выберите Вычесть (Subtract).

В этом примере маска изображения из объема 2 (V2) вычитается из маски изображения в объеме 1 (V1), активном объеме.

Примечание: Когда выбранные два объема находятся в режиме 4D (Динамический объем) для 4D-протоколов, выберите Вычесть все фазы (Subtract All Phases), чтобы вычесть маску изображения для каждой фазы.

Сброс маски изображения

Нажмите «...» на вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши по вкладке объема) , чтобы отобразить меню, затем выберите Сбросить (Reset).

#### Слои объемов (Volume layering)

Слои объемов позволяют накладывать два или более объемов друг на друга.

Нажмите кнопку Добавить (Add), чтобы включить или выключить наслоение объемов.

Когда наслоение объемов включено, на каждой вкладке объема появляется сферический флажок. Нажмите, чтобы выбрать вкладку объема, или нажмите сферический флажок на нужной вкладке объема, чтобы переключить объем между видимым и невидимым.

Примечания:

- Если вы нажмете на флажок выбранной вкладки объема, чтобы выключить его, другая вкладка объема будет выбрана автоматически. Если виден только один объем, его нельзя скрыть.

- Следующие инструменты сегментации недоступны, когда включено наслоение объемов: Включить объект (Include Object), Исключить объект (Exclude Object), Расширить структуру (Grow Structure), Эрозия (Erode) и Расширить область (Grow Region). Эрозия области (Erode Region) работает только на cross-sectional views для активного объема.

Меню наслоения объемов

Когда кнопка Добавить (Add) включена, нажмите «...» справа от кнопки «Добавить», чтобы отобразить меню.

Отменить все (Cancel all)

Снимает флажки с вкладок объемов, кроме текущего объема.

Сохранить текущее состояние (Save current state)

Временно сохраняет текущее состояние наслоения объемов.

Восстановить состояние (Restore state)

Восстанавливает состояние, временно сохраненное с помощью Сохранить текущее состояние (Save current state).

### Параметры рендеринга (Rendering Parameters)

В палитре Параметры изображения (Image Parameters) нажмите Параметры рендеринга (Rendering Parameters), чтобы отобразить параметры рендеринга.

Параметры рендеринга можно настраивать для каждого объема.

Контрастность (Contrast)

Разница между светлыми и темными областями на изображении. Более высокое значение обычно показывает больше деталей.

Яркость (Brightness)

Яркость изображения. Используйте вместе с Контрастностью (Contrast), чтобы выделить детали изображения.

Интенсивность бликов (Specular Intensity)

Виртуальный свет, отражаемый отображаемым изображением. Более высокое значение создает более отражающую поверхность.

Смещение бликов (Specular Offset)

Задает размер бликов на изображении.

Этот параметр применяется только тогда, когда ползунок Интенсивность бликов (Specular Intensity) перемещен из положения по умолчанию (крайнее левое).

Масштаб бликов (Specular Scale)

Сглаживает края бликов.

Этот параметр применяется только тогда, когда ползунок Интенсивность бликов (Specular Intensity) перемещен из положения по умолчанию (крайнее левое).

Глубина затухания (Depth Damper)

Ослабляет свет с увеличением виртуального расстояния. Более высокое значение создает больше теней на заднем крае отображаемого объема.

Начало затухания глубины (Depth Damper Start)

Регулирует расстояние, с которого начинается затухание глубины.

Усиление низкой непрозрачности (Low Opacity Enhancement)

Усиливает низкие значения непрозрачности.

Сила тени (только Rembrandt) (Shadow Strength (Rembrandt only))

Регулирует интенсивность тени.

Угол света (В) (только Rembrandt) (Light Angle (V) (Rembrandt only))

Регулирует угол падения вертикального света.

Угол света (Г) (только Rembrandt) (Light Angle (H) (Rembrandt only))

Регулирует угол падения горизонтального света.

3D-фильтр (3D Filter)

Сглаживает изображение и устраняет шум изображения.

Опции 3D-фильтра доступны только если исследование было открыто с включенным 3D- фильтром.

Выкл. (Off)

Вкл. (On)

Выключает 3D-фильтр. Настройка по умолчанию - Выкл.

Включает 3D-фильтр. Используйте ползунок для регулировки фильтра от 0 до 100%.

Уровень 3D-фильтра (3D Filter Level)

При использовании 3D-фильтра выберите силу фильтра для каждого набора данных. Доступно только если исследование было открыто с включенным 3D-фильтром.

Прозрачность (Все) (Transparency (All))

Регулирует прозрачность.

Использовать градиент (Use Gradient)

Управляет тем, как отображаемый свет渲染уется (rendered) на изображении. Использовать градиент (Use Gradient) дает более реалистичное изображение и, как правило, является

предпочтительным.

Цветное слияние (Color fusion)

При использовании Многослойного слияния данных (Multi-Data Fusion) в протоколе 3D Standard накладывает цветное изображение поверх монохромного в окне 3D VR изображения.

Примечание: Только одна фаза может быть наложена в качестве цветного изображения.

### Выбор данных (Select Data)

Когда открыто несколько серий, эта кнопка выбирает серию для отображения.

Данные#/Серия (Data#/Series)

Показывает номера наборов данных и соответствующие номера серий.

Имя (Name)

Показывает имена наборов данных.

Когда открыто несколько серий, имя набора данных отображается на вкладке объема.

Примечания:

- Нажмите на столбец Имя (Name), чтобы войти в режим редактирования. Отредактируйте текст и щелкните в любом месте, кроме имени, или нажмите клавишу Enter, чтобы выйти из режима редактирования.

- Когда имя набора данных пустое, на вкладке объема отображается номер набора данных.

Описание серии (Series Description)

Показывает Описание серии (Series Description).

### Параметры изображения для MIP, MinIP, Gradient MIP, SUM и 2D изображений

Примечание: Подробнее о смене режима рендеринга на MIP, MinIP, Gradient MIP или SUM см. Назначение другого режима рендеринга виду.

#### Настройка УУ, УО (WL, WW) и параметров градиента

Настройте параметры с помощью ползунков в палитре Параметры изображения. Выполните одно из следующих действий:

- Перетащите указатель каждого ползунка. Удерживайте нажатой клавишу Shift , а затем перетащите указатель для более точного изменения значений.

- Введите значение в текстовое поле справа от каждого ползунка.

- Нажмите стрелку вверх или вниз в текстовом поле справа от каждого ползунка.

Режим точной настройки

Нажмите переключатель Точно (Fine), чтобы включить или выключить режим точной настройки для ползунков УУ (WL) и УО (WW).

В режиме точной настройки удерживайте нажатой клавишу Shift , а затем перетащите указатель каждого ползунка для более точного изменения значений.

Выполните одно из следующих действий, чтобы отменить режим точной настройки:

- Выключите переключатель Точно (Fine).

- Измените форму кривой непрозрачности.

- Нажмите на вкладку объема, чтобы переключить объем.

Примечание: Когда отображаются две или более палитры Параметры изображения, режим точной настройки не является общим для палитр.

Параметры изображения для MIP, MinIP, SUM и 2D изображений

Настройте УУ (Уровень окна / Window Level - WL) и УО (Ширина окна / Window Width - WW).

Параметры изображения для Gradient MIP

Вы можете использовать режим рендеринга Gradient MIP для отображения только краев областей с высокими значениями, что позволяет визуализировать весь просвет сосуда или стеноз, которые могут быть заслонены рентгеноконтрастными объектами, такими как металлические стенты, клипсы и кальцинаты.

Для изображений Gradient MIP требуются дополнительные элементы управления для настройки параметров градиента и смешения градиента с MIP изображением.

Смешение с MIP (Blend with MIP)

Смешивает MIP изображение с градиентным изображением. 0% означает, что MIP изображение невидимо. Более высокое значение означает, что MIP изображение более заметно.

GFLIP

Регулирует порог применения градиента. Высокое значение подчеркивает края областей с высокими значениями, таких как кальций и металлы.

Примечание: Этот эффект может варьироваться в зависимости от условий изображения и других параметров (GWL и GWW).

GWL

Регулирует центр ширины градиента. Низкое значение уменьшает контраст в сосудах. Высокое значение увеличивает непрозрачность областей с высокими значениями, таких как кальций, металлические стенты или клипсы.

Примечание: Этот эффект может варьироваться в зависимости от условий изображения и других параметров (GFLIP и GWW).

GWW

Регулирует ширину градиента. Увеличение этого значения уменьшает усиление краев областей с высокими значениями.

Примечание: Этот эффект может варьироваться в зависимости от условий изображения и других параметров (GFLIP и GWL).

GSKEW

Регулирует наклон градиента. Увеличение этого значения уменьшает толщину края областей с высокими значениями.

Примечание: Этот эффект может варьироваться в зависимости от условий изображения и других параметров.

GRANK

Регулирует порог, при котором градиент удаляется. Уменьшение этого значения уменьшает толщину края областей с высокими значениями. Рекомендуется использовать настройку по умолчанию.

Порог (Threshold)

Регулирует порог градиента.

Примечание: Этот эффект может варьироваться в зависимости от условий изображения и других параметров.

### Шаблоны и предустановки (Templates and Presets)

Шаблоны и предустановки позволяют применять предопределенные настройки к вашему изображению.

Примечания:

- Следующие опциональные протоколы не поддерживают определенные настройки шаблонов. Шаблоны для этих протоколов несовместимы с шаблонами для других протоколов, таких как протокол 3D Standard.

  - Анализ печени (Liver Analysis)

  - Анализ легких (Pulmonary Analysis)

  - Анализ бронхов (Bronchus Analysis)

  - Планирование резекции легкого (Lung Resection Planning)

  - Коронарные территории (Coronary Territories)

- Следующие опциональные протоколы не поддерживают шаблоны:

  - Виртуальная бронхоскопия (Virtual Bronchoscopy)

  - Планирование Виртуального Ассистированного Картирования Легких (Virtual Assisted Lung Mapping Planning)

#### Панель предустановок/шаблонов

| Цвета фона | Изменяет цвет фона VR или VE изображения. Подробнее см. Как изменить цвет ф она (только для VR или VE). |
| --- | --- |
| Шаблоны | Применяет шаблон ко всем VR объемам. |
| Предустановки | Применяет предустановку к выбранному VR объему. Подробнее см. Преду становки. |
| Сохранить как предустановку | Сохраняет предустановку. Подробнее см. Преду становки. |
| Сохранить как шаблон | Сохраняет шаблон. Подробнее см. Шаблоны VR/VE. |

Предустановки

Предустановка сохраняет форму кривой непрозрачности, цвета и непрозрачность объема. Вы можете использовать предустановки по умолчанию или создавать собственные.

Создание предустановки

- Установите нужные параметры изображения VR или VE (форма кривой непрозрачности, цвета, непрозрачность и т.д.).

- Нажмите кнопку Сохранить как предустановку на панели Предустановки/шаблоны.

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 3D просмотра, затем выберите

Другое > Сохранить как предустановку.

Появится диалоговое окно "Сохранить как предустановку".

- Выберите группу для сохранения предустановки.

Нажмите кнопку Сохранить в , чтобы отобразить список редактируемых групп, настроенных для принятия предустановок, затем выберите группу из списка.

Чтобы создать новую группу, выберите Создать новую группу.

- Введите имя для предустановки.

Примечание: Выберите Имя объема, чтобы сохранить имя объема.

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить предустановку.

Если был выбран пункт Создать новую группу , появится диалоговое окно "Создать новую группу". Введите имя новой группы и нажмите кнопку OK.

Применение предустановки к текущему объему

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите нужную кнопку предустановки на панели Предустановки/шаблоны.

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением  на панели инструментов окна VR или VE изображения, наведите указатель на Предустановка,

выберите нужную группу предустановок, затем нажмите нужную кнопку предустановки.

Примечание: При применении предустановки к изображению VR/VE, отличному от КТ/РСА, цвет и непрозрачность автоматически регулируются (предустановка Auto).

#### Шаблоны VR/VE

Шаблоны сохраняют форму кривой непрозрачности, цвета, непрозрачность, цвет фона, угол, масштаб, положение и параметр качества рендеринга для всех объемов.

Создание шаблона

В этом разделе описывается, как создавать шаблоны для VR или VE. Шаблоны для MIP, Gradient MIP, MinIP и SUM создаются аналогичным образом.

- Установите нужные параметры изображения для каждого объема изображения VR/VE.

- Нажмите кнопку Сохранить как шаблон на панели Предустановки/шаблоны.

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна 3D просмотра, затем выберите

Другое > Сохранить как шаблон.

- Если программное обеспечение переходит в режим выбора целевого вида, выберите нужный вид.

Программное обеспечение переходит в режим выбора целевого вида, когда отображаются два или более видов, готовых для шаблонов. Вид, на который указывает мышь, подсвечивается.

Примечание: Нажмите Отмена или клавишу Esc, чтобы выйти из режима выбора целевого вида.

Щелкните по 3D виду, чтобы сохранить шаблон VR, или щелкните по VE виду, чтобы сохранить шаблон VE. Затем появится диалоговое окно "Сохранить как шаблон".

- Выберите группу для сохранения шаблона.

Нажмите кнопку Сохранить в , чтобы отобразить список редактируемых групп, настроенных для принятия шаблонов, затем выберите группу из списка.

Чтобы создать новую группу, выберите Создать новую группу.

- Введите имя для нового шаблона и выберите элементы для сохранения.

Имя объема*

Сохраняет имена объемов.

Активная вкладка объема

Сохраняет активную вкладку объема.

Слои объемов*

Сохраняет состояние наслоения объемов.

Назначение данных (только для протокола 4D или Multi-Data Fusion)

Сохраняет номер данных, назначенный каждому объему.

Параметры рендеринга*

Сохраняет параметры рендеринга и непрозрачность.

Угол

Сохраняет угол объема.

Масштаб

Сохраняет уровень масштабирования объема.

Положение

Сохраняет положение объема.

Цвет фона

Сохраняет цвет фона.

Параметр качества рендеринга

Сохраняет качество рендеринга.

Параметры VE (только для VE)

Сохраняет параметры VE.

* Настройки, связанные с вкладками объемов (кроме "Активная вкладка объема"), недоступны для следующих дополнительных протоколов:

- Анализ печени (Liver Analysis)

- Анализ легких (Pulmonary Analysis)

- Анализ бронхов (Bronchus Analysis)

- Планирование резекции легкого (Lung Resection Planning)

- Коронарные территории (Coronary Territories)

Примечание: Доступные элементы различаются в зависимости от протоколов и режимов рендеринга.

|  | Например, чтобы создать шаблон часто используемого угла, выберите Угол и снимите выделение с других элементов. |
| --- | --- |

|  | Автоматическая настройка параметров изображения для шаблона VR/VE, подходящего для конкретной модальности (Авто предустановка) За исключением КТ-изображений, уровень разрешения и контрастности относительны среди модальностей. Применение одинаковой непрозрачности независимо от модальностей не дает одинакового результата. Включите флажок Параметры рендеринга в диалоговом окне "Сохранить как шаблон", чтобы автоматически настроить цвет и непрозрачность при применении шаблона к изображению VR/VE, отличному от КТ/РСА. |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить шаблон.

Если был выбран пункт Создать новую группу , появится диалоговое окно "Создать новую группу". Введите имя новой группы и нажмите кнопку OK.

Применение шаблона

Нажмите нужную кнопку шаблона на панели Предустановки/шаблоны.

-ИЛИ-

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением  на панели инструментов окна VR или VE изображения, наведите указатель на Шаблон, выберите нужную группу шаблонов, затем нажмите нужную кнопку шаблона.

Применение шаблона или предустановки для создания видео

В диалоговом окне "Видео" выберите 3D Шаблон , чтобы создать видео с применением всех шаблонов или предустановок в выбранной группе.

Нажмите кнопку Шаблон , чтобы отобразить список, а затем выберите группу. Подробнее см. Видео.

#### Шаблоны MPR

Вы можете сохранить параметры изображения MPR (УУ/УШ (WL/WW), угол, масштаб и положение) как шаблоны MPR.

Создание шаблона MPR

- Установите нужные параметры изображения MPR (УУ/УШ (WL/WW), угол, масштаб и положение).

- Нажмите кнопку Сохранить как шаблон на панели Предустановки/шаблоны.

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна MPR просмотра, затем выберите

Другое > Сохранить как шаблон.

- Если программное обеспечение переходит в режим выбора целевого вида, выберите нужный вид.

Программное обеспечение переходит в режим выбора целевого вида, когда отображаются два или более видов, готовых для шаблонов. Вид, на который указывает мышь, подсвечивается.

Примечание: Нажмите Отмена или клавишу Esc, чтобы выйти из режима выбора целевого вида.

Щелкните по виду MPR, чтобы сохранить шаблон MPR. Затем появится диалоговое окно "Сохранить как шаблон".

- Выберите группу для сохранения шаблона MPR.

Нажмите кнопку Сохранить в , чтобы отобразить список редактируемых групп, настроенных для принятия шаблонов, затем выберите группу из списка.

Чтобы создать новую группу, выберите Создать новую группу.

- Введите имя для нового шаблона и выберите элементы для сохранения.

Доступны следующие элементы:

  - УУ/УШ (WL/WW)

  - Угол

  - Масштаб

  - Положение

- Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить шаблон.

Если был выбран пункт Создать новую группу ;, появится диалоговое окно "Создать новую группу". Введите имя новой группы и нажмите кнопку OK.

Применение шаблона MPR

- Нажмите нужную кнопку шаблона MPR на панели Предустановки/шаблоны.

Программное обеспечение переходит в режим выбора целевого вида.

- Выберите нужный вид MPR для применения шаблона MPR.

#### Управление шаблонами/предустановками

Открытие группы шаблонов/предустановок

Щелкните, чтобы выбрать группу шаблонов или предустановок на панели Предустановки/ шаблоны.

-ИЛИ-

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением на панели инструментов окна VR или VE изображения, наведите указатель на Шаблон или Предустановка, затем выберите нужную группу.

Переименование шаблона или предустановки

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку шаблона или предустановки на панели Предустановки/шаблоны, затем выберите Переименовать , чтобы отобразить диалоговое окно "Переименовать". Введите новое имя и нажмите кнопку OK.

Удаление шаблона или предустановки

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку шаблона или предустановки на панели Предустановки/шаблоны, затем выберите Удалить кнопку во всплывающем меню. Примечание: Вы можете выбрать несколько кнопок для удаления. Подробнее см. Выбор

нескольких кнопок.

Экспорт шаблона/предустановки

- На панели Предустановки/шаблоны щелкните правой кнопкой мыши кнопку шаблона или предустановки, которую нужно экспортировать, затем выберите Экспорт шаблона/ предустановки, чтобы отобразить диалоговое окно "Сохранить как".

|  | Выбор нескольких кнопок 1. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Управление изображением на панели инструментов окна VR или VE изображения, наведите указатель на Шаблон или Предустановка, затем выберите группу, содержащую шаблон или предустановку для экспорта или удаления. |
| --- | --- |
|  | Примечание: Нажмите , чтобы оставить группу открытой. Кнопка- булавка превращается в , и группа остается открытой. Нажмите , чтобы закрыть группу. |
|  | 2. Перетащите по диагонали, чтобы выбрать несколько кнопок. Примечание: Вместо диалогового окна "Сохранить как" появится диалоговое окно "Выбор папки", если вы выберете несколько кнопок для одновременного экспорта. |

- Укажите имя файла и место назначения, затем нажмите кнопку Сохранить.

Имя файла по умолчанию — «export_file.template» или «export_file.preset».

Импорт шаблона/предустановки

ВАЖНО: Обязательно сохраните текущие настройки палитры перед импортом шаблона или предустановки. Подробнее см. Дополнительно.

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, затем выберите Другое > Импорт шаблона или Импорт предустановки.

Появится диалоговое окно "Открыть".

- Щелкните, чтобы выбрать нужный файл, затем нажмите кнопку Открыть для импорта.

- Выберите группу для сохранения шаблона или предустановки.

Выбор существующей группы

Выберите группу из списка. Нажмите кнопку OK , чтобы добавить шаблон или предустановку в выбранную группу.

Создание новой группы

Нажмите кнопку Создать , чтобы отобразить диалоговое окно "Создать новую группу". Введите имя новой группы и нажмите кнопку OK , чтобы добавить новую группу в список.

Выберите новую группу из списка и нажмите кнопку OK , чтобы добавить шаблон или предустановку в выбранную группу.

Подтверждение импортированных кнопок

Убедитесь, что импортированные кнопки отображаются на панели Шаблоны/ Предустановки.

Операции с группами

Переименование группы

Нажмите кнопку «...» группы, затем выберите Переименовать группу , чтобы отобразить диалоговое окно "Переименовать группу". Введите новое имя и нажмите кнопку OK.

Удаление группы

Нажмите кнопку «...» группы, затем выберите Удалить , чтобы отобразить сообщение подтверждения. Нажмите кнопку OK, чтобы удалить группу.

Изменение порядка групп

Перетащите кнопку «=» группы вверх или вниз.

## Многоплоскостная реконструкция (MPR)

В этой главе описывается функция MPR.

### Просмотр MPR

Выполните одно из следующих действий, чтобы отобразить MPR:

- Щелкните в любом месте в верхнем левом углу окна 2D-изображения, затем выберите MPR

во всплывающем меню.

- В протоколе 3D Standard или 4D нажмите кнопку Switch View (Переключить вид), затем выберите 2D (A, B или C).

### Обзор MPR

#### Индикатор MPR

Индикатор MPR

Индикатор MPR появляется в правом нижнем углу окна изображения MPR. Красные линии показывают положение плоскости сечения MPR.

Переключение внешнего вида индикатора MPR между индикатором MPR, кубом ориентации и выключенным состоянием

Удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните индикатор.

Индикатор MPR	Куб ориентации

#### Точка вращения (Pivot)

Дважды щелкните нужную точку, чтобы центрировать изображение. Эта точка становится точкой вращения.

#### Осевые линии MPR

Осевые линии MPR

Вы можете использовать осевые линии MPR для указания сечения, которое нужно просмотреть.

Осевые линии MPR отображаются красным, синим или зеленым цветом на изображениях MPR. Пунктирные линии становятся сплошными, когда указатель мыши находится над пунктирной линией.

Примечания:

- В протоколе 3D Standard или 4D осевые линии MPR отображаются только тогда, когда на экране показаны два или более изображений MPR.

- Когда на экране отображается более одного изображения MPR, вы можете манипулировать осевыми линиями MPR, чтобы указать сечения для просмотра.

- Подробнее о отображении осевых линий MPR см. в разделе Элементы отображения MPR.

- Используйте настройки просмотра MPR для определения поведения осевых линий MPR. Подробнее см. Изменение настроек просмотра MPR.

#### Красные точки и значки блокировки на осевых линиях MPR

- Наведите указатель на маленькую красную точку на осевой линии MPR, чтобы отобразить значок блокировки .

- Щелкните значок блокировки, чтобы зафиксировать ось.

Вращение ограничивается поворотом вокруг зафиксированной осевой линии.

Щелкните значок блокировки еще раз, чтобы разблокировать ось.

#### Внутренняя/Внешняя области

Область внутри границы внешней области (круг белой пунктирной линией) называется

«внутренней областью», а область вне границы внешней области называется «внешней областью».

Перетаскивайте во внутренней области, чтобы вращать плоскость MPR. Перетаскивайте во внешней области, чтобы вращать изображение, сохраняя текущую плоскость MPR.

### Элементы отображения MPR

#### Изменение внешнего вида осевых линий MPR

Нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов окна, наведите указатель на Display Items (Элементы отображения) > MPR crosshair lines (Линии перекрестия MPR), MPR crosshair line arrows (Стрелки линий перекрестия MPR) или Full MPR crosshair lines (Полные линии перекрестия MPR), затем выберите нужный вариант.

Граница внешней области

Показывает/скрывает круг белой пунктирной линией, который разделяет внутреннюю и внешнюю области.

Примечание: Белый круг отображается только тогда, когда мышь касается чувствительной области вокруг периметра круга.

Линии перекрестия MPR (MPR crosshair lines)

Определяют внешний вид направляющих линий, применяемых, когда указатель мыши не находится над осевой линией MPR. Направляющие линии показываются в конечных точках осевых линий MPR.

Больше, Меньше, Наименьшее

Показывает направляющие линии. Выберите длину направляющей линии из вариантов More (Больше), Less (Меньше) или Least (Наименьшее).

Полные	Показывает осевые линии MPR (полной длины).

Стрелки линий перекрестия MPR (MPR crosshair line arrows)

Определяет, какие стрелки показывать, когда указатель мыши находится над осевой линией MPR.

Наименьшее	Скрывает стрелки.

Только	Показывает  (изогнутую стрелку).

вращение

Все	Показывает  (4-направленные стрелки),  (двойные вертикальные стрелки) и  (изогнутую стрелку).

Полные линии перекрестия MPR (Full MPR crosshair lines)

Следующие операции доступны, когда для параметра MPR crosshair lines (Линии перекрестия MPR) установлено значение More (Больше), Less (Меньше) или Least (Наименьшее). Эти операции недоступны, когда осевые линии MPR отображаются на всю длину.

При наведении (On hover)

Вручную (Manual)

Нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов окна, наведите указатель на Display Items > Full MPR crosshair lines (Элементы отображения > Полные линии перекрестия MPR), затем выберите On hover (При наведении), чтобы показывать осевые линии MPR на всю длину только тогда, когда указатель мыши находится над осевой линией MPR.

Показывает осевые линии MPR на всю длину только при щелчке по направляющей линии осевой линии MPR.

Временно (Temporal)

Щелкните еще раз в другом месте или переместите указатель на другое окно, чтобы скрыть осевые линии MPR.

Показывает осевые линии MPR на всю длину в течение короткого времени, когда вы дважды щелкаете для центрирования изображения.

#### Показать/скрыть кнопку пакетного режима MPR

Чтобы показать/скрыть кнопку пакетного режима MPR ( на осевой линии MPR), нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов окна, затем выберите Display Items (Элементы отображения) > MPR batch mode button (Кнопка пакетного режима MPR).

Эта кнопка используется для пакетного режима MPR. Подробнее см. Базовый р абочий процесс создания серии изображений.

#### Показать/скрыть линии перекрестия MPR на аксиальном, корональном или сагиттальном изображении

Линии перекрестия MPR отображаются светло-голубым цветом на аксиальных, корональных и сагиттальных изображениях для отображения плоскостей сечения MPR.

В протоколе Viewer и др. нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов окна аксиального, коронального или сагиттального изображения, наведите указатель на Display Items (Элементы отображения) > Show MPR crosshair (Показать перекрестие MPR), чтобы показать/ скрыть линии перекрестия MPR.

Примечание: Настройки линий перекрестия и переключение отображения линий перекрестия влияют на линии перекрестия MPR.

ВАЖНО: Для отображения линии перекрестия MPR необходимо отобразить изображение MPR.

### Управление плоскостью MPR

#### Центрирование изображения в точке интереса

Дважды щелкните нужную точку, чтобы центрировать изображение. Эта точка становится точкой вращения.

#### Перемещение точки вращения осевых линий

- Наведите указатель на пересечение осевых линий, чтобы отобразить четырехстороннюю стрелку .

- Перетащите точку вращения в нужное место.

#### Вращение осевых линий

Наведите указатель на конец любой осевой линии во внешней области, чтобы отобразить изогнутую стрелку , затем перетащите, чтобы вращать осевые линии вокруг точки вращения, сохраняя текущую плоскость MPR.

|  | В протоколе 3D Standard, 4D или Viewer удерживайте нажатой клавишу Shift и перетащите осевую линию MPR во внешней области, чтобы настроить угол поворота. Нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов окна, затем выберите MPR Tools (Инструменты MPR) > Reset Pivot Angle (Сбросить угол поворота), чтобы сбросить угол до 90 градусов. |
| --- | --- |

#### Перемещение осевой линии

Наведите указатель на осевую линию рядом с пересечением, чтобы отобразить двустороннюю стрелку , затем перетащите осевую линию в нужное положение.

#### Вращение плоскости MPR

Примечание: Используя MPR View Settings (Настройки просмотра MPR), вы можете ограничить вращение плоскости MPR. Подробнее см. Изменение настроек просмотра MPR.

Наклонение плоскости MPR (Oblique)

Перетащите в любом месте внутренней области.

-ИЛИ-

Перетащите циферблаты вращения Вверх/Вниз или Влево/Вправо. Подробнее см. Вращение изображений с помощью циф ерблатов вращения.

Вращение изображения

Перетащите во внешней области. Все представление, включая осевые линии, вращается.

#### Задание толщины (среза)

Наведите указатель на нижнюю часть окна 2D-изображения, чтобы отобразить ползунок толщины. Перетащите индикатор толщины в ползунке толщины, чтобы задать толщину.

Подробнее см. Настройка толщины 2D среза.

#### Изменение настроек просмотра MPR

Нажмите кнопку MPR Tools (Инструменты MPR) > MPR View Settings (Настройки просмотра MPR) на верхней панели, чтобы отобразить диалоговое окно MPR View Settings (Настройки просмотра MPR).

Управление движением (Movement control)

Определяет разрешенное вращение при перетаскивании мыши во внутренней области.

Свободное вращение

(Free rotation)

Фиксированная ось

(Fixed axis)

Без вращения (По умолчанию) (No rotation (Default))

Вращение в любом направлении. Вращение вокруг осевой линии. Запрещает вращение.

Блокировка оси MPR (MPR axis lock)

Включает или отключает маленькие красные точки на осевых линиях.

Показать (По умолчанию) (Show

(Default))

Показывает красные точки.

Скрыть (Hide)	Скрывает красные точки.

Вращать при перетаскивании во внешней области (Rotate when dragging in outer region)

Определяет разрешенное вращение при перетаскивании мыши во внешней области.

Вкл (On)	Вращение разрешено.

Выкл (По умолчанию)

(Off (Default))

Запрещает вращение.

Перетаскивайте вверх или вниз для прокрутки плоскостей MPR.

Связать/разъединить виды MPR (To link/unlink the MPR views)

Нажмите кнопку MPR Tools (Инструменты MPR) > MPR Link (Связь MPR) на верхней панели, чтобы войти в режим выбора целевого вида. Щелкните вид MPR, чтобы связать/ разъединить виды MPR. Настройка по умолчанию - включена.

Когда виды связаны, отображаются стрелки . И когда вы изменяете плоскость сечения в одном виде, другие виды обновляются, отражая это изменение.

Стрелка  вдоль каждой осевой линии MPR указывает направление MPR и доступна только тогда, когда макет состоит из более чем одного вида в режиме MPR.

Красная стрелка  появляется, чтобы отметить ссылку, когда указатель мыши находится над осевой линией MPR. Связанный вид отображается в жирной рамке.

#### Просмотр сечений

- Создайте путь.

- Нажмите кнопку MPR Tools (Инструменты MPR) > Select Path (Выбрать путь) на верхней панели, чтобы войти в режим выбора целевого вида.

- Щелкните вид, чтобы показать изображение MPR по короткой оси.

Отображается изображение MPR по короткой оси, и путь центрируется.

Когда существует два или более путей, появляется диалоговое окно Select Path (Выбор пути). Щелкните путь, который нужно использовать, и нажмите кнопку Use (Использовать).

Примечания:

  - Когда отображается и связано несколько видов MPR, связанные виды показывают изображения по длинной оси. Прокручивайте сечения в виде MPR по короткой оси с помощью ползунка перелистывания или колесика мыши, чтобы перемещать каждую плоскость MPR вдоль пути.

  - Путь, а также красный и зеленый курсор в виде MPR по короткой оси скрыты.

### Пакетный режим MPR (протокол 3D Standard и др.)

Пакетный режим MPR позволяет создавать серию изображений плоскости сечения, движущейся через реконструкцию. Движение может быть перпендикулярно плоскости сечения (параллельное) или вращаться вокруг выбранной оси (радиальное). При необходимости включайте или отключайте локализатор.

Примечание: В этом разделе описывается пакетный режим MPR для протоколов 3D Standard, 4D, Viewer и др. Для пакетного режима MPR с другими протоколами см. Пакетный режим MPR (другие протоколы).

#### Базовый рабочий процесс создания серии изображений

- Отобразите два или более видов MPR.

Нажмите кнопку Layout (Макет) на верхней панели, затем выберите 2×2 и т.д., чтобы отобразить виды MPR.

- Нажмите кнопку MPR Tools (Инструменты MPR) на верхней панели или кнопку Menu (Меню) на панели инструментов окна, затем выберите MPR batch mode (Пакетный режим MPR) > нужное движение (Parallel (Параллельное) или Radial (Радиальное)).

Parallel	Движение перпендикулярно плоскости сечения.

Radial	Вращение вокруг выбранной оси.

Кнопки MPR batch mode (Пакетный режим MPR)  появляются на осевых линиях MPR.

Примечание: Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы остановить операцию.

|  | Вы можете пропустить шаг 2, если кнопки MPR batch mode (Пакетный режим MPR) отображаются перед началом пакетного режима MPR в параллельном движении. Чтобы показать/скрыть кнопки MPR batch mode (Пакетный режим MPR), нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов окна, затем выберите Display Items (Элементы отображения) > MPR batch mode button (Кнопка пакетного режима MPR). |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку MPR batch mode (Пакетный режим MPR) на нужной осевой линии MPR.

Элементы управления пакетным режимом появляются вдоль осевой линии MPR.

Parallel (Параллельное)	Radial (Радиальное)

Появляется палитра команд.

- Перетащите синие углы, чтобы настроить поле зрения.

Поле зрения (Field of view)

Жирные синие углы элементов управления пакетным режимом указывают поле зрения.

Перетащите синий угол параллельно направлению стрелки, чтобы настроить начальную или конечную позицию.

Перетащите синий угол перпендикулярно направлению стрелки, чтобы настроить

коэффициент масштабирования.

Вы также можете указать коэффициент масштабирования или поле зрения, введя значение. Нажмите FOV (Поле зрения), чтобы отобразить диалоговое окно числового ввода. Введите коэффициент масштабирования или поле зрения и нажмите кнопку OK (ОК).

Порядок последовательности (Order of the sequence)

Синие стрелки указывают порядок, в котором будут захвачены срезы. При необходимости щелкните синюю стрелку, чтобы изменить порядок последовательности.

Щелкните верхний или нижний край синей рамки, чтобы отобразить начальный или конечный срез в целевом окне.

Желтые линии указывают количество срезов, которые будут захвачены, в дополнение к интервалу между срезами.

Выполните одно из следующих действий для предварительного просмотра срезов, которые будут захвачены:

- Перетащите осевую линию MPR параллельно желтым линиям.

- Наведите указатель на правую часть целевого окна, чтобы отобразить ползунок перелистывания, затем перетащите белый шар.

- Поверните колесико мыши в целевом окне.

Наведите указатель на правую часть целевого окна, чтобы отобразить ползунок перелистывания, затем перетащите розовые сферы, чтобы настроить начальный и конечный срез.

- При необходимости измените настройки.

Доступны следующие настройки:

  - Количество срезов или интервал

  - Толщина

Подробнее см. Изменение настроек.

- Нажмите кнопку Save Batch (Сохранить пакет), чтобы отобразить диалоговое окно пакетного режима MPR.

- При необходимости выберите настройки локализатора.

Локализатор (Localizer)

Выберите позицию для включения индексного изображения: None (Нет), Beginning (В начале) или End (В конце).

Встраивать линии локализатора (Embed localizer lines)

Встраивает линии локализатора в локализатор. Доступно только когда выбрано Beginning

(В начале) или End (В конце) и выходной формат серии DICOM - Reformat (Реформат).

- Выберите одно или несколько мест назначения для сохранения последовательности.

Серия DICOM (DICOM series)

Сохраняет как серию.

Чтобы встроить описание серии, переведите переключатель Embed series description

(Встроить описание серии) в положение on и введите желаемое описание серии.

Допустимые символы для описания серии включают прописные и строчные буквы, цифры 0-9 и следующие специальные символы:

~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` - = [ ] ; ' , . /

Примечания:

- Нажмите кнопку «...», чтобы отобразить до десяти последних описаний серий, введенных с помощью протокола. Вы можете выбрать слово из истории. Чтобы удалить слово из истории, нажмите кнопку «...» > Удалить (Delete) > слово, которое нужно удалить. Обратите внимание, что вам нужно нажать кнопку Create (Создать) в диалоговом окне пакетного режима MPR, чтобы добавить или удалить слово.

- Когда исходная серия имеет описание серии, оно автоматически отображается в поле ввода при включении переключателя Embed series description (Встроить описание серии). Когда исходная серия не имеет описания серии, но есть история, в поле ввода автоматически отображается последнее слово из истории. При необходимости отредактируйте описание серии.

Снимок (Snap)

Отправляет изображения в пул изображений на экране отчета (Report screen). Чтобы указать группу, нажмите Advanced settings (Дополнительные настройки) > Image pool destination (Назначение пула изображений), затем выберите группу.

Видео (Movie)

Сохраняет последовательность как видеофайл (WMV, MP4 и т.д.).

Примечание: Вы можете выбрать несколько мест назначения. Вы не можете создать последовательность, если не выбрано ни одного места назначения.

- Когда в качестве места назначения был выбран DICOM series (Серия DICOM), выберите формат.

SC

Сохраняет как серию SC.

Реформат (Reformat)

Сохраняет как серию Reformat. Изображения Reformat можно измерять, как исходные изображения.

Следующая опция доступна, когда выбран Reformat (Реформат):

Встроить толщину среза (Embed slice thickness)

Встраивает толщину среза, указанную ползунком толщины или кнопкой Thickness

(Толщина).

Примечание: Слияние изображений MPR сохраняется как серия SC. Опции Reformat не отображаются в диалоговом окне.

- Когда в качестве места назначения был выбран DICOM series (Серия DICOM), выберите размер выходного изображения: 512, 1024 или 2048 пикселей.

Примечание: Размер выходного изображения, указанный в диалоговом окне Preferences (Настройки), отображается как Default (По умолчанию).

- При необходимости просмотрите изображения.

Нажмите кнопку Preview (Просмотр), чтобы начать предварительный просмотр. Нажмите кнопку Play (Воспроизвести), чтобы начать воспроизведение. Нажмите кнопку Pause (Пауза), чтобы приостановить воспроизведение.

Используйте кнопку Speed (Скорость), чтобы изменить скорость воспроизведения. Включите переключатель Repeat (Повтор), чтобы повторить воспроизведение.

Нажмите кнопку Back (Назад), чтобы выйти из режима предварительного просмотра.

- При необходимости сохраните настройки пакетного режима MPR как предустановку вывода.

Нажмите Advanced settings (Дополнительные настройки) > кнопку Save as output preset (Сохранить как предустановку вывода), чтобы сохранить настройки как предустановку вывода.

Подробнее см. Преду становки вывода (Output Presets).

- Нажмите кнопку Create (Создать), чтобы сохранить последовательность.

Во время сохранения последовательности показываются изображения предварительного просмотра.

Примечания:

  - Когда в качестве места назначения выбран Movie (Видео), нажатие кнопки

Create (Создать) отображает диалоговое окно Export as Movie File (Экспорт как видеофайл). Укажите частоту кадров, уровень качества и кодек, нажмите кнопку OK (ОК), затем укажите расположение и имя файла для сохранения.

  - Настройки пакетного режима MPR, за исключением толщины и поля зрения (FOV), сохраняются для будущих сеансов.

#### Изменение настроек

Вы можете изменить настройки по мере необходимости.

Настройка количества срезов или интервала

Количество срезов и интервал тесно связаны. Изменение одной из этих настроек автоматически скорректирует другую.

Настройка количества срезов

Выполните одно из следующих действий:

  - Нажмите стрелки вверх или вниз кнопки # of slices (Кол-во срезов), чтобы установить количество. Текущее количество отображается на кнопке.

  - Нажмите кнопку # of slices (Кол-во срезов), чтобы отобразить диалоговое окно Number of Slices Settings (Настройки количества срезов), введите конкретное число, затем нажмите кнопку OK (ОК).

Примечания:

    - Укажите Button step size (Шаг кнопки), чтобы изменить шаг стрелок вверх или вниз кнопки # of slices (Кол-во срезов).

    - Включите переключатель Keep slice number (Сохранить количество срезов), чтобы зафиксировать количество срезов.

    - Когда переключатель Keep slice number (Сохранить количество срезов) включен, измените поле зрения, перетащив синий угол элемента управления пакетным режимом, чтобы автоматически изменить интервал (шаг).

Когда переключатель Keep slice number (Сохранить количество срезов) включен, измените интервал, чтобы автоматически настроить поле зрения.

Настройка интервала (шага) (spacing)

Выполните одно из следующих действий:

  - Нажмите стрелки вверх или вниз кнопки Space (Интервал). Текущий шаг отображается на кнопке.

  - Нажмите кнопку Space (Интервал), чтобы отобразить диалоговое окно Spacing Settings (Настройки интервала), введите конкретное число, затем нажмите кнопку OK (ОК).

Примечание: Укажите Button step size (Шаг кнопки), чтобы изменить шаг стрелок вверх или вниз кнопки Space (Интервал).

Задание толщины

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку Thickness (Толщина), чтобы ввести конкретную толщину.

- Используйте ползунок толщины в нижней части окна изображения.

### Пакетный режим MPR (Другие протоколы)

Пакетный режим MPR позволяет создавать серию изображений плоскости сечения, движущейся через реконструкцию. Движение может быть перпендикулярно плоскости сечения (параллельное) или вращаться вокруг выбранной оси (радиальное). При необходимости включайте или отключайте локализатор.

Примечание: В этом разделе описывается пакетный режим MPR для других протоколов. Для пакетного режима MPR с протоколами 3D Standard, 4D, Viewer и др. см. Пакетный режим MPR (протокол 3D Standard и др.).

#### Базовый рабочий процесс создания серии изображений

- Отобразите два или более видов MPR.

- Нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов окна целевого окна, затем выберите MPR batch mode (Пакетный режим MPR).

-ИЛИ-

Нажмите кнопку MPR Tools (Инструменты MPR) > MPR batch mode (Пакетный режим MPR), чтобы войти в режим выбора целевого вида, затем щелкните нужный вид. (Нажмите Cancel (Отмена) или клавишу Esc, чтобы выйти из режима выбора целевого вида.)

Элементы управления пакетным режимом появляются в соответствующем окне вместе с палитрой MPR batch mode (Пакетный режим MPR).

Нажмите кнопку Use Other (Использовать другой), чтобы переместить элементы управления пакетным режимом и палитру MPR batch mode (Пакетный режим MPR) в другое окно.

Наведите указатель на любое другое окно и нажмите Use this (Использовать это), чтобы переместить элементы управления пакетным режимом и палитру MPR batch Mode (Пакетный режим MPR) в это окно.

Нажмите кнопку Cancel (Отмена), чтобы остановить операцию.

|  | Нажмите кнопку MPR batch mode (Пакетный режим MPR) ( на осевой линии), чтобы отобразить элементы управления пакетным режимом вдоль осевой линии. Во время работы в пакетном режиме MPR изменяется на . Нажмите или кнопку Cancel (Отмена), чтобы остановить операцию. Чтобы показать/скрыть кнопку MPR batch mode (Пакетный режим MPR), нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов окна, затем выберите Display Items (Элементы отображения) > MPR batch mode button (Кнопка пакетного режима MPR). |
| --- | --- |

- Перетащите синие углы, чтобы настроить поле зрения.

Поле зрения (Field of view)

Жирные синие углы элементов управления пакетным режимом указывают поле зрения.

Перетащите синий угол параллельно направлению стрелки, чтобы настроить начальную или конечную позицию.

Перетащите синий угол перпендикулярно направлению стрелки, чтобы настроить коэффициент масштабирования.

Вы также можете указать коэффициент масштабирования или поле зрения, введя значение. Нажмите кнопку FOV (Поле зрения), чтобы отобразить диалоговое окно числового ввода. Введите коэффициент масштабирования или поле зрения и нажмите кнопку OK (ОК).

Порядок последовательности (Order of the sequence)

Синие стрелки указывают порядок, в котором будут захвачены срезы. При необходимости щелкните синюю стрелку, чтобы изменить порядок последовательности.

Щелкните верхний или нижний край синей рамки, чтобы отобразить начальный или конечный срез в целевом окне.

Желтые линии указывают количество срезов, которые будут захвачены, в дополнение к интервалу между срезами.

Перетащите осевую линию MPR параллельно желтым линиям, чтобы предварительно просмотреть срезы, которые будут захвачены.

Включите кнопку Preview Mode (Режим предпросмотра), затем поверните колесико мыши в целевом окне, чтобы предварительно просмотреть срезы, которые будут захвачены.

Наведите указатель на правую часть целевого окна, чтобы отобразить ползунок перелистывания, затем перетащите розовые сферы, чтобы настроить начальный и конечный срез.

- При необходимости измените настройки.

Доступны следующие настройки:

  - Parallel (Параллельное) или Radial (Радиальное)

  - Количество срезов или интервал

  - Толщина

Подробнее см. Изменение настроек.

- Нажмите кнопку Save Batch (Сохранить пакет), чтобы отобразить диалоговое окно Create Movie (Создание видео).

- Выберите нужные опции.

Локализатор (Localizer)

Выберите позицию для включения индексного изображения.

Формат вывода (Output Format)

Выберите формат вывода.

SC	Сохраняет как серию SC.

Реформат (Reformat)

Сохраняет как серию Reformat. Изображения Reformat можно измерять, как исходные изображения.

Следующие опции доступны, когда выбран Reformat (Реформат):

Встроить линии локализатора (Embed localizer lines)

Встраивает направляющие линии в индексное изображение. Доступно, когда выбраны Localizer (Локализатор) (Beginning (В начале) или End (В конце)) и Series Data (Данные серии).

Встроить толщину среза (Embed Slice Thickness)

Встраивает толщину среза, указанную ползунком толщины или кнопкой Thickness (Толщина).

Примечание: Слияние изображений MPR сохраняется как серия SC. Опции Reformat не отображаются в диалоговом окне.

Встроить описание серии (Embed Series Description)

Встраивает описание серии в серию. Доступно, когда выбран Series Data (Данные серии).

Наследовать исходное описание (Inherit original description)

Наследует описание серии исходной серии.

Задать (Set)

Задает желаемое описание серии. Допустимые символы для описания серии включают прописные и строчные буквы, цифры 0-9 и следующие специальные символы:

~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` - = [ ] ; ' , . /

Нажмите стрелку вниз справа от текстового поля, чтобы отобразить историю описаний серий, введенных с помощью протокола. Вы можете выбрать слово из истории. Обратите внимание, что история ведется для каждого протокола. Чтобы удалить слово из истории, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Delete (Удалить).

Когда доступен список предустановок описания серий, вы можете выбрать предустановку из списка, показанного ниже истории. Подробнее см. Использование списка преду становок описания серий.

Назначение (Destination)

Выберите одно или несколько мест назначения для сохранения последовательности. Примечание: Выбранные типы вывода (или места назначения) в диалоговом окне Movie (Видео) или в пакетном режиме MPR сохраняются.

Размер вывода (Output Size)

Когда в качестве места назначения выбран DICOM series (Серия DICOM) или Movie File

(Видеофайл), выберите размер выходного изображения.

Default (По умолчанию) сохраняет изображения в размере вывода, указанном в диалоговом окне Preferences (Настройки). Подробнее см. Руководство пользователя Basics.

- Нажмите кнопку Create (Создать), чтобы сохранить последовательность.

Во время сохранения последовательности показываются изображения предварительного просмотра.

#### Изменение настроек

Вы можете изменить настройки по мере необходимости.

Выбор типа серии изображений

Нажмите кнопку Parallel (Параллельное) или Radial (Радиальное).

Parallel (Параллельное)

Radial (Радиальное)

Движение параллельно осевым линиям MPR. Вращение вокруг точки вращения по радиусу.

Настройка количества срезов или интервала

Количество срезов и интервал тесно связаны. Изменение одной из этих настроек автоматически скорректирует другую.

Настройка количества срезов

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите стрелки вверх или вниз кнопки # of slices (Кол-во срезов), чтобы установить количество. Текущее количество отображается на кнопке.

- Нажмите кнопку # of slices (Кол-во срезов), чтобы отобразить диалоговое окно Number of Slices Settings (Настройки количества срезов), введите конкретное число, затем нажмите кнопку OK (ОК).

Примечание: Укажите Button step size (Шаг кнопки), чтобы изменить шаг стрелок вверх или вниз кнопки # of slices (Кол-во срезов).

Настройка интервала (шага) (spacing)

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите стрелки вверх или вниз кнопки Space (Интервал). Текущий шаг отображается на кнопке.

- Нажмите кнопку Space (Интервал), чтобы отобразить диалоговое окно Spacing Settings

(Настройки интервала), введите конкретное число, затем нажмите кнопку OK (ОК). Примечание: Укажите Button step size (Шаг кнопки), чтобы изменить шаг стрелок вверх или вниз кнопки Space (Интервал).

Фиксация количества срезов

Включите кнопку Keep Number (Сохранить количество), чтобы зафиксировать количество срезов.

Примечание: Когда кнопка Keep Number (Сохранить количество) включена, измените поле зрения, перетащив синий угол элемента управления пакетным режимом, чтобы автоматически изменить интервал (шаг).

Когда кнопка Keep Number (Сохранить количество) включена, измените интервал, чтобы

автоматически настроить поле зрения.

Задание толщины

Выполните одно из следующих действий:

  - Нажмите кнопку Thickness (Толщина), чтобы ввести конкретную толщину.

  - Используйте ползунок толщины в нижней части окна изображения.

#### Использование списка предустановок описания серий

Пользовательские предустановки описания серий позволяют создать список часто используемых описаний серий и назначать их при использовании пакетного режима MPR с другими протоколами.

Настройка списка предустановок описания серий

- Нажмите кнопку Settings (Настройки) на строке заголовка, чтобы отобразить диалоговое окно Info (Информация).

- Нажмите кнопку Preferences (Настройки), чтобы отобразить диалоговое окно Preferences (Настройки).

- Нажмите кнопку Custom Fields (Пользовательские поля) в общих настройках (General settings), чтобы отобразить диалоговое окно Edit Fields (Редактирование полей).

- Выберите Output_Series Description Presets (Предустановки описания выходной серии) из раскрывающегося списка в верхней части диалогового окна.

- Щелкните в окне списка и введите желаемые предустановки описания серий, по одной на строку.

Допустимые символы для описания серии включают прописные и строчные буквы, цифры 0-9 и следующие специальные символы:

~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` - = [ ] ; ' , . /

Примечания:

  - Пробелы до или после предустановки автоматически удаляются.

  - Вы можете редактировать и/или удалять предустановки.

  - Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы очистить все записи в Output_Series_Description_Presets.

- Нажмите кнопку OK (ОК), чтобы сохранить изменения.

Экспорт предустановок для использования на дополнительных рабочих станциях

- Нажмите кнопку Export (Экспорт), чтобы экспортировать все списки предустановок.

- Выберите съемный носитель в качестве места назначения для экспорта.

- Введите имя файла и нажмите кнопку Save (Сохранить) для экспорта.

Предустановки экспортируются в XML-файл.

Импорт предустановок

- Вставьте съемный носитель, содержащий нужные предустановки.

- Нажмите кнопку Import (Импорт).

- Выберите съемный диск и щелкните, чтобы выбрать нужный файл предустановок.

- Нажмите кнопку Open (Открыть) для импорта.

Импортированные предустановки заменяют текущие предустановки.

Назначение предустановки

Откройте диалоговое окно Create Movie (Создание видео).

Нажмите стрелку вниз справа от текстового поля описания серии, чтобы отобразить список предустановок и выбрать предустановку.

## Сегментация анатомии с помощью VR

Вы можете создавать 3D-изображения с помощью инструментов сегментации. Инструменты сегментации позволяют выделить нужную анатомическую область и удалить окружающие ткани, закрывающие область интереса. Инструменты сегментации изменяют маску, применяемую к данным изображения. Вы манипулируете самой маской изображения для сегментации анатомии.

В дополнение к инструментам сегментации, это программное обеспечение предоставляет инструменты автоматической сегментации, которые извлекают анатомические структуры автоматически. Вы можете сначала использовать инструмент автоматической сегментации, а затем точно настроить маску изображения с помощью инструментов сегментации.

Это программное обеспечение также поддерживает несколько объемов (volumes), каждый со своей отдельной маской изображения, что позволяет сегментировать разные области интереса в рамках одного исследования. Когда вы используете инструменты сегментации, вы

воздействуете на текущий объем. Подробнее о нескольких объемах см. в разделе Volumes ( Объемы).

Примечание: Некоторые операции недоступны в определенных протоколах.

### Основы сегментации анатомии

#### Маска изображения

Все инструменты сегментации работают путем изменения маски изображения. Переключите переключатель Mask (Маска) на панели инструментов Mask (Маска) в области панелей в положение "on" (вкл.), чтобы показать маску изображения на cross-sectional (аксиальных) и CPR (криволинейных) видах. Видимые области отображаются красным цветом, когда маска включена.

Весь объем видим при открытии исследования. Измените маску изображения, чтобы показать нужную область как виртуальное 3D-изображение.

Вся область замаскирована и видима:

Видима замаскированная область:

Примечания:

- Аннотации объема маски и имени объема отображаются в 3D-виде. Когда переключатель Mask (Маска) включен в протоколе 3D Standard или 4D, аннотация области маски отображается на cross-sectional (аксиальных) видах. Подробнее об аннотациях см. Displaying Items (Отображение элементов).

Когда режим рендеринга 3D-вида — MIP, MinIP, Gradient MIP или SUM, нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов Window (Окно) 3D-вида, затем выберите Other (Другое) > Apply Mask (Применить маску), чтобы включить или отключить маску изображения для MIP, MinIP, Gradient MIP или SUM. Выберите этот пункт, чтобы показывать только замаскированную область, или снимите выделение, чтобы показывать всю область.

Связь между режимами рендеринга 3D-вида и масками изображения, показанными на cross-sectional видах, при включенном наслоении объемов (volume layering)

При включенном наслоении объемов (volume layering) маска изображения, отображаемая на cross-sectional (аксиальных) видах, отличается в зависимости от режима рендеринга 3D-вида.

Когда режим рендеринга 3D-вида — VR, на cross-sectional видах отображается только маска изображения текущего объема. Даже если текущий объем не наслоен, cross-sectional виды всегда показывают маску изображения текущего объема.

Когда режим рендеринга 3D-вида — MIP, на cross-sectional видах отображаются

все маски изображений наслоенных объемов.

Подробнее о режимах рендеринга см. Views and Rendering  Modes (Виды и р ежимы р ендеринга) и To assign a different rendering  mode to a view (Назначение др у гого

р ежима р ендеринга для вида). Подробнее о наслоении объемов см. Volume layering ( Наслоение объемов).

#### Общие функции палитр

Командные палитры

При использовании инструмента сегментации в верхней или нижней части активного вида отображается командная палитра.

Следующие команды являются общими для большинства инструментов сегментации:

Reverse (Инвертировать)

Full Object (Весь

объект)

Инвертирует эффект выбранного инструмента. (Необходимо нажать кнопку Apply (Применить) для применения изменений)

Применяет изменения ко всем наслоенным объемам.

Примечания:

- Доступно для следующих инструментов сегментации: Include Region (Включить регион), Exclude Region (Исключить регион), Cut Line (Линия разреза), Cut Flat

(Плоский разрез), Include Sphere (Включить сферу), Exclude Sphere (Исключить сферу), Remove Fragments (Удалить фрагменты), Drill (Сверло)

- Доступно только при использовании наслоения объемов (volume layering). Подробнее см. Volume layering ( Наслоение объемов).

Undo (Отменить)	Отменяет последнее действие в рамках команды.

Apply (Применить)	Применяет изменения к маске и выходит из режима редактирования.

Reverse Apply (Применить инверсию)

Инвертирует эффект выбранного инструмента, применяет изменения к маске и выходит из режима редактирования.

Cancel (Отмена)	Отменяет любые изменения маски и выходит из режима редактирования.

### Инструменты сегментации

Инструменты сегментации расположены на панели инструментов Mask (Маска) в области панелей и на палитре Quick Tools (Быстрые инструменты).

Примечание: На следующие операции с маской во время режима slab (слеба) или crop (обрезки) влияет флажок Ignore slab/crop mode during mask operations (Игнорировать режим slab/crop при операциях с маской) в диалоговом окне Preferences (Настройки).

  - Include/Exclude Object (Включить/Исключить объект)

  - Include/Exclude Region (Включить/Исключить регион)

  - Cut Flat (Плоский разрез)

  - Cut Line (Линия разреза)

  - Include/Exclude Sphere (Включить/Исключить сферу)

- Remove Fragments (Удалить фрагменты)

- Inflate (Раздуть)

- Deflate (Сдуть)

- Reverse (Инвертировать)

- Close (Закрыть)

  - Open (Открыть)

  - Fit (Подогнать)

  - Reset (Сбросить)

Когда этот флажок снят, операции с маской применяются только к видимой области. Когда этот флажок установлен, операции с маской применяются к видимой и скрытой областям. По умолчанию этот флажок снят. Подробнее см. General > Tools (Общие > Инструменты).

Подробнее об Inflate (Раздуть), Deflate (Сдуть), Reverse (Инвертировать), Close (Закрыть) и Fit (Подогнать) см. Mask operations (Операции с маской).

#### Панель инструментов Mask (Маска)

Нажмите Other tools (Другие инструменты), чтобы отобразить все инструменты сегментации.

Mask (Маска)

Показывает/скрывает маску изображения. Подробнее см. Image mask ( Маска изображения).

Segmentation tools (Инструменты сегментации)

Изменяет маску изображения.

Undo (Отменить)

Отменяет изменения маски изображения, сделанные инструментами сегментации.

Неактивна, пока вы не изменили маску изображения.

Redo (Повторить)

Отменяет предыдущее действие отмены (Undo) для маски изображения.

Неактивна, пока вы не отменили какое-либо действие.

Reset (Сбросить)	Сбрасывает маску изображения.

#### Include/Exclude Object (Включить/Исключить объект)

Используйте Include Object (Включить объект), чтобы оставить выбранный объект видимым и замаскировать другие области. Используйте Exclude Object (Исключить объект), чтобы замаскировать выбранный объект.

Эти инструменты применяются к смежным областям.

Примечания:

- Доступно для VR и cross-sectional (аксиальных) видов.

- Недоступно при использовании наслоения объемов (volume layering).

Include Object (Включить объект)

- Нажмите кнопку Include Object (Включить объект).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните объект, который нужно включить.

- Нажмите кнопку Apply (Применить) или Reverse Apply (Применить инверсию), чтобы применить изменения.

Exclude Object (Исключить объект)

- Нажмите кнопку Exclude Object (Исключить объект).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните объект, который нужно исключить.

Повторите этот шаг, чтобы исключить несколько объектов.

- Нажмите кнопку Apply (Применить) или Reverse Apply (Применить инверсию), чтобы применить изменения.

Чтобы выбрать более одного объекта

- Нажмите кнопку Include Object (Включить объект) или Exclude Object (Исключить объект).

- Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните каждый объект, который хотите выбрать.  появляется на выбранных объектах.

- После выбора объектов нажмите кнопку Apply (Применить) или Reverse Apply (Применить инверсию), чтобы применить изменения.

Чтобы увеличить объект для Include/Exclude Object

Вы можете увеличить объект на указанное количество вокселей.

- Нажмите кнопку Inflate Value (Значение раздутия), чтобы отобразить диалоговое окно значения Inflate (Раздуть).

- Укажите желаемое количество вокселей (диапазон: от 0 до 100 с шагом 1) и нажмите кнопку OK.

Примечание: Эта функция не влияет на объекты, выбранные до указания значения раздутия (inflate value).

Чтобы включить несколько объектов

Результат выбора объекта с помощью Exclude Object (Исключить объект) и нажатия Reverse Apply (Применить инверсию) такой же, как выбор объекта с помощью Include Object (Включить объект) и нажатия Apply (Применить). Таким образом, Exclude Object (Исключить объект) и Reverse Apply (Применить инверсию) позволяют включить несколько объектов.

- Нажмите кнопку Exclude Object (Исключить объект) и щелкните несколько объектов, которые нужно оставить.

Щелкнутые объекты маскируются (становятся невидимыми).

- Нажмите кнопку Reverse Apply (Применить инверсию). Выбранные объекты остаются как маска изображения.

#### Isolator (Изолятор)

Isolator (Изолятор) — это разновидность инструмента Include Object (Включить объект). Он оставляет выбранную кость видимой и маскирует все остальные области.

Примечания:

  - Доступно для VR и cross-sectional (аксиальных) видов.

  - Недоступно при использовании наслоения объемов (volume layering).

  - Кнопка Segment Bone (Сегментировать кость) на панели Auto Segmentation (Автосегментация) позволяет выполнить более сложное маскирование, чем Isolator (Изолятор).

Isolator (Изолятор)

- Нажмите кнопку Isolator (Изолятор).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните кость (например, позвонок), которую нужно изолировать.

- Нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы применить изменение.

Чтобы выбрать более одной кости

- Нажмите Isolator (Изолятор).

- Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните каждый объект, который хотите выбрать.  появляется на выбранных объектах.

- После выбора объектов нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы применить изменения.

#### Include/Exclude Region (Включить/Исключить регион)

Include Region (Включить регион) выделяет объем, определенный нарисованной вами областью на изображении. Exclude Region (Исключить регион) удаляет объем, определенный нарисованной вами областью на изображении.

Область для включения или исключения определяется объемом в форме призмы, с созданным многоугольником в качестве его поперечного сечения, спроецированным в направлении фокуса.

Чтобы определить область рисованием от руки

Выберите флажок Use freehand drawing with Include/Exclude Region, Cut Line, and Remove Fragments (Использовать рисование от руки для Include/Exclude Region, Cut Line и Remove Fragments) в диалоговом окне Preferences (Настройки), чтобы определить область рисованием от руки. Подробнее см. General > Tools (Общие > Инстр у менты).

- Нажмите кнопку Include Region (Включить регион) или Exclude Region (Исключить регион).

Указатель меняется на перекрестие.

- Перетащите указатель на изображении, чтобы определить область.

- Нажмите кнопку Apply Cut (Применить разрез).

- Нажмите кнопку Apply (Применить) или Reverse Apply (Применить инверсию), чтобы применить изменения.

Основная процедура для Include/Exclude Region

Вы можете нарисовать пользовательский многоугольник, когда флажок Use freehand drawing with Include/Exclude Region, Cut Line, and Remove Fragments (Использовать рисование от руки для Include/Exclude Region, Cut Line и Remove Fragments) снят в диалоговом окне Preferences (Настройки). Подробнее см. General > Tools (Общие > Инстру менты).

- Нажмите кнопку Include Region (Включить регион) или Exclude Region (Исключить регион).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкайте и размещайте опорные точки на изображении, чтобы нарисовать многоугольник.

Примечание: Вы можете рисовать многоугольник на cross-sectional (аксиальных) видах.

- Дважды щелкните, когда разместите последнюю опорную точку, чтобы замкнуть многоугольную область.

- При необходимости измените многоугольник.

Подробнее см. To modify the p olygon (Чтобы изменить многоугольник).

- Нажмите кнопку Apply Cut (Применить разрез).

Область для включения определяется объемом в форме призмы, с созданным многоугольником в качестве его поперечного сечения, спроецированным в направлении фокуса.

Область для исключения определяется объемом в форме призмы, с созданным многоугольником в качестве его поперечного сечения, спроецированным в направлении фокуса.

Примечания:

  - Переключите переключатель Mask (Маска) в положение "on", чтобы подтвердить определенную область.

  - Нет необходимости нажимать кнопку Apply Cut (Применить разрез), когда кнопка Auto

Cut (Авторазрез) включена. Подробнее см. To apply the cut automatically ( Чтобы применить разрез автоматически).

  - Чтобы нарисовать два или более многоугольников, повторите шаги 2–5.

- Нажмите кнопку Apply (Применить) или Reverse Apply (Применить инверсию), чтобы применить изменения.

Чтобы изменить многоугольник

Вы можете изменить многоугольник перед нажатием кнопки Apply Cut (Применить разрез).

Примечания:

  - Вы не можете изменить многоугольник, когда кнопка Auto Cut (Авторазрез) включена. Обязательно отключите ее перед рисованием многоугольника.

  - Вы также можете изменить многоугольник на аксиальных, корональных и сагиттальных изображениях.

Чтобы переместить многоугольник

Перетащите линию многоугольника.

Чтобы переместить опорную точку

Перетащите опорную точку в новое место.

Чтобы добавить опорную точку

Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните на пути, чтобы войти в режим «добавления». Наведите указатель на желаемое место для опорной точки и щелкните, чтобы добавить новую опорную точку. Повторите этот шаг, чтобы добавить больше опорных точек. Дважды щелкните, чтобы разместить последнюю опорную точку и выйти из режима «добавления».

-ИЛИ-

Удерживая нажатой клавишу Shift, дважды щелкните на пути, чтобы добавить новую опорную точку и выйти из режима «добавления».

Чтобы удалить опорную точку в линии многоугольника

Удерживая нажатой клавишу Ctrl , щелкните опорную точку для удаления.

Чтобы применить разрез автоматически

Включите кнопку Auto Cut (Авторазрез), чтобы применить разрез, когда вы дважды щелкаете для замыкания многоугольной области. Эта функция полезна для определения нескольких многоугольников.

#### Grow Structure (Вырастить структуру)

Инструмент Grow Structure (Вырастить структуру) постепенно открывает ранее незамаскированный смежный объект.

Примечания:

  - Доступно для незамаскированных областей в VR, MIP и cross-sectional (аксиальных) видах.

  - Недоступно при использовании наслоения объемов (volume layering).

- Нажмите кнопку Grow Structure (Вырастить структуру).

- С данными КТ при необходимости выберите алгоритм (Large Vessel (Крупный сосуд), Bone (Кость), Small Vessel (Мелкий сосуд) или Air (Воздух)), подходящий для объекта, который нужно вырастить.

Примечание: Кнопки алгоритмов доступны только для данных КТ.

- Щелкните и удерживайте кнопку мыши в месте, которое хотите вырастить.

Объект постепенно маскируется светло-синим (или зеленым) цветом.

Примечания:

  - Если вы используете Grow Structure (Вырастить структуру) на cross-sectional виде с включенным переключателем Mask (Маска) на панели инструментов Mask (Маска), маска на текущем срезе отображается зеленым цветом, а маска, не находящаяся на текущем срезе, отображается светло-синим цветом. При отпускании кнопки мыши отображается только зеленая маска.

  - В окне изображения VR или MIP вращайте колесико мыши вперед, чтобы продолжить маскирование объекта. Вращайте колесико мыши назад, чтобы снова размаскировать объект.

  - Повторите Шаг 3, чтобы вырастить другие объекты.

Нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы применить изменения.

Чтобы использовать Grow Structure в палитре Quick Tools

Используйте «долгое нажатие» в месте, которое хотите вырастить, чтобы открыть палитру Quick Tools (Быстрые инструменты).

Нажмите кнопку «...», чтобы отобразить все инструменты.

Нажмите и удерживайте кнопку мыши на Grow Structure (Вырастить структуру).

Объект постепенно маскируется светло-синим (или зеленым) цветом.

Примечание: При необходимости выберите алгоритм (Large Vessel (Крупный сосуд), Bone (Кость), Small Vessel (Мелкий сосуд) или Air (Воздух)), подходящий для объекта, который нужно вырастить.

4 Нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы применить изменения.

#### Erode Region (Эродировать регион)

Маскирует области, которые вы идентифицируете, указывая начальную точку и постепенно увеличивая область, которая маскируется.

Примечания:

  - Доступно для VR, MIP и cross-sectional (аксиальных) видов.

  - Недоступно при использовании наслоения объемов (volume layering).

- Нажмите кнопку Erode Region (Эродировать регион).

- При необходимости выберите алгоритм (Large Vessel (Крупный сосуд), Bone (Кость), Small Vessel (Мелкий сосуд) или Air (Воздух)), подходящий для объекта, который нужно замаскировать.

- Щелкните и удерживайте кнопку мыши в месте, которое хотите эродировать.

Область отображается светло-синим (или зеленым) цветом и постепенно маскируется.

Примечания:

  - Если вы используете Erode Region (Эродировать регион) на cross-sectional виде с включенным переключателем Mask (Маска) на панели инструментов Mask (Маска), маска на текущем срезе отображается зеленым цветом, а маска, не находящаяся на текущем срезе, отображается светло-синим цветом. При отпускании кнопки мыши отображается только зеленая маска.

  - В окне изображения VR или MIP вращайте колесико мыши вперед, чтобы расширить маску наружу от точки (чтобы сжать маску обратно, вращайте колесико мыши назад).

  - Повторите Шаг 3, чтобы эродировать другие объекты.

- Нажмите кнопку Apply (Применить) или Reverse Apply (Применить инверсию), чтобы применить изменения.

Примечание: Кнопка Reverse Apply (Применить инверсию) недоступна при использовании наслоения объемов (volume layering).

|  | Чтобы использовать Erode Region в палитре Quick Tools - Используйте «долгое нажатие» в месте, которое хотите эродировать, чтобы открыть палитру Quick Tools (Быстрые инструменты). - Нажмите кнопку «...», чтобы отобразить все инструменты. - Нажмите и удерживайте кнопку мыши на Erode Region (Эродировать регион). Область отображается светло-синим (или зеленым) цветом и постепенно маскируется. Примечание: При необходимости выберите алгоритм (Large Vessel (Крупный сосуд), Bone (Кость), Small Vessel (Мелкий сосуд) или Air (Воздух)), подходящий для объекта, который нужно эродировать. - Нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы применить изменения. |
| --- | --- |

#### Cut Flat (Плоский разрез)

Инструмент Cut Flat (Плоский разрез) позволяет отрезать часть реконструкции вдоль одной плоской плоскости.

- Нажмите кнопку Cut Flat (Плоский разрез).

Указатель меняется на .

- Щелкните 3D-изображение в месте, где вы хотите центрировать плоскость разреза.

Линия плоскости разреза (зеленая линия) появляется на cross-sectional (аксиальных) видах.

- На cross-sectional виде отрегулируйте положение и угол плоскости разреза.

Наведите указатель на центральную точку  линии плоскости разреза на cross-sectional виде. Указатель меняется на руку  . Перетащите, чтобы переместить плоскость разреза. Наведите указатель на внешний конец линии плоскости разреза на cross-sectional виде.

Указатель меняется на изогнутую стрелку  . Перетащите, чтобы повернуть линию. Примечание: Только вид 3D-A позволяет регулировать плоскость разреза на cross-sectional виде. В 3D-видах перетащите плоскость разреза, чтобы отрегулировать угол, или вращайте колесико мыши, чтобы переместить плоскость разреза.

- При необходимости нажмите кнопку Set Thickness (Задать толщину), чтобы включить или выключить режим slab (слеба).

Подробнее см. To make a slab cut (Чтобы сделать slab р азрез).

- Нажмите кнопку Apply (Применить) или Reverse Apply (Применить инверсию), чтобы применить изменения.

Чтобы сделать slab разрез

Нажмите кнопку Set Thickness (Задать толщину), чтобы включить режим slab. Линии толщины (зеленые пунктирные линии) появляются по обе стороны от линий slab разреза на cross- sectional видах. Выполните одно из следующих действий, чтобы отрегулировать толщину:

- Наведите указатель на линию толщины (зеленая пунктирная линия). Указатель меняется на двустороннюю стрелку . Перетащите, чтобы отрегулировать толщину.

- Нажмите кнопку Thickness (Толщина), чтобы отобразить диалоговое окно Thickness (Толщина). Введите желаемое значение толщины и нажмите кнопку OK. Значение отображается на кнопке.

Примечание: Максимальное значение толщины — это максимальная ширина данных объема.

Чтобы изменить внешний вид линии плоскости разреза

Щелкните правой кнопкой мыши линию плоскости разреза, чтобы отобразить всплывающее меню, затем выберите нужную настройку.

Hide Center of Cut Line (Скрыть центр линии разреза)

Показывает только конечные точки линии плоскости разреза. Линия плоскости разреза отображается полностью только тогда, когда указатель мыши находится над линией плоскости разреза.

Hide Thickness Line (Скрыть линию толщины)

Скрывает линии толщины (пунктирные линии).

Чтобы применить изменения ко всем отображаемым объемам

При использовании наслоения объемов (volume layering) включите кнопку Full Object (Весь объект), чтобы применить изменения ко всем отображаемым объемам. Кнопка Full Object (Весь объект) отключена, когда наслоение объемов не используется.

Подробнее см. Volume layering  (Наслоение объемов).

Чтобы создать серию изображений плоскостей разреза на VR изображении

- Выберите нужный объем.

- Нажмите кнопку Cut Flat (Плоский разрез).

- Отрегулируйте положение и угол плоскости разреза.

- Нажмите кнопку Menu (Меню) на панели инструментов Window (Окно), затем выберите

Movie (Фильм).

- Выберите Cut Flat (Плоский разрез) из списка Type (Тип).

Примечание: Когда вы делаете разрез с использованием наслоения объемов, вы можете создать фильм Cut Plane (Плоскость разреза) для всех объектов, включив кнопку Full Object (Весь объект).

#### Cut Line (Линия разреза)

Инструмент Cut Line (Линия разреза) маскирует тонкую плоскость на основе линии, которую вы рисуете на изображении. Инструмент идеально подходит для разделения смежных объектов, например, при использовании инструмента Include/Exclude Object (Включить/Исключить объект).

- Нажмите кнопку Cut Line (Линия разреза).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкайте и размещайте опорные точки на изображении, чтобы нарисовать прямую или многоугольную линию. Дважды щелкните, когда разместите последнюю опорную точку, чтобы закончить линию.

Ширина линии составляет 1 воксель.

|  | Чтобы нарисовать линию от руки Когда в диалоговом окне Preferences (Настройки) выбран флажок Use freehand drawing with Include/Exclude Region, Cut Line, and Remove Fragments (Использовать рисование от руки для Include/Exclude Region, Cut Line и Remove Fragments), перетащите от начальной точки до конечной, чтобы нарисовать линию от руки. Подробнее см. General > Tools (Общие > Инстр у менты). |
| --- | --- |

- При необходимости измените прямую или ломаную линию.

Подробнее см. Изменение полигона.

- Нажмите кнопку Применить разрез (Apply Cut).

Тонкая плоскость, основанная на нарисованной линии, будет исключена (замаскирована).

Примечание: Нет необходимости нажимать кнопку Применить разрез (Apply Cut), если кнопка Авторазрез (Auto Cut) активирована. Подробнее см. Автоматическое применение разреза.

- Нажмите кнопку Применить (Apply), чтобы применить изменения к маске.

Автоматическое применение разреза

Активируйте кнопку Авторазрез (Auto Cut), чтобы разрез применялся при двойном клике на конечной точке. Эта функция полезна для определения нескольких линий.

#### Включить/Исключить сферу (Include/Exclude Sphere)

Инструмент "Включить сферу" (Include Sphere) изолирует область, определенную нарисованной на изображении сферой, и маскирует область вне этой сферы, оставляя сферический объем.

Инструмент "Исключить сферу" (Exclude Sphere) маскирует область внутри нарисованной на изображении сферы. Все, что находится вне сферы, остается видимым.

- Нажмите кнопку Включить сферу (Include Sphere) или Исключить сферу (Exclude Sphere).

- Наведите указатель на изображение в центральную точку сферы, которую хотите нарисовать. Затем перетащите, чтобы нарисовать сферу.

Контур сферы отображается красным цветом.

"Включить сферу" изолирует область, определенную сферой.

"Исключить сферу" маскирует область внутри сферы.

- При необходимости отрегулируйте положение и размер сферы.

Перемещение сферы

Чтобы переместить сферу, наведите указатель на ее центральную точку (указатель изменится на руку  ) и перетащите сферу в нужное место.

Изменение размера сферы

Выполните одно из следующих действий:

  - Наведите указатель на контур сферы (указатель изменится на руку) и перетащите внутрь, чтобы уменьшить ее, или наружу, чтобы увеличить.

  - Нажмите Радиус (Radius) в палитре команд, чтобы отобразить диалоговое окно, введите нужное значение (в мм), затем нажмите кнопку OK.

Примечание: Вы можете регулировать сферу в окне 3D-изображения или на сечениях.

- Нажмите кнопку Применить (Apply) или Обратное применение (Reverse Apply), чтобы применить изменения.

#### Эрозия/Расширение области (Erode/Grow Region)

Эрозия (Erode)

Инструмент "Эрозия" постепенно маскирует анатомические структуры, как бы соскабливая слои. Выбирается начальная область для начала эрозии, а затем с помощью колесика мыши удаляется большая часть реконструкции. Например, этим инструментом можно удалить участок черепа, чтобы увидеть сосуды внутри головы.

Примечание: Недоступно при использовании объемного наслоения (volume layering).

- Нажмите кнопку Эрозия (Erode).

- Выберите нужный тип затравки (Поверхностная затравка (Surface Seed) или Точечная затравка (Dot Seed)).

Для использования инструмента "Эрозия" необходимо выбрать форму, которая будет использоваться в качестве начальной точки для маскирования структуры. Эта начальная форма называется «затравкой» (seed).

Чтобы использовать точку в качестве затравки, нажмите кнопку Точечная затравка (Dot Seed). Чтобы использовать поверхность в качестве затравки, нажмите кнопку Поверхностная затравка (Surface Seed) (по умолчанию выбрана Поверхностная затравка).

- Щелкните в центре области, которую нужно замаскировать, чтобы разместить затравку.

В месте клика появляется квадрат лаймового цвета ■.

Примечания:

  - Чтобы заменить затравку, щелкните любую другую область. Если кнопка Добавить затравку (Append Seed) активирована, предварительно отключите ее.

  - При использовании Поверхностной затравки (Surface Seed) вы можете draggingом обозначить область для маскирования.

  - Чтобы разместить более одной затравки, активируйте Добавить затравку (Append Seed), а затем разместите следующую затравку.

- При использовании Поверхностной затравки (Surface Seed) укажите уровень затравки.

Нажмите стрелки вверх или вниз для кнопки Уровень затравки (Seed Level), чтобы указать уровень затравки от 0 до 5.

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Уровень затравки (Seed Level), чтобы отобразить диалоговое окно, затем введите значение от 0 до 5.

Область поверхностной затравки отображается лаймово-зеленым цветом. Чем выше уровень, тем больше область.

- Вращайте колесико мыши.

Вращайте колесико мыши вперед, чтобы расширить эффект от затравки наружу. Вращайте колесико мыши назад, чтобы уменьшить эффект.

В окне VR-изображения область эрозии показана зеленым цветом, а конец области эрозии показан красным. Когда переключатель Маска (Mask) на панели инструментов маски

включен, область эрозии на сечениях показана зеленым цветом.

Исключение области из затравки

- Вращайте колесико мыши вперед, чтобы подвергнуть эрозии область до желаемой степени.

- Нажмите кнопку Стереть затравку (Erase Seed).

- Перетащите на VR-изображении, чтобы обозначить область, которую нужно исключить из затравки.

Указанная область отображается полупрозрачным белым цветом.

- Нажмите кнопку Применить (Apply), чтобы исключить указанную область из затравки.

- Вращайте колесико мыши вперед, чтобы продолжить эрозию области из оставшейся затравки.

- Нажмите кнопку Применить (Apply) или Обратное применение (Reverse Apply), чтобы применить изменение.

Расширение области (Grow Region)

Инструмент "Расширение области" является обратным инструменту "Эрозия". Используйте инструмент "Расширение области", чтобы восстановить ранее замаскированные структуры.

Примечания:

  - Недоступно для замаскированной области.

  - Недоступно при использовании объемного наслоения (volume layering).

- Нажмите кнопку Расширение области (Grow Region).

- Выберите нужный тип затравки (Поверхностная затравка (Surface Seed) или Точечная затравка (Dot Seed)).

Для использования инструмента "Расширение области" необходимо выбрать форму, которая будет использоваться в качестве начальной точки для маскирования структуры. Эта

начальная форма называется «затравкой» (seed).

Чтобы использовать точку в качестве затравки, нажмите кнопку Точечная затравка (Dot Seed). Чтобы использовать поверхность в качестве затравки, нажмите кнопку Поверхностная затравка (Surface Seed) (по умолчанию выбрана Поверхностная затравка).

- Щелкните в центре области, которую нужно замаскировать, чтобы разместить затравку.

В месте клика появляется квадрат лаймового цвета ■.

Примечания:

  - Чтобы заменить затравку, щелкните любую другую область. Если кнопка Добавить затравку (Append Seed) активирована, предварительно отключите ее.

  - Чтобы разместить более одной затравки, активируйте Добавить затравку (Append Seed), а затем разместите следующую затравку.

- При использовании Поверхностной затравки (Surface Seed) укажите уровень затравки.

Нажмите стрелки вверх или вниз для кнопки Уровень затравки (Seed Level), чтобы указать уровень затравки от 0 до 5.

-ИЛИ-

Нажмите кнопку Уровень затравки (Seed Level), чтобы отобразить диалоговое окно, затем введите значение от 0 до 5.

Область поверхностной затравки отображается лаймово-зеленым цветом. Чем выше уровень, тем больше область.

- Вращайте колесико мыши.

Вращайте колесико мыши вперед, чтобы расширить эффект от затравки наружу. Вращайте колесико мыши назад, чтобы уменьшить эффект.

В окне VR-изображения расширенная область показана зеленым цветом, а конец расширенной области показан красным. Когда переключатель Маска (Mask) на панели инструментов маски включен, расширенная область на сечениях показана зеленым цветом.

Исключение области из затравки

- Вращайте колесико мыши вперед, чтобы расширить область до желаемой степени.

- Нажмите кнопку Стереть затравку (Erase Seed).

- Перетащите на VR-изображении, чтобы обозначить область, которую нужно исключить из затравки.

Указанная область отображается полупрозрачным белым цветом.

- Нажмите кнопку Применить (Apply), чтобы исключить указанную область из затравки.

- Вращайте колесико мыши вперед, чтобы продолжить расширение области из оставшейся затравки.

- Нажмите кнопку Применить (Apply), чтобы применить изменения.

Эрозия или расширение области с использованием пути в качестве затравки

- Создайте 3D-путь.

Подробнее см. Инстру менты пути (Path Tools).

- Нажмите кнопку Эрозия (Erode) или Расширение области (Grow Region).

- Нажмите кнопку Затравка по пути (Path Seed).

Появится диалоговое окно Выбор пути (Select Path).

- Выберите путь для использования в качестве затравки, затем нажмите кнопку

Использовать (Use).

- Вращайте колесико мыши вперед.

- Нажмите кнопку Применить (Apply) или Обратное применение (Reverse Apply), чтобы применить изменения.

Эрозия или расширение области с использованием видимой части другого объема в качестве затравки

- Нажмите кнопку Эрозия (Erode) или Расширение области (Grow Region).

- Нажмите кнопку Затравка по объему (Volume Seed).

Появится диалоговое окно Затравка по объему (Volume Seed).

- Выберите объем для использования в качестве затравки, затем нажмите кнопку OK.

- Вращайте колесико мыши вперед.

- Нажмите кнопку Применить (Apply) или Обратное применение (Reverse Apply), чтобы применить изменения.

#### Редактирование в одной плоскости (Single Plane Edit)

Используйте инструмент "Редактирование в одной плоскости" для маскирования или размаскирования 3D-объема.

Вы рисуете области на серии 2D-срезов, а затем интерполируете 3D-форму на основе этих 2D- форм. После создания 3D-объема вы можете добавить его к маске изображения, добавить только пересечение нового объема и существующей маски или удалить объем из маски изображения.

Основные процедуры

- Нажмите кнопку Редактирование в одной плоскости (1-Plane Edit).

- При необходимости выберите нужный режим.

Текущий режим отображается в строке заголовка палитры команд. Нажмите кнопку Режим произвольной формы (Freehand mode), Режим полигона (Polygon mode) или Режим контура (Contour mode), чтобы выбрать нужный режим.

Режим произвольной формы (Freehand mode)

Рисует область путем произвольного рисования.

Режим полигона (Polygon mode)

Задает полигональную область путем соединения опорных точек.

Режим контура (Contour mode)

Задает область вдоль контура объекта с использованием контрольных точек.

Примечание: Используйте опцию Режим по умолчанию для редактирования в одной плоскости (Default mode for single plane edit) в диалоговом окне настроек, чтобы выбрать режим по умолчанию. Подробнее см. Общие > Инструменты (General > Tools).

- В нужном виде сечений прокрутите до нужного среза изображения и нарисуйте фигуру.

- Прокручивайте срезы и рисуйте фигуры на нескольких срезах.

Фигуры автоматически интерполируются между срезами и обозначаются красным цветом.

Примечания:

  - Вы можете нарисовать фигуру или линию на интерполированной области или изменить ее.

  - Если вы дважды щелкните на другом виде сечения во время рисования, в текущем виде отобразится срез, соответствующий положению двойного щелчка.

  - Если вы нарисуете область с отверстиями на нескольких плоскостях, отверстия будут автоматически заполнены и показаны красным цветом.

  - Вы можете рисовать множественные разветвленные области.

- Нажмите кнопку Сохранить и применить (Keep & Apply), Добавить и применить (Add & Apply) или Удалить и применить (Remove & Apply). Маска изображения будет отредактирована соответствующим образом.

Сохранить и применить (Keep & Apply)

Добавляет к маске только пересечение определенного объема и существующей маски изображения.

Пример: Перед применением Сохранить и применить

Пример: После применения Сохранить и применить

Удалить и применить (Remove & Apply)

Удаляет определенный 3D-объем из маски изображения.

Пример: Перед применением Удалить и применить

Пример: После применения Удалить и применить

Добавить и применить (Add & Apply)

Добавляет определенный 3D-объем к существующей маске изображения.

Пример: Перед применением Добавить и применить

Пример: После применения Добавить и применить

Режим произвольной формы (Freehand mode) Рисование фигуры произвольной формы

Перетащите на изображении, чтобы нарисовать фигуру зеленой линией.

Цвет замкнутой области меняется на зеленый при отпускании кнопки мыши.

Примечание: Вы также можете, вместо перетаскивания, удерживать клавишу пробела и перемещать указатель мыши, чтобы нарисовать фигуру.

Изменение фигуры произвольной формы

Удерживайте клавишу Shift и перетащите, чтобы нарисовать фигуру оранжевой линией. Отпустите кнопку мыши, чтобы стереть область, ограниченную оранжевой линией.

Примечание: Вы также можете, вместо перетаскивания, удерживать клавиши Shift и пробела и перемещать указатель мыши, чтобы нарисовать фигуру.

Задание ширины линии для произвольного рисования в вокселях

Нажмите кнопку Ширина линии (Line Width), чтобы отобразить диалоговое окно. Введите значение (диапазон: от 1 до 50) и нажмите кнопку OK. Значение отображается на кнопке.

Режим полигона (Polygon mode) Рисование полигона

- В нужном виде сечений щелкайте и размещайте опорные точки на изображении, чтобы

нарисовать полигон, и дважды щелкните при размещении последней опорной точки, чтобы замкнуть полигональную область.

Примечание: Нажмите Отменить (Undo), чтобы отменить действие с полигоном.

- Нажмите кнопку Добавить область (Add Region).

Цвет замкнутой области меняется на зеленый.

Примечания:

  - Кнопки Добавить область (Add Region), Удалить область (Remove Region) и

Отменить (Undo) отображаются в палитре только при выборе режима Полигон или

режима Контура.

Чтобы изменить область, показанную зеленым (или красным), нарисуйте полигон вокруг области, которую нужно удалить, затем нажмите Удалить область (Remove Region). Чтобы отменить действие с полигоном, нажмите кнопку Отменить (Undo) перед нажатием кнопки Добавить область (Add Region) или Удалить область (Remove Region).

  - Если вы прокручиваете срезы во время или после рисования полигона, полигон применяется к тому срезу, который отображается при нажатии кнопки Добавить область (Add Region) или Удалить область (Remove Region).

Режим контура (Contour mode)

Задание области вдоль контуров объекта

- Щелкайте по углам контура объекта на изображении, чтобы добавить контрольные точки.

Когда кнопка Вдоль контура (Along Contour) включена, линии между контрольными точками отображаются вдоль контура объекта.

Примечание: Нажмите кнопку Отменить (Undo), чтобы отменить последнюю указанную контрольную точку.

- Дважды щелкните, чтобы добавить последнюю точку и замкнуть область.

- При необходимости отредактируйте контрольные точки.

Перетащите, чтобы переместить контрольную точку.

Щелкните на линии между контрольными точками, чтобы добавить контрольную точку.

Щелкните правой кнопкой мыши на контрольной точке и выберите Удалить (Delete) (или нажмите колесико мыши на контрольной точке), чтобы удалить контрольную точку.

Нажмите кнопку Сбросить контрольные точки (Reset Control Points), чтобы удалить все контрольные точки.

- Нажмите кнопку Добавить область (Add Region).

Цвет замкнутой области меняется на зеленый.

Примечания:

  - Чтобы изменить область, показанную зеленым (или красным), нарисуйте полигон вокруг области, которую нужно удалить, затем нажмите кнопку Удалить область. Чтобы отменить действие с областью, нажмите кнопку Отменить перед нажатием кнопки Добавить область (Add Region) или Удалить область (Remove Region).

  - Вы не можете прокручивать срезы во время задания области.

#### Редактирование в двух плоскостях (Dual Plane Edit)

Используйте инструмент "Редактирование в двух плоскостях" для маскирования или размаскирования выбранного объема. Выберите области на двух ортогональных видах, чтобы определить объем для добавления к маске изображения или вычитания из нее.

Инструмент "Редактирование в двух плоскостях" недоступен, когда 3D-A не отображается на экране.

1 Нажмите кнопку Редактирование в двух плоскостях (2-Plane Edit).

2 В двух ортогональных видах сечений прокрутите до нужного среза изображения, затем перетащите, чтобы нарисовать фигуру.

Указанная область показана зеленым цветом

3 Нажмите кнопку Интерполировать (Interpolate).

Интерполированная область показана красным цветом.

Примечание: Вы можете нарисовать фигуру или линию на интерполированной области или изменить ее при необходимости.

4 Нажмите кнопку Сохранить и применить (Keep & Apply), Удалить и применить (Remove & Apply) или Добавить и применить (Add & Apply). Маска изображения будет отредактирована соответствующим образом.

Сохранить и применить (Keep & Apply)

Добавляет к маске только пересечение определенного объема и существующей маски.

Удалить и применить (Remove & Apply)

Удаляет определенный 3D-объем из маски изображения.

Добавить и применить (Add & Apply)

Добавляет определенный 3D-объем к существующей маске.

#### Удаление фрагментов (Remove Fragments)

Удаление фрагментов удаляет фрагменты внутри нарисованной области на основе настроек порога объема и длины, а также текущей кривой непрозрачности.

Подробнее о настройках порога см. Изменение настроек порога.

Примечание: Доступно для VR-видов и видов сечений.

Основной workflow удаления фрагментов

1 Нажмите кнопку Фрагменты (Fragments).

Указатель меняется на перекрестие.

2 Определите область.

Когда в диалоговом окне настроек выбрано поле Использовать произвольное рисование с Включить/Исключить область, Линия разреза и Удаление фрагментов (Use freehand drawing with Include/Exclude Region, Cut Line, and Remove Fragments), определяйте область путем произвольного рисования. Когда флажок снят, определяйте область путем рисования полигона. Подробнее см. Общие > Инстру менты (General > Tools).

Определение области путем произвольного рисования

Перетащите на изображении, чтобы определить область.

Рисование полигона

- Щелкайте и размещайте опорные точки на изображении, чтобы нарисовать полигон.

- Дважды щелкните при размещении последней опорной точки, чтобы замкнуть полигональную область.

- При необходимости измените полигон. Подробнее см. Изменение полигона.

3 Нажмите кнопку Применить разрез (Apply Cut).

Область для удаления фрагментов на основе настроек порога определяется объемом призматической формы, где нарисованная область или полигон являются его поперечным сечением, спроецированным в направлении фокуса.

Примечания:

- Нет необходимости нажимать кнопку Применить разрез (Apply Cut), когда включен

Авторазрез (Auto Cut). Подробнее см. Автоматическое применение разреза.

- Чтобы нарисовать несколько областей, повторите шаги 2 и 3.

4 Нажмите кнопку Применить (Apply) или Обратное применение (Reverse Apply), чтобы применить изменение.

Изменение полигона

Вы можете изменить полигон перед нажатием кнопки Применить разрез (Apply Cut).

Примечания:

- Вы не можете изменить полигон, когда включен Авторазрез (Auto Cut). Обязательно отключите его перед рисованием полигона.

- Вы также можете изменять полигон на аксиальных, корональных и сагиттальных изображениях.

Перемещение полигона

Перетащите полигональную линию.

Перемещение опорной точки

Перетащите опорную точку в новое место.

Добавление опорной точки

Удерживайте клавишу Shift и щелкните на пути, чтобы войти в режим «добавления». Наведите указатель на желаемое место для опорной точки и щелкните, чтобы добавить новую опорную точку. Повторите этот шаг, чтобы добавить больше опорных точек. Дважды щелкните, чтобы разместить последнюю опорную точку и выйти из режима «добавления».

-ИЛИ-

Удерживайте клавишу Shift и дважды щелкните на пути, чтобы добавить новую опорную точку и выйти из режима «добавления».

Удаление опорной точки в полигональной линии

Удерживайте клавишу Ctrl и щелкните опорную точку для удаления.

Автоматическое применение разреза

Активируйте кнопку Авторазрез (Auto Cut), чтобы разрез применялся при определении области. Эта функция полезна для определения нескольких областей.

Изменение настроек порога

Фрагменты внутри нарисованной области удаляются на основе настроек порога объема и длины.

Нажмите кнопку Порог (Thresh.), чтобы отобразить диалоговое окно настроек порога. Введите порог длины (в мм) и порог объема (в куб. см), затем нажмите кнопку OK.

Примечание: Настройки порога сохраняются для каждого протокола.

#### Расширение (Inflate)

Расширение (Inflate) расширяет маску изображения на указанное количество вокселей.

#### Сужение (Deflate)

Сужение (Deflate) сжимает маску изображения на указанное количество вокселей.

#### Замыкание (Close)

Замыкание (Close) закрывает промежутки в маске изображения на указанное значение.

#### Размыкание (Open)

Размыкание (Open) разделяет объекты на указанное значение.

#### Обрезка маски (Crop Mask)

Используйте инструмент "Обрезка маски" для маскирования области, указанной инструментом "Обрезка".

- Нажмите кнопку Обрезка (Crop).

В видах сечений появляются красные линии обрезки.

- В нужном виде сечения перетащите красную линию обрезки, чтобы изолировать интересующую область.

Примечание: Нажмите кнопку Обрезка (Crop) еще раз, чтобы отключить линии обрезки.

- Нажмите кнопку Обрезка маски (Crop Mask), чтобы оставить область в качестве маски изображения.

#### Копировать/Вставить (Copy/Paste)

Копирование маски изображения выбранного объема в другой объем

- Щелкните вкладку объема, который нужно скопировать.

- Нажмите кнопку Копировать (Copy).

Маска изображения объема скопирована.

- Щелкните вкладку объема назначения.

- Нажмите кнопку Вставить (Paste).

Маска изображения вставлена.

Использование масок изображения, созданных протоколом Dual kV, с протоколом 3D Standard

Вы можете использовать маски изображения, созданные протоколом Dual kV (опционально), с протоколом 3D Standard.

#### Сверление (Drill)

Просверлите цилиндрическое отверстие в маске изображения.

- Перетащите в 3D-виде, чтобы настроить угол изображения.

- Нажмите кнопку Сверление (Drill).

Указатель меняется на перекрестие.

- Щелкните начальную позицию сверла в 3D-виде или виде сечения.

Отверстие круглого сверла открывается в направлении от щелкнутой позиции. В видах сечений появляется зеленая рамка, представляющая сверло.

- При необходимости отредактируйте сверло.

Настройка длины сверла

Выполните одно из следующих действий. Значение по умолчанию — 10 мм.

  - Вращайте колесико мыши вперед, чтобы увеличить длину на 1 мм. Вращайте колесико мыши назад, чтобы уменьшить длину на 1 мм.

  - Нажмите стрелки вверх или вниз кнопки Длина (Length), чтобы изменить длину с шагом 1 мм. Нажмите кнопку Длина (Length), чтобы отобразить диалоговое окно, затем введите значение от 0,1 до 1000 мм.

Изменение диаметра сверла

Выполните одно из следующих действий. Значение по умолчанию — 5,5 мм. Измененное значение сохраняется для будущих сеансов.

  - Нажмите стрелки вверх или вниз кнопки Диаметр (Diameter), чтобы изменить диаметр на 1 мм.

  - Нажмите кнопку Диаметр (Diameter), чтобы отобразить диалоговое окно, затем введите значение от 0,1 до 100 мм.

Поворот сверла

В виде сечения перетащите красную точку, чтобы настроить угол сверла.

Перемещение сверла

В виде сечения перетащите ось сверла (зеленую линию в центре сверла), чтобы переместить его.

Примечание: Сверло нельзя перемещать или вращать в 3D-виде, когда кнопка Фиксация в 3D (Fix on 3D) включена. Отключите ее, чтобы отобразить ось сверла в 3D-виде.

Перетащите ось, чтобы переместить сверло.

- Нажмите кнопку Применить (Apply) или кнопку Обратное применение (Reverse Apply), чтобы применить изменение.

Цилиндрическое отверстие создается на маске изображения.

### Инструменты автоматической сегментации

В этом разделе описываются инструменты автоматической сегментации.

Примечания:

  - Инструменты автоматической сегментации могут быть опциональными для определенных моделей.

  - Недоступны для определенных размеров данных.

ВАЖНО: Инструменты автоматической сегментации могут работать некорректно в зависимости от изображений. Обязательно проверьте в видах сечений, что маски изображения были изменены желаемым образом.

#### Панель автоматической сегментации

| Название кнопки | Поддерживаемая модальность | Описание |
| --- | --- | --- |
| Удалить кости живота (Remove Abdominal Bones) | КТ | Удаляет кости брюшной полости. |
| Удалить кости головы и шеи (Remove Head & Neck Bones) | КТ | Удаляет кости головы и шеи. |

| Удалить стол (Remove Table) | КТ | Удаляет стол. |
| --- | --- | --- |
| Извлечь мозг (Extract Brain) | КТ | Извлекает мозг. |
| Извлечь бронхи (Extract Bronchi) | КТ | Извлекает бронхи. |
| Извлечь легкие (Extract Lungs) | КТ | Извлекает легкие. |
| Извлечь сердце (Extract Heart) | КТ | Извлекает сердце из контрастных данных КТ сердца. |
| Извлечь коронарные артерии (Extract Coronary) | КТ | Извлекает коронарные артерии из контрастных данных КТ сердца. Примечание: Эта функция опциональна. |
| Извлечь миокард (Extract Myocardium) | КТ | Извлекает миокард из контрастных данных КТ сердца. Примечание: Эта функция опциональна. |
| Извлечь ЛА и ЛП (Extract PV) | КТ | Извлекает легочные сосуды и левое предсердие. |
| Извлечь аорту (Extract Aorta) | КТ | Извлекает аорту из контрастных данных КТ. |
| Извлечь пищевод (Extract Esophagus) | КТ | Извлекает пищевод. Примечание: Эта функция опциональна. |
| Извлечь печень (Extract Liver) | КТ | Извлекает печень. Примечание: Эта функция опциональна. |
| Извлечь толстую кишку (Extract Colon) | КТ | Извлекает заполненные воздухом сегменты толстой кишки. |
| Извлечь почки (Extract Kidneys) | КТ/МРТ | Извлекает почки из неконтрастных данных КТ или МРТ. Подробнее см. Извлечение почек. |

| Извлечь поясничные мышцы (Extract Psoas) | КТ | Показывает панель "Извлечь поясничные мышцы". Подробнее см. Извлечение большой поясничной мышцы. |
| --- | --- | --- |
| Извлечь церебральные артерии (MRA) (Extract Cerebral MRA) | МРТ | Извлекает мозг из данных MRA. Примечание: Эта функция недоступна для протокола 4D. |
| Извлечь кости (Extract Bones) | КТ/МРТ | Извлекает кости из данных КТ или МРТ, отсканированных специально для костей. Примечание: Кости головы и шеи не поддерживаются. |
| Сегментирование ЦА ЦВ (Segment CA CV) | КТ | Показывает панель ЦА ЦВ. Подробнее см. Извлечение церебральных артерий и вен. |
| Сегментирование ЛА ЛВ (Segment PA PV) | КТ | Показывает панель ЛА ЛВ. Подробнее см. Извлечение легочных артерий и вен. |
| Сегментирование кости (Segment Bone) | КТ/МРТ | Показывает панель "Сегментирование". Подробнее см. Извлечение кости с использованием точек затравки. |
| Измерить аневризму (Measure Aneurysm) | РС | Извлекает и измеряет церебральную аневризму из контрастных данных РС. Примечание: Эта функция опциональна. |
| Измерить УЛП (Measure LAA) | КТ | Извлекает и измеряет УЛП (ушко левого предсердия). Примечание: Эта функция опциональна. Подробнее см. Руководство пользователя по измерению УЛП. |

Примечания:

  - Результаты следующих инструментов автоматически сохраняются как серии ZPP. Обработка исследования с заранее созданными сериями ZPP займет значительно меньше времени.

    - Удалить кости головы и шеи

    - Удалить кости живота

    - Извлечь мозг

    - Извлечь бронхи

    - Извлечь легкие

    - Извлечь ЛА и ЛП

    - Извлечь печень

    - Извлечь толстую кишку

    - Извлечь кости

    - Сегментирование ЛА ЛВ

      - Когда инструменты автоматической сегментации (за исключением Удалить стол, Извлечь церебральные артерии (MRA) и Измерить аневризму) используются с

Динамическим объемом в протоколе 4D, автоматическая сегментация выполняется только для текущей фазы. При необходимости повторяйте переключение фаз и выполнение автоматической сегментации.

      - Когда инструмент Удалить стол используется с Динамическим объемом в протоколе 4D, стол на текущей фазе будет удален со всех фаз.

      - Меню автоматической сегментации доступно для определенных протоколов. Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна VR-изображения, затем выберите Автоматическая сегментация.

#### Извлечение церебральных артерий и вен

Извлечение церебральных артерий и вен

- Выполните вычитание.

Откройте две серии головы, отсканированные с контрастом и без, с помощью протокола "Вычитание", выполните вычитание и сохраните вычтенное изображение сосудов как новую серию.

Подробнее о данных, подходящих для протокола "Вычитание", и операциях см. Руководство пользователя по стандартным протоколам.

Примечание: Для подготовки вычтенной серии, подходящей для извлечения церебральных артерий и вен, включите флажок Не вычитать низкие значения (Do not subtract low values) в диалоговом окне настроек вычитания протокола "Вычитание".

- Откройте серию вычтенного изображения сосудов с протоколом 3D Standard или 4D.

- Если вы хотите изменить объемы, используемые для извлечения, выберите нужный объем от V1 до V25.

Для извлечения используются восемь смежных объемов, начиная с выбранного.

Примечание: Извлечение церебральных артерий и вен не работает, когда выбранный объем находится в диапазоне V26–V32.

- Когда открыто несколько серий, назначьте серию, которая будет использоваться для извлечения.

Нажмите «...» на вкладке объема, выбранного в шаге 3 (или щелкните правой кнопкой мыши по вкладке объема) в палитре параметров изображения, наведите указатель на Данные (Data), затем выберите номер данных (номер серии), который будет использоваться для извлечения.

Поскольку назначенная серия отображается на других семи объемах после выполнения извлечения, нет необходимости выбирать серии на других объемах.

Примечание: Для извлечения церебральных артерий и вен нескольких фаз с протоколом 4D повторите назначение номера данных фазы объему, выбранному в шаге 3, и извлечение церебральных артерий и вен.

- Нажмите кнопку Сегментирование ЦА ЦВ (Segment CA CV) на панели автоматической сегментации.

В нижней части области панелей появится панель ЦА ЦВ.

Артерии и вены извлекаются отдельно как объемы. Объемы наслаиваются.

Описание каждого объема

Все артерии	Извлекаются передние и задние артерии.

Все вены	Извлекаются вены.

Передние	Извлекаются передние артерии (ПМА, Лt. СМА и Пt. СМА).

Задние	Извлекаются задние артерии.

ПМА	Извлекаются передние мозговые артерии.

Лt. СМА	Извлекается левая средняя мозговая артерия.

Пt. СМА	Извлекается правая средняя мозговая артерия.

НСА	Извлекаются наружные сонные артерии.

Примечания:

- Обработка может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

- Подробнее о наслоении объемов см. Наслоение объемов.

Коррекция результатов

Если артерии и вены извлечены неправильно, выполните следующие шаги для коррекции маски изображения. Обязательно отметьте хотя бы одну артерию и одну вену.

1 Найдите сосуд, который нужно скорректировать.

Примечания:

- Если маска изображения не отображается на сечениях, включите переключатель Маска (Mask) на панели инструментов маски, чтобы показать маску изображения красным цветом на сечениях, и проверьте маску изображения.

- Дважды щелкните сосуд в 3D-виде или на сечении, чтобы центрировать точку во всех видах соответственно.

2 Укажите сосуд, который нужно скорректировать.

- Нажмите кнопку Пометить как артерию (Tag as arterial), если сосуд, который нужно скорректировать, является артерией, или нажмите кнопку Пометить как вену (Tag as venous), если сосуд является веной.

Появится палитра команд для Пометить как артерию (Tag as arterial) или Пометить как вену (Tag as venous).

- На виде сечения или 3D-виде щелкните сосуд, который нужно скорректировать.

Оранжевый круг показывается в месте щелчка, когда нажата кнопка Пометить как артерию (Tag as Arterial); светло-голубой круг показывается в месте щелчка, когда нажата кнопка Пометить как вену (Tag as Venous).

Примечания:

  - Вы можете указать несколько точек. Указание большего количества точек повысит точность повторного извлечения.

  - При отображенной палитре команд щелкните правой кнопкой мыши указанную точку, чтобы отобразить меню, затем выберите Удалить (Delete), чтобы удалить точку.

|  | Удаление всех указанных точек - При отображенной палитре команд Пометить как артерию (Tag as Arterial) или Пометить как вену (Tag as Venous) удерживайте клавишу Shift и нажмите клавишу Delete, чтобы отобразить диалоговое окно подтверждения. - Установите или снимите флажок Удалить точки других типов (Delete other types of points). Чтобы удалить указанные точки обоих типов (Артериальные и Венозные), установите флажок. Чтобы удалить указанные точки текущего типа (Артериальные или Венозные), снимите флажок. - Нажмите кнопку OK, чтобы удалить точки. |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку Применить (Apply), чтобы закрыть палитру команд.

Примечания:

  - Флажок Показывать указанные точки (Show specified points) автоматически устанавливается после указания точек. Снимите флажок, чтобы скрыть указанные точки.

  - Когда палитра команд не отображается, щелкните, чтобы выбрать указанную точку, затем нажмите клавишу Delete, чтобы удалить точку.

3 Точно так же, как и сосуд, который нужно скорректировать, укажите сосуд рядом с ним.

Укажите вену, если вы указали артерию на шаге 2, или артерию, если вы указали вену на шаге 2.

4 Нажмите Извлечь снова (Extract again), чтобы скорректировать отмеченный сосуд.

Повторяйте шаги с 1 по 4 по мере необходимости.

#### Извлечение легочных артерий и вен

Извлечение легочных артерий и вен

1 С помощью протокола 3D Standard откройте исследование легких.

Примечание: Данные с контрастированием в правильный момент времени подходят для извлечения легочных артерий и вен.

2 Нажмите кнопку Сегментирование ЛА ЛВ (Segment PA PV) на панели автоматической сегментации.

В нижней части области панелей появится панель ЛА ЛВ.

Легочные артерии и вены извлекаются отдельно как объемы V1 и V2. Объемы наслаиваются.

Примечания:

- Обработка может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

- Результаты Извлечь ЛА и ЛВ (Extract PA & PV) автоматически сохраняются как серии ZPP. Обработка исследования с заранее созданными сериями ZPP займет значительно меньше времени.

- Подробнее о наслоении объемов см. Наслоение объемов.

Коррекция результатов

Если артерии и вены извлечены неправильно, выполните следующие шаги для коррекции маски изображения.

- Проверьте маски изображения и найдите сосуд, который нужно скорректировать.

Примечания:

  - Если маска изображения не отображается на сечениях, включите переключатель Маска (Mask) на панели инструментов маски, чтобы показать маску изображения красным цветом на сечениях, затем проверьте маски изображения.

  - Дважды щелкните сосуд в 3D-виде или на сечении, чтобы центрировать точку во всех видах соответственно.

- Нажмите кнопку Пометить как артерию (Tag as arterial), если сосуд, который нужно скорректировать, является артерией, или нажмите кнопку Пометить как вену (Tag as venous), если сосуд является веной.

Появится палитра команд для Пометить как артерию (Tag as arterial) или Пометить как вену (Tag as venous).

- На виде сечения или 3D-виде щелкните сосуд, который нужно скорректировать.

Оранжевый круг показывается в месте щелчка, когда нажата кнопка Пометить как артерию (Tag as Arterial); светло-голубой круг показывается в месте щелчка, когда нажата кнопка Пометить как вену (Tag as Venous). Вы можете указать несколько точек.

Примечание: При отображенной палитре команд щелкните правой кнопкой мыши указанную точку, чтобы отобразить меню, затем выберите Удалить (Delete), чтобы удалить точку.

- Нажмите кнопку Применить (Apply), чтобы закрыть палитру команд.

Примечания:

  - Повторите шаги с 1 по 4, чтобы пометить как артерии, так и вены.

  - Флажок Показывать указанные точки (Show specified points) автоматически устанавливается после указания точек. Снимите флажок, чтобы скрыть указанные точки.

  - Когда палитра команд не отображается, щелкните, чтобы выбрать указанную точку, затем нажмите клавишу Delete, чтобы удалить точку.

  - Чтобы удалить все указанные точки, см. Удаление всех у казанных точек.

- Нажмите Извлечь снова (Extract Again), чтобы скорректировать отмеченный сосуд.

При необходимости повторите шаги 1 по 5.

#### Экстракция почек

Используйте этот инструмент для экстракции почки из данных КТ без контрастирования или данных МРТ (корональное изображение, взвешенное по T2 с подавлением сигнала от жира).

ВАЖНО: Выбранный при запуске протокола интервал между срезами и промежутки между срезами, вызванные множественной регистрацией с задержкой дыхания при

МРТ, могут влиять на объем экстрагированной почки. При использовании этой функции для динамического наблюдения обращайте внимание на интервал между срезами и условия сканирования.

- Нажмите кнопку Extract Kidneys (Экстракция почек) на панели автоматической сегментации.

В нижней части области панелей появится панель Extract kidneys (Экстракция почек).

- Укажите точки, которые следует включить в экстракцию почки или исключить из нее.

ВАЖНО: Обязательно укажите точки для включения в экстракцию. Для коррекции результатов экстракции при необходимости можно указать точки для исключения.

Чтобы указать точки для включения

  - Нажмите кнопку Include (Включить).

Появится палитра команд.

  - В нужном сечений или 3D-виде щелкните в центре почки, которую нужно экстрагировать.

В месте щелчка появится оранжевый круг.

Примечание: Можно указать несколько точек. Если объем почки большой, укажите несколько точек.

  - Нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы закрыть палитру команд.

Чтобы указать точки для исключения

- Нажмите кнопку Exclude (Исключить)

Появится палитра команд.

- В нужном сечений или 3D-виде щелкните точку, которую нужно исключить из экстракции.

В месте щелчка появится светло-голубой круг. Можно указать несколько точек.

- Нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы закрыть палитру команд.

Примечания:

  - Повторите шаг 2, чтобы указать оба типа точек.

  - Флажок Show specified points (Показывать указанные точки) автоматически устанавливается после указания точек. Снимите флажок, чтобы скрыть точки для включения и исключения.

  - При отображенной палитре команд щелкните правой кнопкой мыши указанную точку, чтобы отобразить меню, затем выберите Delete (Удалить), чтобы удалить точку.

  - Если палитра команд не отображается, щелкните, чтобы выбрать указанную точку, затем нажмите клавишу Delete (Удалить), чтобы удалить точку.

|  | Чтобы удалить все указанные точки - При отображенной палитре команд Include или Exclude удерживайте нажатой клавишу Shift и нажмите клавишу Delete (Удалить), чтобы отобразить диалоговое окно подтверждения. - Установите или снимите флажок Delete other types of points (Удалить точки других типов). Чтобы удалить указанные точки обоих типов («точки для включения» и «точки для исключения»), установите флажок. Чтобы удалить указанные точки текущего типа («точки для включения» или «точки для исключения»), снимите флажок. - Нажмите кнопку OK (ОК), чтобы удалить точки. |
| --- | --- |

- Нажмите кнопку Extract (Экстрагировать).

Начинается экстракция почки. Это может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

Примечания:

- Если маска изображения скрыта в видах сечений, переключите переключатель

Mask (Маска) на панели инструментов Mask tools (Инструменты маски) в положение

«on», чтобы показать маску изображения красным цветом в видах сечений и подтвердить маску изображения.

- Для коррекции результатов экстракции повторите шаги 2 и 3.

#### Экстракция большой поясничной мышцы

Чтобы экстрагировать большие поясничные мышцы

Нажмите кнопку Extract Psoas (Экстрагировать поясничную мышцу) на панели автоматической сегментации, чтобы автоматически экстрагировать большие поясничные мышцы. Обработка может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

В нижней части области панелей появится панель Extract psoas (Экстракция поясничной мышцы).

Чтобы скорректировать результат экстракции поясничной мышцы

Укажите точки, которые следует включить в экстракцию большой поясничной мышцы или исключить из нее.

- Просмотрите маску изображения.

Если маска изображения скрыта в видах сечений, переключите переключатель Mask (Маска) на панели инструментов Mask tools (Инструменты маски) в положение «on», чтобы показать маску изображения красным цветом в видах сечений и подтвердить маску изображения.

- Чтобы указать точки для включения, нажмите кнопку Include (Включить). Чтобы указать точки для исключения, нажмите кнопку Exclude (Исключить).

Появится палитра команд.

- На виде сечения или 3D-виде щелкните точку, которую нужно включить в экстракцию, или точку, которую нужно исключить из экстракции.

В месте щелчка появится оранжевый круг при нажатии кнопки Include (Включить); в месте щелчка появится светло-голубой круг  при нажатии кнопки Exclude (Исключить). Можно указать несколько точек.

Примечание: При отображенной палитре команд щелкните правой кнопкой мыши указанную точку, чтобы отобразить меню, затем выберите Delete (Удалить), чтобы удалить точку.

- Нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы закрыть палитру команд.

Примечания:

  - Повторите шаги 2 по 4, чтобы указать оба типа точек.

  - Флажок Show specified points (Показывать указанные точки) автоматически устанавливается после указания точек. Снимите флажок, чтобы скрыть точки для включения и исключения.

  - Если палитра команд не отображается, щелкните, чтобы выбрать указанную точку, затем нажмите клавишу Delete (Удалить), чтобы удалить точку.

  - Чтобы удалить все указанные точки, см. Чтобы у далить все у казанные точки.

- Нажмите кнопку Extract again (Экстрагировать снова), чтобы повторно экстрагировать большие поясничные мышцы.

Обработка может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

#### Церебральная МРА

Эта функция экстрагирует мозг из данных МРА головного мозга. С помощью инструментов сегментации она может обеспечить расширенную обработку изображений, такую как VR и MIP, подходящую для оценки церебральных сосудов.

Данные, подходящие для автоматической экстракции

Данные, подходящие для автоматической экстракции, — это данные МРА головного мозга в формате DICOM.

Примечания:

- Данные с чрезвычайно большим полем зрения (FOV), данные шеи и т.д. не подходят для этой функции. Производительность автоматической обработки зависит от условий сканирования или состояния изображения.

- Хотя поддерживается размер данных от 32 до 1024, для анализа рекомендуется размер данных от 128 до 512.

Чтобы экстрагировать мозг

1 Нажмите кнопку Extract Cerebral MRA (Экстрагировать церебральную МРА) на панели автоматической сегментации.

В нижней части области панелей появится панель Extract cerebral MRA (Экстракция церебральной МРА).

2 Щелкните стрелку вниз справа от кнопки, чтобы отобразить список, затем выберите Extract (Экстрагировать) или Extract around vessels (Экстрагировать вокруг сосудов), чтобы экстрагировать маски МРА.

Extract (Экстрагировать)	Экстрагирует маски всего мозга, переднего кровообращения

и заднего кровообращения.

Extract around vessels (Экстрагировать вокруг

сосудов)

Экстрагирует маски вокруг сосудов всего мозга, переднего кровообращения и заднего кровообращения.

Обработка может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

Примечание: Переключите переключатель Mask (Маска) на панели инструментов Mask tools (Инструменты маски) в положение «on» и щелкните вкладки объемов, чтобы переключить объем на V1, V2 или V3 для просмотра следующих масок.

Extract (Экстрагировать)

V1 (Маска всего мозга)	V2 (Маска переднего

кровообращения)

V3 (Маска заднего кровообращения)

Extract around vessels (Экстрагировать вокруг сосудов)

V1 (Маска всего мозга)	V2 (Маска переднего

кровообращения)

V3 (Маска заднего кровообращения)

#### Экстракция кости с использованием точек-затравок

Эта функция сохраняет видимость выбранных костей и маскирует все остальные области.

1 Нажмите кнопку Segment Bone (Сегментировать кость) на панели автоматической сегментации.

В нижней части области панелей появится панель Segment bone (Сегментация кости).

2 Укажите точки, которые следует включить в маску изображения или исключить из нее.

ВАЖНО: Обязательно укажите точки для включения в экстракцию. Для коррекции результатов экстракции при необходимости можно указать точки для исключения.

Чтобы указать точки для включения

- Нажмите кнопку Include (Включить).

Появится палитра команд.

- На виде сечения или 3D-виде щелкните кость, которую нужно экстрагировать как маску изображения.

В месте щелчка появится оранжевый круг. Можно указать несколько точек.

- Нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы закрыть палитру команд.

Чтобы указать точки для исключения

- Нажмите кнопку Exclude (Исключить).

Появится палитра команд.

- В нужном сечений или 3D-виде щелкните точку, которую нужно исключить из экстракции.

В месте щелчка появится светло-голубой круг. Можно указать несколько точек.

- Нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы закрыть палитру команд.

Примечания:

  - Повторите шаг 2, чтобы указать оба типа точек.

  - Флажок Show specified points (Показывать указанные точки) автоматически устанавливается после указания точек. Снимите флажок, чтобы скрыть точки для включения и исключения.

  - При отображенной палитре команд щелкните правой кнопкой мыши указанную точку, чтобы отобразить меню, затем выберите Delete (Удалить), чтобы удалить точку.

  - Если палитра команд не отображается, щелкните, чтобы выбрать указанную точку, затем нажмите клавишу Delete (Удалить), чтобы удалить точку.

  - Чтобы удалить все указанные точки, см. Чтобы у далить все у казанные точки.

3 Нажмите кнопку Extract (Экстрагировать), чтобы экстрагировать маску изображения.

Обработка может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

Примечания:

- Если маска изображения скрыта в видах сечений, переключите переключатель Mask (Маска) на панели инструментов Mask tools (Инструменты маски) в положение «on», чтобы показать маску изображения красным цветом в видах сечений и подтвердить маску изображения.

- Для коррекции результатов экстракции нажмите Undo (Отменить) на панели инструментов Mask tools (Инструменты маски), затем повторите шаги 2 и 3.

## Реформация по изогнутой плоскости (CPR)

Реформация по изогнутой плоскости (Curved-Planar Reformation, CPR) позволяет просматривать изогнутую поверхность, заданную траекторией (путем), в одной плоскости.

### Создание CPR-представления

Выполните одно из следующих действий, чтобы отобразить CPR-представление:

- В протоколе 3D Standard или 4D нажмите кнопку Переключить вид (Switch View), затем выберите CPR, чтобы отобразить CPR-представление. Панель операций CPR появляется в верхней части области панелей.

- Нажмите кнопку Меню (Menu) на панели инструментов окна, затем выберите Виды (Views) >

CPR.

CPR-представление будет пустым, если нет созданной траектории (пути).

Если траектории есть, щелкните, чтобы выбрать нужную траекторию в поперечном сечении для отображения CPR. Объекты, отображаемые зеленым цветом, такие как траектория (путь), 3D-измерение расстояния, 3D-измерение угла и траектория полета в VE (виртуальная эндоскопия), могут быть использованы в качестве путей для отображения CPR.

Если траектории нет, создайте ее в виде поперечного сечения. Подробности о создании и редактировании траекторий см. в разделе Инстру менты траектории и измерений (Path and Measurement Tools).

### Операции CPR

#### Панель операций CPR

Используйте панель операций CPR в области панелей для работы с CPR-представлениями.

| Слой (Визуализация) (Slab (Rendering)) | Изменяет режим визуализации для толщины CPR. |
| --- | --- |
| Слой (Толщина) (Slab (Thickness)) | 0–10 мм, Выкл. (Off) Задает толщину CPR. «...» > Числовой ввод (Numeric input) Задает толщину (от 0,0 до макс. значения с шагом 0,1 мм). Подробнее см. Задание толщины 2D-слоя (To set 2D slab thickness). |
| Угол CPR (CPR angle) | Фиксирует угол CPR. Подробнее см. Фиксация у гла CPR (To fix the CPR angle). |
| Обратить (Reverse) | Обращает направление траектории. |

#### Поворот CPR-поперечного сечения

Выполните одно из следующих действий:

- Перетащите указатель в окне CPR.

- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Поворот (Rotate) на панели инструментов окна изображения CPR, нажмите кнопку Вращение (Rotation), затем выберите нужный угол.

#### Перемещение CPR-поперечного сечения вперед или назад

Выполните одно из следующих действий:

- Наведите указатель на правую сторону окна изображения CPR, чтобы отобразить ползунок, затем перетащите индикатор (белая сфера).

- Вращайте колесико мыши в окне изображения CPR.

Примечание: Вы можете перемещать CPR-поперечное сечение вдоль траектории не более чем на 40 мм.

#### Задание толщины CPR

Задайте толщину CPR с помощью кнопки Толщина (Thickness) или ползунка толщины. Подробнее см. Задание толщины 2D-слоя (To set 2D slab thickness).

#### Фиксация угла CPR

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку Угол CPR (CPR angle) на панели операций CPR, чтобы отобразить меню, затем выберите нужный вариант.

- Нажмите кнопку Поворот (Rotate) на панели инструментов окна изображения CPR, нажмите

Зафиксировать угол CPR (Fix CPR Angle), затем выберите нужный вариант.

На основе аксиальной (Axial Based), На основе корональной (Coronal Based) или На основе сагиттальной (Sagittal Based)

Фиксирует угол поворота CPR относительно указанной плоскости.

На основе направления сосуда (Vessel Direction Based)

Позволяет вращать изображение вокруг центральной точки, обозначенной курсором красного и зеленого цвета.

#### Отображение/скрытие направлений CPR

Индикатор направления CPR (CPR Direction Indicator)

Нажмите кнопку Меню (Menu) на панели инструментов окна изображения CPR, затем выберите Элементы отображения (Display Items) > Направления CPR (CPR Directions) > Индикатор направления CPR (CPR Direction Indicator), чтобы показать или скрыть индикаторы направления CPR.

-ИЛИ-

Удерживая нажатой клавишу Alt, щелкните индикаторы направления CPR на изображении.

Индикатор направления пути CPR (CPR Path Direction Indicator)

Нажмите кнопку Меню (Menu) на панели инструментов окна изображения CPR, затем выберите

Элементы отображения (Display Items) > Направления CPR (CPR Directions) > Индикатор

направления пути CPR (CPR Path Direction Indicator), чтобы показать или скрыть индикаторы направления пути CPR.

-ИЛИ-

Удерживая нажатой клавишу Alt, щелкните индикаторы направления пути CPR на изображении.

## Виртуальная эндоскопия (ВЭ)

В этой главе описывается режим виртуальной эндоскопии (ВЭ) для протокола 3D Standard.

### Операции ВЭ

#### Отображение режима ВЭ

Выполните одно из следующих действий:

- В протоколе 3D Standard или 4D нажмите кнопку Переключить вид , затем выберите ВЭ , чтобы отобразить режим ВЭ. Панель операций ВЭ появляется в верхней части области панелей.

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, затем выберите Виды > ВЭ.

#### Панель операций ВЭ

Используйте панель операций ВЭ в области панелей для работы с режимом ВЭ.

| Разворот на 180° | Изменяет направление камеры на противоположное. |
| --- | --- |
| Горизонтально | Устанавливает камеру горизонтально. |
| Другие кнопки | Используются для пролета. Подробнее см. Пролеты. |

#### Стандартный вид и Эндоскопический вид

По умолчанию камера ВЭ использует стандартный объектив. Вы также можете изменить его на эндоскопический объектив.

Выполните одно из следующих действий:

- Щелкните в любом месте в верхнем левом углу окна изображения ВЭ, затем выберите

Стандартный или Эндоскопический вид в всплывающем меню.

- В протоколе 3D Standard или 4D нажмите кнопку Визуализация на панели операций ВЭ, затем выберите Стандартный или Эндоскопический вид.

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна изображения ВЭ, затем выберите

Режимы визуализации > Стандартный или Эндоскопический вид.

Стандартный

Использует стандартный объектив.

Эндоскопический вид

Использует эндоскопический объектив.

#### Изменение направления камеры

Перетащите указатель по изображению ВЭ.

#### Ручное позиционирование камеры ВЭ

Перетащите указатель при нажатой правой кнопке мыши по изображению ВЭ.

#### Настройка угла апертуры

Настройка угла апертуры с помощью Shift + перетаскивания правой кнопкой мыши Удерживая клавишу Shift , перетащите указатель при нажатой правой кнопке мыши по изображению ВЭ.

Настройка угла апертуры с помощью элемента Апертура на панели инструментов окна

Нажмите Апертура  на панели инструментов окна изображения ВЭ, затем перетащите для регулировки угла апертуры.

Перетащите вверх для увеличения угла апертуры, перетащите вниз для уменьшения угла апертуры.

Настройка угла апертуры с помощью палитры Апертура

Щелкните правой кнопкой мыши Апертура  на панели инструментов окна изображения ВЭ, чтобы отобразить палитру Апертура , затем выберите нужный угол апертуры или опцию.

–

Увеличивает угол апертуры.

+

Уменьшает угол апертуры.

30 - 150 градусов (Стандартный вид), 30 - 330 градусов (Эндоскопический вид)

Предустановленные углы апертуры.

Копировать настройки апертуры

Копирует текущий угол апертуры. Эта команда может сохранять углы апертуры для Стандартного вида и Эндоскопического вида соответственно.

Вставить настройки апертуры

Изменяет угол апертуры на настройку, скопированную с помощью команды «Копировать настройки апертуры».

Числовой ввод

Позволяет ввести желаемый угол апертуры.

#### Операции с камерой

В окне изображения ВЭ вращайте колесико мыши вверх для движения вперед или вниз для движения назад.

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна изображения ВЭ, затем выберите

Инструменты ВЭ, чтобы выбрать желаемый режим камеры.

Авто	Двигается по центральной линии пути или анатомии.

Примечание: В режиме «Авто» удерживайте клавишу Shift и вращайте колесико мыши для временного движения вперед и назад по прямой линии.

Прямо	Двигается вперед и назад по прямой линии.

#### Камера ВЭ

Камера ВЭ

Когда ваша компоновка содержит вид ВЭ вместе с аксиальным, корональным, сагиттальным, MPR или VR видами, камера ВЭ отображается на этих видах в виде красного круга с белой центральной точкой и направленной стрелкой.

Камера ВЭ связана с осевыми линиями MPR или линиями перекрестия в сечениях (2D- синхронизация).

Примечание: Белая центральная точка камеры ВЭ появляется только тогда, когда включена 2D-синхронизация.

Операции с камерой ВЭ

В VR или сечений виде наведите указатель на центр камеры ВЭ, и указатель изменится на . Перетащите камеру ВЭ в новое место.

Наведите указатель на стрелку камеры ВЭ, и указатель изменится на перекрестие . Перетащите камеру ВЭ, чтобы изменить направление камеры.

Примечание: Вы не можете перетаскивать камеру ВЭ, показанную в режимах визуализации MIP, Min IP, Gradient MIP или SUM 3D вида.

Включение/выключение 2D-синхронизации

Щелкните правой кнопкой мыши камеру ВЭ в любом 2D окне изображения, затем выберите

Синхр. 2D , чтобы включить/выключить 2D-синхронизацию.

Примечание: Когда 2D-синхронизация включена, перетаскивание правой кнопкой мыши на изображении ВЭ влияет на отображение в сечениях; однако, пролистывание в сечении не синхронизировано с прокруткой изображения ВЭ.

### Пролеты (Flythroughs)

Вы можете имитировать пролет, который перемещает виртуальный эндоскоп по указанному пути пролета.

#### Кнопки для операций пролета

Используйте панель операций ВЭ в области панелей для управления пролетами.

| Использовать путь | Выбирает или создает путь пролета. |
| --- | --- |
| На пути | Перемещает камеру по пути. Примечание: «На пути» автоматически включается при нажатии Первый, Предыдущий, Следующий или Последний . |
| Первый | Перемещает к первой опорной точке. |
| Предыдущий | Когда камера находится на пути, перемещает к предыдущей опорной точке. |

| Воспроизвести | Запускает пролет. |
| --- | --- |
| Следующий | Когда камера находится на пути, перемещает к следующей опорной точке. |
| Последний | Перемещает к последней опорной точке. |
| Удалить | Удаляет опорную точку. |
| Расширить | Добавляет опорные точки для расширения пути. |
| Обновить | Обновляет позиции опорных точек. Используется для обновления пути путем перемещения существующих опорных точек. |

#### Создание пути пролета

- Найдите точку для начала пути.

- Включите переключатель Использовать путь на панели операций ВЭ. Появится диалоговое окно «Использовать путь».

Примечание: Включение переключателя Использовать путь не отображает диалоговое окно «Использовать путь», если путь уже существует. Удалите существующий путь или сначала создайте другой, чтобы включить переключатель Использовать путь для отображения диалогового окна «Использовать путь».

- Нажмите Создать.

- Введите название пути и нажмите кнопку OK.

- Вращайте колесико мыши в виде ВЭ для движения. На каждом изгибе нажимайте кнопку

Расширить , чтобы добавить опорную точку.

Повторите этот шаг, чтобы создать путь.

Справа от окна изображения ВЭ появится ползунок камеры. Розовые точки в ползунке представляют опорные точки пути. Сферический индикатор показывает текущую позицию.

Путь отображается зеленой линией в сечениях.

Нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить последнюю опорную точку.

Нажмите кнопку Обновить, чтобы переместить последнюю опорную точку в текущее положение.

#### Редактирование пути пролета в сечении или 3D виде

В сечении или 3D виде щелкните, чтобы выбрать путь. При выборе становятся видимыми опорные точки (зеленые). Вы можете перемещать, добавлять или удалять опорные точки.

Перемещение опорной точки пути

Выберите путь и наведите указатель на опорную точку, которую хотите переместить. Указатель изменится на перекрестие. Перетащите опорную точку в новое место.

Добавление опорной точки

- Выберите путь.

- Удерживая клавишу Shift , щелкните на пути, чтобы войти в режим «добавления».

- Наведите указатель на желаемое местоположение для опорной точки и щелкните, чтобы добавить новую опорную точку.

Повторите этот шаг, чтобы добавить больше опорных точек.

- Дважды щелкните, чтобы разместить последнюю опорную точку и выйти из режима

«добавления».

-ИЛИ-

- Выберите путь.

- Удерживая клавишу Shift , дважды щелкните на пути, чтобы добавить новую опорную точку и выйти из режима «добавления».

Удаление опорной точки пути

- Выберите путь.

- Удерживая клавишу Ctrl , щелкните опорную точку для удаления.

Удаление пути

Выберите путь и нажмите клавишу Delete.

#### Редактирование пути пролета в виде ВЭ

Редактируйте путь пролета в виде ВЭ с помощью ползунка камеры справа от вида ВЭ и кнопок на панели операций ВЭ.

Перемещение опорной точки пути

- Выполните одно из следующих действий, чтобы найти опорную точку:

  - Нажмите кнопку Предыдущий или Следующий.

  - Перетащите сферический индикатор в ползунке камеры.

- Выключите переключатель На пути.

- Вращайте колесико мыши для перемещения камеры ВЭ.

- Нажмите кнопку Обновить, чтобы переместить опорную точку.

Расширение пути

- Нажмите кнопку Последний или перетащите сферический индикатор в ползунке камеры, чтобы выбрать последнюю опорную точку.

- Выключите переключатель На пути.

- Вращайте колесико мыши для перемещения камеры ВЭ.

- Нажмите кнопку Расширить.

Удаление опорной точки пути

- Выполните одно из следующих действий, чтобы найти опорную точку:

  - Нажмите кнопку Предыдущий или Следующий.

  - Перетащите сферический индикатор в ползунке камеры.

- Нажмите кнопку Удалить.

#### Имитация пролета

- Включите переключатель Использовать путь.

Когда есть только один путь, он выбирается автоматически.

Когда есть два или более путей, появляется диалоговое окно «Использовать путь». Выберите путь и нажмите Использовать.

Когда пути нет, создайте путь. Подробнее см. Инстру менты пути.

Примечание: Объекты, показанные зеленым цветом, такие как 3D-расстояние и 3D-угол, могут быть использованы как путь пролета.

Пример использования пути в качестве пути пролета и отображения видов ВЭ, CPR и сечений:

- Нажмите кнопку Воспроизвести или  в ползунке камеры справа от окна изображения ВЭ, чтобы начать пролет.

Щелкните в любом месте, чтобы остановить воспроизведение.

-ИЛИ-

Используйте следующие кнопки для перемещения к нужной опорной точке.

#### Отображение/скрытие пути ВЭ

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна изображения ВЭ, затем выберите

Элементы отображения > Путь ВЭ.

Светло-голубая стрелка появляется на изображении ВЭ, чтобы показать направление пути, когда и Путь ВЭ , и На пути включены.

#### Создание серии последовательных изображений вдоль пути

- Нажмите кнопку Видео на панели Вывод, чтобы войти в режим выбора целевого вида.

- Щелкните, чтобы выбрать вид ВЭ. Появится диалоговое окно «Видео».

- Укажите следующие параметры:

  - Тип последовательности

  - Начальное и конечное изображения

  - Количество изображений или Интервал

  - Тип вывода

Выберите Путь или Использовать выбранный путь ВЭ из списка Тип. Когда выбран Путь , выберите путь из списка.

Примечания:

  - Использовать выбранный путь ВЭ доступно только тогда, когда переключатель На пути включен.

  - Чтобы встроить стрелку пути ВЭ, отобразите стрелку пути ВЭ, нажмите кнопку Видео , чтобы отобразить диалоговое окно «Видео», затем выберите Использовать выбранный путь ВЭ. Вы не можете встроить стрелку пути ВЭ, когда выбран Путь.

- Нажмите кнопку Создать, чтобы вывести последовательность. Подробнее см. Создание серии последовательных изображений.

## Слияние Мульти-Данных (Multi-Data Fusion)

В этой главе описывается функция Слияния Мульти-Данных.

### Обзор Слияния Мульти-Данных

Используя данные нескольких модальностей и серий от одного пациента, функция Слияния Мульти-Данных позволяет отображать наложенные изображения. Вы можете открыть до восьми серий изображений одновременно.

Цветовое Слияние (Color Fusion) позволяет накладывать цветное изображение на монохромное в окне 3D VR-изображения.

Обратите внимание, что для отображения 3D-слитых изображений необходимы объемные данные.

### Открытие исследований для Слияния Мульти-Данных

Примечания:

- Поддерживается размер данных от 32 до 1024.

- Слияние Мульти-Данных может загружать данные RT Dose (модальность: RTDOSE) как объемные данные.

- Выберите исследование на экране Списка исследований/Поиска пациента.

- Нажмите кнопку Новый анализ. Появится окно выбора данных.

- Выберите 3D Standard из списка протоколов у левого края окна.

- Назначьте данные для анализа, поместив серии в контейнеры данных.

Выполните одно из следующих действий, чтобы поместить серию в контейнер данных в правой части окна:

  - Дважды щелкните по серии.

  - Когда отображаются миниатюры, нажмите «+» на миниатюре серии.

  - Когда отображается список, щелкните, чтобы выбрать серию в списке, затем нажмите кнопку Использовать эти данные.

Примечания:

  - Вы можете открыть до восьми серий.

  - Чтобы заменить серию в контейнере данных на другую, нажмите кнопку Корзина на контейнере данных, чтобы очистить его, затем замените нужную серию.

- Нажмите кнопку Открыть в правом нижнем углу окна, чтобы открыть данные.

Появится экран анализа.

#### Названия окон

2D окна изображений

Базовое изображение (называемое монохромным) показано серым цветом, а наложенное изображение (называемое цветным) отображается в виде цветовой карты на базовом изображении.

Цветное изображение показывается для регистрации изображений. Аннотации монохромного изображения показаны в углах окна изображения.

3D окно изображения

Показывает 3D вид.

Примечание: 3D вид всегда показывает данные, выбранные как монохромные.

Ползунок слияния

При наведении курсора на правый край 2D окон изображений вы увидите два ползунка. Тот, что слева, — это ползунок слияния.

Используйте ползунок слияния для регулировки непрозрачности наложенных цветных изображений, а также для переключения исследований.

Примечание: Ползунок слияния имеет две сферы, одну вверху и одну внизу. «M» означает Монохромный (Monochrome), а «C» означает Цветной (Color).

#### Панель слияния мульти-данных

Нажмите вкладку Слияние мульти-данных, чтобы отобразить панель слияния мульти-данных.

### Работа со Слиянием Мульти-Данных

#### Регистрация объемов

Жесткая регистрация (Rigid registration)

- Выберите Жесткая (Rigid) на панели слияния мульти-данных.

- Нажмите кнопку Авторегистрация для выполнения автоматической жесткой регистрации.

Примечания:

  - Автоматическая регистрация предназначена для данных «КТ и КТ», «КТ и МРТ» или «КТ и РА» (XA).

  - Автоматическая регистрация для данных КТ и МРТ доступна только тогда, когда монохромное изображение — это данные КТ, а цветное изображение — данные МРТ. Автоматическая регистрация для данных КТ и РА доступна только тогда, когда монохромное изображение — это данные КТ, а цветное изображение — данные РА.

  - Когда нажимается кнопка Авторегистрация , жесткая регистрация выполняется из

текущего положения и ориентации. Если автоматическая регистрация для данных «КТ и МРТ» или «КТ и РА» не удалась, вручную отрегулируйте приблизительное положение и ориентацию и снова нажмите кнопку Авторегистрация.

  - Подробнее о монохромных и цветных изображениях см. Как изменить порядок наложения.

Нежесткая регистрация (Non-Rigid registration)

- Выберите Нежесткая (Non-Rigid) на панели слияния мульти-данных.

- Выберите гранулярность деформации.

- Выберите приоритет расчета.

- Выберите уровень деформации.

Перемещение вправо облегчает деформацию.

- Нажмите кнопку Авторегистрация для выполнения автоматической жесткой и нежесткой регистрации.

Примечания:

  - Чтобы выполнить только нежесткую регистрацию, нажмите «...» на кнопке Авторегистрация , затем выберите Без жесткой регистрации (Without rigid registration).

  - Чтобы выполнить нежесткую регистрацию еще раз, см. Как сбросить нежесткую регистрацию.

  - Жесткая регистрация отключается после нежесткой регистрации, но вы можете выполнить нежесткую регистрацию после жесткой.

Ручная регистрация объемов

В 2D видах по умолчанию элементы управления мышью манипулируют слитым изображением.

Удерживайте клавишу Ctrl и перемещайте правой кнопкой мыши в 2D виде, чтобы перемещать только цветное изображение и вручную регистрировать две серии в поле зрения.

Вы также можете выборочно применять элементы управления либо к цветному, либо к монохромному изображению следующим образом.

- На панели слияния мульти-данных выберите целевое изображение (Монохромное или

Цветное) для управления.

Примечание: Если целевое изображение изменено путем нажатия кнопки Меню на панели инструментов окна > Управлять монохромным или Управлять цветным, это изменение не отражается на панели слияния мульти-данных. Для регистрации объемов с помощью панели слияния мульти-данных обязательно выбирайте целевое изображение на этой панели.

- Отрегулируйте положение в 2D виде.

Перемещение изображения

Выполните одно из следующих действий, чтобы переместить изображение, выбранное на шаге 1:

  - Перетаскивание правой кнопкой мыши в окне 2D изображения.

  - Нажмите кнопку Вверх или Вниз в разделе Переместить (Move) , чтобы переместить выбранное изображение с шагом 1 мм.

ВАЖНО: Эти кнопки могут перемещать изображение не в intended направлении в зависимости от ориентации плоскостей, положений сканирования и ориентаций сканирования. Обязательно проверяйте результат на экране.

Поворот изображения

Выполните одно из следующих действий, чтобы повернуть изображение, выбранное на шаге 1:

  - Нажмите кнопку Вверх или Вниз в разделе Повернуть (Rotate) , чтобы повернуть выбранное изображение с шагом 1 градус.

  - Перетащите циферблат поворота или поверните колесико на циферблате поворота. Циферблаты поворота появляются в правом нижнем углу окна изображения при наведении на него. Если циферблаты не отображаются, нажмите «...» на боковой панели, затем выберите Показать все (Show all).

Масштабирование изображения

Удерживайте клавишу Shift и перетаскивайте правой кнопкой мыши в окне 2D изображения, чтобы масштабировать изображение, выбранное на шаге 1.

Примечание: Данные 1 (данные с номером данных 1) не могут масштабироваться независимо.

Регистрация трех или более серий

Нажмите кнопку Назначить изображения (Assign images) на панели слияния мульти-данных или нижнюю сферу на ползунке слияния, выберите данные, которые будут отображаться как

цветное изображение, затем зарегистрируйте изображения.

Изменение порядка наложения

Щелкните нужную сферу (верхнюю или нижнюю) на ползунке слияния и выберите серию данных для размещения в этой позиции. Чтобы изменить изображение, выберите (Поменять местами / Swap).

Сброс нежесткой регистрации

Нажмите «...» справа от кнопки Назначить изображения (Assign images) , выберите Сбросить деформацию (Reset deformation), подтвердите сообщение, затем нажмите кнопку OK.

Примечание: Сброс нежесткой регистрации очищает историю операций с масками изображений, выполненных после нежесткой регистрации.

#### Настройка непрозрачности наложенных цветных изображений

Перетащите белую сферу на ползунке слияния между 0% (вверху) и 100% (внизу).

#### Отображение/скрытие серой или цветовой шкалы

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку Элементы отображения (Display Items) на верхней панели > Серая шкала (Grayscale) или Цветовая шкала (Color scale).

- Наведите указатель на слитое изображение и удерживайте клавишу Alt , чтобы отобразить серую и цветовую шкалы и аннотации. Удерживая клавишу Alt , щелкните серую или цветовую шкалу, чтобы включить или выключить ее.

- Нажмите кнопку Меню (Menu) на панели инструментов окна слитого изображения, затем

выберите Элементы отображения (Display Items) > Серая шкала (Grayscale) или Цветовая шкала (Color scale).

#### Выбор данных для отображения

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку Назначить изображения (Assign images) на панели слияния мульти- данных, затем выберите данные для отображения.

Номер данных, модальность и номер серии выбранных данных отображаются на кнопке

Назначить изображения (Assign images).

- Щелкните верхнюю сферу на ползунке слияния, затем выберите данные для отображения в качестве монохромного изображения.

-ИЛИ-

Щелкните нижнюю сферу на ползунке слияния, затем выберите данные для отображения в качестве цветного изображения.

- Нажмите «...» на вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши по вкладке объема), наведите указатель на Данные (Data), затем выберите номер данных для отображения в качестве монохромного изображения.

- Нажмите кнопку Выбрать данные (Select data) на палитре Параметров изображения, чтобы показать настройки выбора данных, затем выберите данные для отображения в качестве монохромного изображения.

Примечание: 3D вид всегда показывает данные, выбранные как монохромные.

#### Скрытие цветных изображений

Щелкните нижнюю сферу на ползунке слияния, чтобы отобразить меню, затем выберите Нет данных (No Data) , чтобы скрыть цветные изображения.

#### Сохранение объединенного или вычтенного объема

Вы можете объединить или вычесть количество вокселей нескольких серий и сохранить как серию в формате DICOM.

Примечания:

- Маски игнорируются.

- Нельзя объединять или вычитать серии разных модальностей.

- При необходимости зарегистрируйте изображения.

Подробнее см. Регистрация объемов.

- Нажмите кнопку Сложение (Added) или Вычитание (Subtraction) на панели слияния мульти-данных, чтобы отобразить диалоговое окно.

- Выберите серию из верхнего списка, затем выберите серию из нижнего списка.

Сложение (Сохранение объединенного объема):

«Серия, выбранная из верхнего списка» + «Серия, выбранная из нижнего списка»

Вычитание (Сохранение вычтенного объема):

«Серия, выбранная из верхнего списка» – «Серия, выбранная из нижнего списка»

- Выберите назначение.

- Чтобы встроить описание серии в серию, установите флажок Встроить описание серии (Embed Series Description) и выберите один из следующих вариантов.

Наследовать исходное описание

Наследует описание серии исходной серии.

Задать

Введите желаемое описание серии в текстовое поле. Допустимые символы для описания серии включают прописные и строчные буквы, цифры 0-9 и следующие специальные символы:

~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ` - = [ ] ; ' , . /

Нажмите стрелку вниз справа от текстового поля, чтобы отобразить историю введенных описаний серий для данного протокола. Вы можете выбрать запись из истории. Обратите

внимание, что история ведется для каждого протокола. Чтобы удалить запись из истории, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить (Delete).

Если доступен предустановленный список описаний серий, вы можете выбрать预设ку из

списка, показанного ниже истории. Подробнее см. Использование преду становленного списка описаний серий.

- Нажмите кнопку Создать (Create), чтобы сохранить объединенный или вычтенный объем как серию.

Примечания:

  - Объединенный или вычтенный объем наследует количество срезов, положение и ориентацию серии, выбранной из верхнего списка.

  - Вам необходимо выбрать две серии (одну из верхнего списка и одну из нижнего) и назначение, чтобы активировать кнопку Создать (Create).

### Слоение объемов

Слияние Мульти-Данных позволяет редактировать маску изображения каждого набора данных и отображать наложенные изображения.

#### Основной рабочий процесс

- Щелкните вкладку объема, чтобы выбрать объем для работы.

- Выберите серию.

Выполните одно из следующих действий:

  - Нажмите «...» на вкладке объема (или щелкните правой кнопкой мыши по вкладке объема), наведите указатель на Данные (Data), затем выберите нужный номер данных (номер серии).

  - Нажмите кнопку Выбрать данные (Select data) на палитре Параметров изображения, чтобы показать настройки выбора данных, затем выберите нужные данные.

- Выполните операции с масками.

Повторите шаги 2 и 3 для других объемов.

Примечание: Вы можете настроить разные параметры изображения для каждого объема.

- Нажмите кнопку Добавить (Add) , чтобы включить слоение объемов.

Объемы будут наслоены.

#### Параметры изображения

Вы можете настроить разные параметры изображения для каждого объема. Подробнее см. Параметры изображения.

Цветовое слияние (Color Fusion)

Переключите переключатель Цветовое слияние (Color Fusion) в настройках Параметры визуализации (Rendering Parameters) в положение «Вкл», чтобы наложить цветное изображение на монохромное в окне 3D VR-изображения.

Примечание: Только одна фаза может быть наложена в качестве цветного изображения.

## Анализ Сосудов

Макет "Анализ Сосудов" в протоколе 3D Standard оптимизирован для наблюдения и измерения сосудов. Также доступны измерение стеноза и автоматическое измерение брюшной аорты.

### Панель Анализа Сосудов

Нажмите на вкладку "Анализ Сосудов", чтобы отобразить панель Анализа Сосудов.

| Трассировка сосуда | Создает траекторию путем отслеживания сосуда между точками, указанными в 3D-реконструкции (VR), проекции максимальной интенсивности (MIP) или на поперечном сечении. Подробнее см. Трассировка сосуда с помощью инстр у мента "Трассировка сосуда". |
| --- | --- |
| Создать траекторию | Создает траекторию. Подробнее см. Создание траектории вру чную. |
| Обрезать траекторию | Обрезает траекторию. Подробнее см. Редактирование траекторий ( произвольных кр ивых) путем р исования от ру ки. |
| Виртуальный стент | Создает виртуальный стент на траектории в 3D-виде. Нажмите «...», чтобы отобразить предустановленные настройки Виртуального Стента. Подробнее см. Виртуальный Стент. |
| Запустить Анализ Сосудов | Отображает макет Анализа Сосудов. |

### Основная Процедура

- Откройте исследование с протоколом 3D Standard.

- Нажмите кнопку Запустить Анализ Сосудов на панели Анализа Сосудов.

Появится макет Анализа Сосудов.

- Нажмите кнопку Шаблон, чтобы выбрать один из шаблонов измерений.

Шаблоном измерений по умолчанию является 2 CS. Подробнее о шаблонах измерений см. в разделах Наблюдение, Измерение Стеноза, Автоматическое Измерение Брюшной Аорты и Измерение Аорты без Контраста.

Примечания:

  - При выборе Измерение Бр. Аорты траектории брюшной аорты извлекаются автоматически.

  - При выборе Измерение Аорты без Контраста траектория аорты без контраста извлекается автоматически.

  - Вы можете изменить шаблон измерений по умолчанию при необходимости. Подробнее см. Изменение шаблона измерений по у молчанию.

- Когда выбран шаблон, отличный от Измерение Бр. Аорты или Измерение Аорты без Контраста, создайте траекторию вдоль сосуда.

Создайте траекторию с помощью Трассировка сосуда и т.д. Подробнее см. Инстру менты Траектории.

- Наблюдайте или измеряйте траекторию.

Примечание: Инструменты измерения могут быть недоступны в зависимости от видов.

### Экран Макета Анализа Сосудов

#### Названия окон

Выберите один из шаблонов измерений в основном макете, затем создайте траекторию, чтобы отобразить следующий экран:

Окно 2D- изображения

Отображает вид поперечного сечения (MPR).

Окно 3D- изображения

Отображает 3D-вид.

Окна CS- изображений

Показывает поперечное сечение (CS) в точке измерительного инструмента (калипера).

Результаты измерений отображаются в нижнем левом углу окна.

Примечания:

- Контур маски CS (области, распознанной как сосуд) отображается красным цветом.

- Синие линии представляют длинный и короткий диаметры. Светло-зеленая линия представляет средний диаметр.

- Количество окон CS-изображений, отображаемых на экране,

варьируется в зависимости от настроек шаблона измерений и параметра Кол-во CS.

Окно CPR- изображения

Отображает CPR-изображение выбранной траектории.

Подробнее о работе с CPR см. Виды Криволинейной Плоскостной Реконстру кции (CPR).

Окно прямого CPR- изображения

Отображает прямой CPR-вид выбранной траектории.

График

Отображает графики площади и среднего диаметра.

Красная кривая: площадь Синяя кривая: средний диаметр

Область темно-синего цвета: длинный и короткий диаметры

Чтобы развернуть или свернуть ось Y

Наведите указатель на серые линии, параллельные оси X (кроме 0.00). Указатель изменится на  . Перетащите вправо или влево, чтобы развернуть или свернуть ось Y.

Калиперы

Светло-зеленые, желтые, голубые или розовые калиперы показаны на каждом изображении и на графике. Выбранный калипер отображается желтым цветом.

Чтобы изменить положение калипера

Наведите указатель на нужный калипер, и он изменится на

. Перетащите калипер в нужное место.

Чтобы показать/скрыть калиперы

или

Нажмите Путь ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы показать/скрыть все калиперы и

траектории.

#### Панель Анализа Сосудов в макете Анализа Сосудов

| Назад | Возврат к предыдущему макету. |
| --- | --- |
| Шаблон | Изменяет шаблон измерений. 2 CS, 3 CS, 5 CS, 7 CS Оптимизированы для анализа сосуда. Измерить Стеноз (2 точки), Измерить Стеноз (3 точки) Шаблоны для измерения степени стеноза. Измерение Бр. Аорты |

Автоматически извлекает и измеряет брюшную аорту.

Измерение Аорты без Контраста

Автоматически извлекает аорту без контраста.

| ... | Общие траектории для всех фаз Совместно использует положение, угол и т.д. видов CPR и прямого CPR при загрузке нескольких фаз. Примечание: Эта функция недоступна, когда выбран шаблон "Измерение Бр. Аорты" или "Измерение Аорты без Контраста". Сбросить измерения Сбрасывает результаты измерений. Подробнее см. Сброс измерений брюшной аорты и Сброс измерений для шаблона "Измерение Аорты без Контраста". |
| --- | --- |
| Кол-во CS | Изменяет количество окон CS-изображений. Подробнее см. Изменение количества окон CS-изображений. |
| Макет CS | Изменяет макет Анализа Сосудов на макет поперечного сечения. |
| Таблица измерений | Сразу после изменения макета на Анализ Сосудов в таблице ничего не отображается. Когда выбран шаблон измерений и траектория, появляются значения измерений для каждого калипера. Доступные значения измерений меняются в зависимости от выбранного шаблона измерений. Подробнее см. Операции с Калиперами. Примечание: Вы можете сохранить таблицу измерений (столбцы "Измерение" и "Значение") как серию SC. Подробнее см. Сохранение таблицы расстояний или измерений как SC. |
| Редактировать Измерения | Редактирует маску CS (область, распознанную как сосуд) и объекты измерений. Подробнее см. Редактирование маски CS. |
| Исключить Ca++ | Исключает кальцификаты из маски CS. Подробнее см. Исключение кальциф икации из маски CS. |
| Метод маски | Переключает метод, используемый для создания маски CS. |

Другие инструменты

Измерение плотности-объема

Измеряет объем, среднюю плотность, стандартное отклонение, минимальную плотность, максимальную плотность, объем и долю каждого сегмента области, указанной на траектории.

Подробнее см. Измерение Плотности-Объема.

Таблица расстояний

Показывает расстояния между калиперами. Подробнее см. Отображение таблицы р асстояний.

Примечание: Вы можете сохранить таблицу расстояний как серию SC. Подробнее см. Сохранение таблицы расстояний или измерений как SC.

Примечание: Подробнее о следующих кнопках см. Панель Анализа Сосудов.

- Трассировка сосуда

- Создать траекторию

- Обрезать сосуд

- Виртуальный стент

### Изменение Макета

#### Чтобы изменить макет по умолчанию

Откройте макет Анализа Сосудов. Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, чтобы отобразить меню, затем выберите Другое > Настройки протокола по умолчанию , чтобы отобразить диалоговое окно "Настройки протокола по умолчанию". Включите флажок Макет и виды , затем сохраните настройки. В будущих сеансах протокол 3D Standard будет открываться в макете Анализа Сосудов.

#### Чтобы изменить шаблон измерений по умолчанию

Выберите нужный шаблон измерений. Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, чтобы отобразить меню, затем выберите Другое > Настройки протокола по умолчанию , чтобы отобразить диалоговое окно "Настройки протокола по умолчанию". Включите флажок Выбор шаблона рабочего процесса измерений , затем сохраните настройки. Указанный шаблон измерений будет выбран при отображении макета Анализа Сосудов в будущих сеансах.

#### Чтобы переключиться на макет поперечного сечения

Включите переключатель Макет CS, чтобы переключиться на макет поперечного сечения.

#### Чтобы изменить количество окон CS-изображений

Нажмите кнопку Кол-во CS , чтобы отобразить список, затем выберите 1 CS, 4 CS или 9 CS. 1 CS, 4 CS и 9 CS представляют количество окон CS-изображений следующим образом:

1 CS: Одно окно CS-изображения

4 CS: Четыре окна CS-изображения 9 CS: Девять окон CS-изображения

Примечание: Количество окон CS-изображений, отображаемых на экране, варьируется в зависимости от выбранного вами шаблона измерений.

### Наблюдение

- Нажмите кнопку Шаблон , затем выберите один из шаблонов измерений (2 CS, 3 CS, 5 CS, 7 CS) для наблюдения.

2 CS	Размещает два калипера и отображает до двух окон CS-изображений.

3 CS	Размещает три калипера и отображает до трех окон CS-изображений.

5 CS	Размещает пять калиперов и отображает до пяти окон CS-изображений.

7 CS	Размещает семь калиперов и отображает до семи окон CS-изображений.

Примечание: Кол-во CS изменяет количество окон CS-изображений, отображаемых на экране.

- Создайте траекторию вдоль сосуда.

Создайте траекторию с помощью кнопки Трассировка сосуда и т.д.

Примечание: Вы можете создать траекторию перед выбором шаблона измерений.

- Настройте расположение калипера для наблюдения.

Подробнее об операциях см. Операции.

### Измерение Стеноза

#### Чтобы измерить стеноз

- Нажмите кнопку Шаблон , затем выберите Измерить Стеноз (2 точки) или Измерить Стеноз (3 точки).

Измерить Стеноз (2 точки)	Измеряет степень стеноза у проксимального

референсного калипера и калипера стеноза.

Измерить Стеноз (3 точки)	Измеряет степень стеноза у проксимального и

дистального референсных калиперов и калипера стеноза.

- Создайте траекторию вдоль сосуда.

Создайте траекторию с помощью кнопки Трассировка сосуда и т.д., чтобы отобразить виды CS, CPR, Прямой CPR и график.

Примечания:

  - Вы можете создать траекторию перед выбором шаблона измерений.

  - Подробнее об операциях см. Операции.

- Переместите калипер стеноза в место, где вы хотите измерить степень стеноза.

Выполните одно из следующих действий:

  - Перетащите калипер стеноза в виде CPR, прямого CPR или на графике.

  - Поверните колесико мыши на CS-изображении у калипера стеноза.

Примечания:

  - Перемещение калипера стеноза перемещает проксимальный и дистальный референсные калиперы, сохраняя интервал между ними.

  - Калипер стеноза отображается розовым цветом, а референсные калиперы — голубым. Обратите внимание, что выбранный калипер отображается желтым цветом.

- Настройте расположение проксимального референсного калипера.

Выполните одно из следующих действий:

  - Перетащите проксимальный референсный калипер в виде CPR, прямого CPR или на графике.

  - Поверните колесико мыши на CS-изображении проксимального референсного калипера. Примечание: В шаблоне "Измерить Стеноз (2 точки)" референсный калипер может пересекать калипер стеноза. В шаблоне "Измерить Стеноз (3 точки)" референсный

калипер не может пересекать калипер стеноза.

- В шаблоне "Измерить Стеноз (3 точки)" таким же образом, как и на проксимальной стороне, настройте расположение дистального референсного калипера.

- Проверьте значения измерений.

#### Чтобы переключить метод анализа степени стеноза

Нажмите стрелку вниз в столбце заголовка таблицы измерений, чтобы отобразить раскрывающийся список, затем выберите Средний ⌀ или Площадь.

| Площадь |  | На CS-изображении появляется маска CS. |
| --- | --- | --- |
| Средний ⌀ |  | Появляются маска CS и объекты измерений среднего диаметра. Объекты измерений среднего диаметра отображаются цветом, аналогичным референсным калиперам. |

Примечание: Когда выбрано Короткий ⌀ × Длинный ⌀, измерить степень стеноза невозможно.

### Автоматическое Измерение Брюшной Аорты

ВАЖНО: Перед использованием результатов измерений проверьте расположение и измерения каждого калипера и при необходимости отредактируйте их.

#### Данные, подходящие для автоматического измерения брюшной аорты

Для автоматического измерения брюшной аорты используйте контрастные КТ-данные, включающие брюшную аорту и общую подвздошную артерию.

#### Чтобы автоматически измерить брюшную аорту

- Нажмите кнопку Шаблон , затем выберите Измерение Бр. Аорты.

Маска брюшной аорты и траектории извлекаются автоматически, а калиперы размещаются автоматически. Обработка может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

Примечания:

  - Сегментация может работать некорректно в зависимости от изображений. Если траектории брюшной аорты не были созданы автоматически, их можно создать вручную. Подробнее см. Создание траекторий вручную.

  - Автоматически извлеченные траектории нельзя удалить. Чтобы перезапустить сегментацию, см. Сброс измерений брюшной аорты.

- Подтвердите результаты измерений и при необходимости отредактируйте их.

Проверьте каждый калипер и при необходимости отредактируйте его. Подробнее см. Операции с Калиперами и Редактирование.

При необходимости отредактируйте траекторию. Подробнее см. Редактирование Траекторий и Редактирование центрального положения траектории с помощью CS. Примечание: Флажок Просмотрено автоматически включается при выборе калипера.

Флажки "Просмотрено" для калиперов, которые вы не выбирали (или флажки,

отключенные вручную), отключены. В качестве визуального напоминания обязательно выберите и просмотрите все калиперы и включите соответствующие флажки.

- Проведите наблюдение.

#### Чтобы сбросить измерения брюшной аорты

- Нажмите «...» справа от кнопки Шаблон , затем выберите Сбросить измерения , чтобы отобразить диалоговое окно "Сброс измерений".

- Нажмите одну из следующих кнопок:

Автоматически	Сбрасывает результаты измерений, затем автоматически извлекает траектории.

Создать траекторию

Сбрасывает результаты измерений, чтобы можно было создать траектории вручную. Подробнее см. Создание траекторий

вру чную.

Отмена	Отменяет сброс измерений.

#### Чтобы создать траектории вручную

- Войдите в режим Траектории.

Выполните одно из следующих действий:

  - Нажмите «...» справа от кнопки Шаблон , выберите Сбросить измерения , чтобы отобразить диалоговое окно "Сброс измерений", затем нажмите кнопку Создать траекторию , чтобы отобразить следующее сообщение. Нажмите кнопку OK, чтобы войти в режим Траектории.

  - Если шаблону "Измерение Бр. Аорты" не удалось извлечь траектории, появится следующее сообщение. Нажмите кнопку OK, чтобы войти в режим Траектории.

- Определите левую бедренную траекторию путем трассировки от верхней части аорты до нижней части левой бедренной артерии.

- В окне VR, MIP или 2D-изображения щелкните сосуд в точке, с которой вы хотите начать траекторию (корень аорты).

На месте щелчка появляется желтый квадрат.

- Щелкните сосуд в точке, где вы хотите завершить траекторию (нисходящая аорта, левая бедренная артерия и т.д.).

Начинается трассировка. Отображается линия, предложенная для траектории. Повторите этот шаг, чтобы проследить до нижней части левой бедренной артерии.

Примечания:

  - Нажмите кнопку Отменить , чтобы отменить последнюю точку. Нажмите кнопку

Повторить , чтобы отменить предыдущее действие отмены.

  - Для прокрутки срезов в окне 2D-изображения наведите указатель справа от вида поперечного сечения, чтобы отобразить ползунок прокрутки, затем перетащите индикатор положения среза (белая сфера) вверх или вниз или поверните колесико мыши.

- Нажмите кнопку OK, чтобы установить левую бедренную траекторию.

Появится следующее сообщение:

- Подтвердите сообщение, затем нажмите кнопку OK.

- Определите правую бедренную траекторию путем трассировки от бифуркации аорты до нижней части правой бедренной артерии.

- В окне VR, MIP или 2D-изображения щелкните сосуд в точке, с которой вы хотите начать траекторию (бифуркация аорты).

На месте щелчка появляется желтый квадрат.

- Щелкните сосуд в точке, где вы хотите завершить траекторию (правая бедренная артерия).

Начинается трассировка. Отображается линия, предложенная для траектории. Повторите этот шаг, чтобы проследить до нижней части правой бедренной артерии.

- Нажмите кнопку OK, чтобы установить правую бедренную траекторию.

Появятся левая и правая бедренные траектории.

Калиперы автоматически размещаются на траекториях. Проверьте калиперы и при необходимости отредактируйте их.

### Измерение Аорты без Контраста

#### Данные, подходящие для извлечения аорты без контраста

Для извлечения аорты без контраста используйте бесконтрастные КТ-данные грудной клетки и живота, включающие восходящую аорту и аорту (от дуги аорты до брюшной аорты), или используйте бесконтрастные КТ-данные живота, включающие брюшную аорту.

#### Чтобы измерить аорту без контраста

- Нажмите кнопку Шаблон , затем выберите Измерение Аорты без Контраста.

Маска и траектория аорты извлекаются автоматически, а калиперы размещаются автоматически. Обработка может занять от нескольких секунд до нескольких минут.

Примечания:

  - Сегментация может работать некорректно в зависимости от изображений. Если траектория аорты не была создана автоматически, создайте траекторию вручную. Подробнее см. Создание траектории вручную.

  - Автоматически извлеченные траектории нельзя удалить. Чтобы перезапустить сегментацию, см. Сброс измерений для шаблона "Измерение Аорты без Контраста".

- Настройте расположение калиперов для наблюдения.

Подробнее см. Операции.

#### Чтобы сбросить измерения для шаблона "Измерение Аорты без Контраста"

- Нажмите «...» справа от кнопки Шаблон , затем выберите Сбросить измерения , чтобы отобразить диалоговое окно "Сброс измерений".

- Нажмите одну из следующих кнопок:

Автоматически	Сбрасывает результаты измерений, затем автоматически извлекает траектории.

Создать траекторию

Сбрасывает результаты измерений, чтобы можно было создать траектории вручную. Подробнее см. Создание траектории вр у чную.

Отмена	Отменяет сброс измерений.

#### Чтобы создать траекторию вручную

- Войдите в режим Траектории.

Выполните одно из следующих действий:

  - Нажмите «...» справа от кнопки Шаблон , затем выберите Сбросить измерения , чтобы отобразить диалоговое окно "Сброс измерений", затем нажмите Создать траекторию , чтобы отобразить следующее сообщение. Нажмите кнопку OK, чтобы войти в режим Траектории.

  - Если шаблону "Измерение Аорты без Контраста" не удалось извлечь траекторию, появится следующее сообщение. Нажмите кнопку OK, чтобы войти в режим Траектории.

- Щелкните начальную точку траектории аорты на виде поперечного сечения.

- Щелкайте, чтобы добавлять новые опорные точки вдоль аорты.

Чтобы прокрутить срезы

Наведите указатель справа от окна 2D-изображения, чтобы отобразить ползунок прокрутки, затем перетащите индикатор положения среза (белая сфера) вверх или вниз.

-ИЛИ-

Поверните колесико мыши в окне 2D-изображения.

Чтобы переместить опорную точку в траектории

Наведите указатель на нужную опорную точку, пока он не изменится на . Перетащите опорную точку в новое место.

Чтобы добавить новую опорную точку

Удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкните на траектории. Новая опорная точка будет добавлена в место щелчка.

Чтобы удалить опорную точку

Удерживайте нажатой клавишу Ctrl и щелкните опорную точку для удаления.

Примечание: Вы также можете перемещать, добавлять или удалять опорную точку в виде CPR или прямого CPR.

- Добавьте конечную опорную точку траектории аорты, затем нажмите кнопку OK. Появится траектория аорты.

Калиперы размещаются на траектории. Настройте расположение калиперов.

Примечание: Автоматические измерения, такие как площадь, недоступны для траектории, созданной вручную. При необходимости измерьте траекторию вручную.

### Операции с Калиперами

#### Чтобы выбрать калипер

Выполните одно из следующих действий. В таблице измерений выбранный калипер будет выделен. На изображении выбранный калипер отображается желтым цветом.

  - Щелкните калипер на изображении.

  - Щелкните имя калипера в таблице измерений.

#### Чтобы развернуть/свернуть часть таблицы измерений

Треугольник отображается слева от имени группы калиперов для шаблонов измерений для наблюдения (2 CS, 3 CS, 5 CS, 7 CS) или для шаблона "Измерение Бр. Аорты". Щелкните треугольник, чтобы развернуть или свернуть группу.

#### Чтобы изменить положение калипера

Перетащите калипер на изображении.

Примечание: Вы не можете пересекать другие калиперы. Когда вы перетаскиваете один калипер или прокручиваете срезы, пересекая другие калиперы, они перемещаются вместе.

#### Чтобы показать/скрыть калиперы

Выполните одно из следующих действий:

  - Удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните калипер на изображении.

  - Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, затем выберите Элементы отображения > Калиперы.

#### Чтобы изменить имя калипера

Когда выбран шаблон измерений для наблюдения (2 CS, 3 CS, 5 CS или 7 CS), вы можете изменить имена калиперов.

Щелкните имя выбранного калипера в таблице измерений (Индекс 1, Расст. Индекс1-2 и т.д.), чтобы войти в режим редактирования.

Отредактируйте текст и щелкните в любом месте, кроме имени, или нажмите клавишу Enter , чтобы выйти из режима редактирования.

Примечание: Расст. между индексами нельзя редактировать.

### Редактирование

#### Чтобы изменить метод, используемый для создания маски CS

Чтобы переключить метод

Используйте переключатели Метод маски , чтобы при необходимости переключить метод, используемый для создания маски CS (области, распознанной как сосуд).

Адаптивный

Создает маски CS, подходящие для каждого сосуда. Этот метод выбран по умолчанию.

Пороговый

Создает маски CS с использованием пороговых значений.

Когда выбран Пороговый метод, пороговое значение, используемое для создания маски CS изображения, отображается в правом верхнем углу CS. Пороговое значение для каждого CS

рассчитывается индивидуально.

Примечания:

  - Ручные правки маски CS сбрасываются при нажатии переключателей Метод маски.

  - Переключатель Исключить Ca++ недоступен, когда выбран Пороговый метод.

  - В шаблоне "Измерение Аорты без Контраста" всегда будет использоваться Адаптивный метод. В этом случае Пороговый метод будет недоступен, а переключатели Метод маски будут отключены.

Чтобы отобразить палитру Пороговых значений

Когда выбран Пороговый метод, нажмите Порог в правом верхнем углу CS, чтобы отобразить палитру Пороговых значений. Используйте палитру Пороговых значений, чтобы изменить или установить пороги.

Основные операции с ползунками

Выполните одно из следующих действий. Подробнее о каждом ползунке см. Изменение диапазона пороговых значений для всей траектории для обновления масок CS каждого изображения и Изменение порогового значения изображения.

    - Перетащите сферический указатель каждого ползунка.

    - Введите значение в текстовое поле справа от каждого ползунка.

По завершении нажмите , чтобы закрыть палитру Пороговых значений.

Чтобы изменить диапазон пороговых значений для всей траектории для обновления масок CS каждого изображения

- Нажмите кнопку Диапазон и при необходимости выберите подходящий диапазон для ползунков Верхнего/Нижнего предела.

- Отрегулируйте верхний и нижний пределы с помощью ползунков Верхнего/Нижнего предела, затем нажмите кнопку Обновить , чтобы пересчитать пороговые значения каждого изображения всей траектории и обновить маски CS.

Чтобы изменить пороговое значение изображения

- Прокрутите до нужного изображения, вращая колесико мыши или перетаскивая сферический указатель ползунка прокрутки.

- Измените пороговое значение с помощью ползунков Макс./Мин.

Если вы хотите изменить пороговое значение других изображений, повторите шаги 1 и 2.

Чтобы установить метод по умолчанию для создания масок CS

- Нажмите кнопку Настройки по умолчанию в палитре Пороговых значений, чтобы отобразить диалоговое окно "Настройки по умолчанию для маски короткой оси".

- Измените параметры по желанию.

Метод маски короткой оси

Выберите Адаптивный или Пороговый.

Значения по умолчанию для нижней и верхней границы маски короткой оси Укажите нижний и верхний пределы для каждой модальности. Эти значения применяются, когда выбран Пороговый метод.

- Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

- Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, затем выберите Другое > Настройки протокола по умолчанию , чтобы отобразить диалоговое окно "Настройки протокола по

умолчанию". Включите флажок Настройки рабочего процесса измерений , затем нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройки.

Настройки метода маски по умолчанию будут использоваться со следующего сеанса.

#### Чтобы отредактировать маску CS

При необходимости отредактируйте маску CS (область, распознанную как сосуд) и объекты измерений на CS.

- Нажмите кнопку Редактировать Измерения на панели Анализа Сосудов, чтобы войти в режим редактирования.

Появится палитра команд.

- Щелкните, чтобы выбрать калипер для редактирования.

- Отредактируйте маску CS на CS. Добавьте или удалите область.

Чтобы добавить область

Перетащите на CS, чтобы добавить область. Контур указанной области отображается красным цветом.

Чтобы удалить область

Удерживайте нажатой клавишу Shift и перетащите, чтобы охватить область для удаления. Контур указанной области отображается синим цветом.

- При необходимости отредактируйте объекты измерений.

При редактировании маски объекты измерений, указывающие длинный/короткий или средний диаметр (длинный/короткий: синий, средний: светло-зеленый), обновляются автоматически. Как правило, нет необходимости редактировать их вручную.

Чтобы отредактировать объекты измерений вручную, перетащите опорную точку (желтый квадрат) в конце линии.

Примечания:

  - Если вы редактируете маску CS после ручного редактирования объекта измерений, ручные правки будут перезаписаны маской CS.

  - Когда для заголовка столбца таблицы измерений выбрано Площадь , объекты измерений не отображаются.

Чтобы отредактировать маски и объекты измерений других калиперов, повторите шаги 2 до

4.

- Нажмите кнопку OK по завершении.

#### Чтобы отредактировать центральное положение траектории с помощью CS

В макете Анализа Сосудов вы можете настроить центральное положение траектории с помощью CS. Подробнее о других методах редактирования см. Редактирование Траекторий.

- Дважды щелкните вокруг центральной точки CS, чтобы войти в режим редактирования траектории.

Появится палитра команд.

- Перетащите правой кнопкой мыши на CS, чтобы переместить центральное положение сосуда к пересечению красных перекрестий.

Примечание: Желтые точки отображаются в других видах при перетаскивании правой кнопкой мыши на CS.

- Поверните колесико мыши на CS, чтобы прокрутить срезы и проверить центральное положение.

Повторите перетаскивание правой кнопкой мыши и прокрутку по мере необходимости для настройки центрального положения.

- Нажмите кнопку OK по завершении.

### Операции

#### Чтобы переключить значения измерений и отображение маски CS

Нажмите стрелку вниз в заголовке столбца таблицы измерений, чтобы отобразить раскрывающийся список, затем выберите Короткий ⌀ × Длинный ⌀, Средний ⌀ или Площадь , чтобы переключить значения измерений в таблице измерений и на CS.

Выберите Скрыть значения , чтобы скрыть значения измерений в таблице измерений и на CS, а также маску CS.

Выберите Короткий ⌀ × Длинный ⌀, Средний ⌀ или Площадь , чтобы снова отобразить значения измерений и маску CS.

#### Чтобы показать/скрыть все объекты и калиперы

Нажмите кнопку Меню на панели инструментов окна, затем выберите Элементы отображения

> Скрыть инструменты , чтобы показать/скрыть все объекты, включая калиперы.

#### Чтобы исключить кальцификаты из маски CS

Чтобы исключить кальцификаты из маски CS, включите переключатель Исключить Ca++ ; в противном случае выключите его.

Вкл.	Выкл.

Примечание: Эта функция недоступна в следующих случаях:

- Когда выбран шаблон "Измерение Аорты без Контраста"

- Когда для Метода маски выбран Пороговый метод

#### Чтобы отобразить таблицу расстояний

Нажмите Другие инструменты > Таблица расстояний на панели Анализа Сосудов, чтобы отобразить таблицу расстояний.

Нажмите «×» в правом верхнем углу таблицы расстояний, чтобы закрыть таблицу.

#### Чтобы сохранить таблицу расстояний или измерений как SC

При отображении Анализа Сосудов нажмите кнопку Таблица расстояний на панели Вывода, чтобы сохранить таблицу расстояний как серию SC.

Нажмите кнопку Таблица измерений , чтобы сохранить таблицу измерений (столбцы "Измерение" и "Значение") как серию SC.

#### Чтобы захватить поперечные сечения всех калиперов как SC

При отображении Анализа Сосудов нажмите кнопку Поперечные сечения на панели Вывода, чтобы захватить CS всех калиперов как серию SC.

#### Чтобы развернуть траекторию

Нажмите кнопку Развернуть на панели операций CPR, чтобы поменять местами проксимальный и дистальный концы траектории.

Примечания:

- В шаблоне "Измерение Бр. Аорты" эта функция недоступна для траекторий, созданных автоматически или вручную.

- В шаблоне "Измерение Аорты без Контраста" эта функция доступна для траекторий, созданных вручную, но недоступна для траекторий, созданных автоматически.

#### Чтобы повернуть вид прямого CPR

Выполните одно из следующих действий:

- Перетащите горизонтально в виде прямого CPR.

- Используйте циферблаты Поворота. Подробнее см. Поворот изображений с помощью циф ерблатов Поворота.

Угол отображается в левом верхнем углу вида CPR.

#### Чтобы повернуть вид CPR

Выполните одно из следующих действий:

- Перетащите в виде CPR, чтобы повернуть изображение с зафиксированными концами траектории.

- Используйте циферблаты Поворота. Подробнее см. Поворот изображений с помощью циф ерблатов Поворота.

- Когда Угол CPR установлен на На основе направления сосуда, наведите указатель на зеленую точку на красном и зеленом курсоре, чтобы отобразить зеленый круг и пунктирную линию. Затем перетащите, чтобы повернуть изображение.

#### Чтобы переместить поперечное сечение CPR вперед или назад

Выполните одно из следующих действий:

- Наведите указатель справа от окна CPR-изображения, чтобы отобразить ползунок, затем перетащите индикатор (белую сферу) вверх или вниз.

- Поверните колесико мыши на виде CPR.

Примечание: Вы можете перемещать поперечное сечение CPR максимум на 40 мм вдоль траектории.

#### Чтобы создать серию последовательных изображений с CS

При создании серии последовательных изображений с CS выберите Траектория с информацией о сосуде в списке Тип в диалоговом окне "Видео", чтобы показать информацию о сосуде (аннотации измерений и маску CS) на последовательных изображениях, или выберите Траектория , чтобы скрыть информацию о сосуде.

Чтобы добавить изображение-локализатор

Чтобы добавить изображение-локализатор в начало последовательных изображений, включите переключатель Использовать локализатор.

Чтобы настроить изображение-локализатор

Когда переключатель Использовать локализатор включен, нажмите кнопку Редактировать , чтобы отобразить диалоговое окно "Локализатор". Вы можете управлять изображением-локализатором с помощью операций клавиатуры и мыши.

  - Перетащите правой кнопкой мыши для панорамирования изображения.

  - Перетащите для поворота изображения.

  - Удерживая нажатой клавишу Shift , перетащите вверх или вниз для

увеличения/уменьшения УУ (уровня окна), и перетащите влево или вправо для увеличения/уменьшения ШУ (ширины окна).

  - Удерживая нажатой клавишу Shift , перетащите правой кнопкой мыши вправо или вниз для увеличения изображения, и перетащите правой кнопкой мыши влево или вверх для уменьшения изображения.

  - Дважды щелкните нужную точку интереса, чтобы центрировать изображение.

Поверните колесико мыши для регулировки глубины.

Примечания:

По завершении нажмите «×», чтобы закрыть диалоговое окно "Локализатор".

Ползунок в диалоговом окне "Локализатор" связан с ползунком в диалоговом окне "Видео". Перетаскивание ● на ползунке изменяет начальное/конечное изображения последовательных изображений.

Подробнее см. Создание серии последовательных изображений.

Примечание: Когда измерения на CS скрыты, вы не можете показать информацию о сосуде на последовательных изображениях, даже если вы выбрали Траектория с информацией о сосуде.

### Измерение Плотности-Объема

Измерение плотности-объема может измерять следующие значения областей, указанных на траектории. Вы можете измерить до десяти областей.

- Объем

- Средняя плотность

- Стандартное отклонение (SD)

- Минимальная плотность

- Максимальная плотность

- Объем и доля каждого сегмента

- Нажмите кнопку Другие инструменты > Измерение плотности-объема > Определить.

- В виде CPR или прямого CPR щелкните две точки на траектории, чтобы указать диапазон измерения.

Примечание: Расстояние между двумя точками должно быть 200 мм или менее.

Между двумя точками создается маска, и значения измерения плотности-объема отображаются в видах CPR и прямого CPR.

Примечание: Прямоугольный параллелепипед зеленого цвета в 3D-виде показывает диапазон измерения плотности-объема.

#### Чтобы отредактировать маску

- Нажмите кнопку Другие инструменты > Измерение плотности-объема > Редактировать , чтобы войти в режим редактирования.

На экране появляются виды Плотность-объем SA и LA. Маска для измерения плотности- объема показана красным цветом.

Примечания:

  - Угловые метки в видах Плотность-объем SA и LA показывают ограничивающую рамку измерения плотности-объема. Ограничивающая рамка имеет размер 30 × 30 × расстояние между двумя точками (в мм).

  - Если большой или изогнутый сосуд не помещается в ограничивающую рамку, любая область сосуда, лежащая вне ограничивающей рамки, не может быть отредактирована для включения в расчет. Определите меньшую длину сосуда, которая может быть полностью включена.

  - Следующие измерения на плоскости MPR показаны в нижнем левом углу вида

Плотность-объем SA:

    - Площадь

    - Средняя плотность

    - Стандартное отклонение (SD)

    - Минимальная плотность

    - Максимальная плотность

    - Площадь и доля каждого сегмента.

- Подтвердите маску в видах Плотность-объем SA и LA.

Перетащите горизонтальную зеленую линию в виде Плотность-объем LA вверх или вниз, чтобы прокрутить срезы в виде Плотность-объем SA.

Перетащите зеленую линию в виде Плотность-объем SA, чтобы повернуть изображение в виде Плотность-объем LA.

- Прокрутите срезы в виде Плотность-объем SA, затем отредактируйте маску.

Поверните колесико мыши на виде Плотность-объем SA или перетащите горизонтальную зеленую линию в виде Плотность-объем LA вверх или вниз, чтобы прокрутить срезы в виде Плотность-объем SA.

ВАЖНО: Вы не можете редактировать маску в виде Плотность-объем LA. Обязательно используйте вид Плотность-объем SA для редактирования маски.

Чтобы нарисовать фигуру

Перетащите, чтобы охватить фигуру зеленой линией.

Цвет охваченной области меняется на зеленый, когда вы отпускаете кнопку мыши.

Примечания:

- Отредактированная маска показана зеленым цветом.

- Вы также можете удерживать клавишу пробела вместо щелчка и перемещать указатель мыши, чтобы нарисовать фигуру.

Чтобы изменить фигуру

Удерживайте нажатой клавишу Shift и перетащите, чтобы нарисовать фигуру оранжевой линией. Отпустите кнопку мыши, чтобы стереть область, охваченную оранжевой линией.

Примечание: Вы также можете удерживать клавиши Shift и пробел вместо щелчка и перемещать указатель мыши, чтобы изменить фигуру.

Чтобы определить ширину линии для рисования от руки в вокселях

Нажмите кнопку Ширина линии , чтобы отобразить диалоговое окно. Введите значение (диапазон: от 1 до 50) и нажмите кнопку OK. Значение отображается на кнопке.

- Прокрутите срезы в виде Плотность-Объем SA и рисуйте или изменяйте фигуры на нескольких срезах.

Фигуры автоматически интерполируются между срезами.

Примечание: Вы можете редактировать фигуру в интерполированной области.

- Нажмите кнопку OK по завершении.

Виды Плотность-объем SA и LA скрываются.

#### Чтобы изменить настройки сегментов

Имя, диапазон и отображение каждого сегмента можно установить в диалоговом окне "Редактирование цветовой карты". Подробнее см. Цветовые карты.

#### Чтобы удалить объект измерения объема

Щелкните аннотацию измерения или прямоугольный параллелепипед зеленого цвета, чтобы выбрать объект измерения объема для удаления, затем нажмите клавишу Delete.

# Часть 3. Настройка

Часть 3 описывает настройки и персонализацию.

## Настройки

Диалоговое окно «Настройки» содержит параметры, такие как формат изображения и операции мышью.

### Настройка параметров

- Нажмите кнопку Настройки в строке заголовка, чтобы отобразить диалоговое окно

«Сведения».

Примечание: В диалоговом окне «Сведения» отображается версия программного обеспечения приложения.

- Нажмите кнопку Настройки, чтобы открыть диалоговое окно «Настройки».

|  | Вы также можете открыть диалоговое окно «Настройки», нажав клавишу Ctrl и клавишу F5. |
| --- | --- |

- Установите необходимые параметры. Подробнее см. Доступные настройки.

Примечание: Используйте список меню для переключения настроек. Щелкните знак плюс (+) слева от пункта меню, чтобы открыть его, и знак минус (–), чтобы закрыть пункты меню

- Нажмите кнопку OK для сохранения настроек.

### Доступные настройки

#### Основные

Пользовательские поля

Используется для редактирования раскрывающихся списков для описаний серий. Подробнее см. Использование преду становленного списка описаний серий.

#### Основные > Инструмент

Использовать рисование от руки с инструментами «Включить область/Исключить область», «Линия разреза» и «Удалить фрагменты»

Позволяет рисовать произвольные формы от руки с помощью следующих инструментов сегментации:

- Включить область

- Исключить область

- Линия разреза

- Удалить фрагменты

Снимите этот флажок, чтобы рисовать anchored lines (фиксированные линии).

Режим по умолчанию для редактирования в одной плоскости

Выбирает режим по умолчанию для инструмента «Редактирование в одной плоскости».

От руки	Определяет произвольные формы путем рисования от руки.

Полигон	Определяет полигональные области путем соединения опорных точек.

Контур	Определяет области вдоль контура объекта с использованием контрольных точек.

Фиксировать 3D-путь к объекту

Фиксирует пути, созданные инструментами «Путь» и «3D-расстояние», на видимых объектах в окне изображения VR или VE.

Примечания:

- Когда эта опция включена, вы не можете добавлять новые опорные точки или перемещать существующие опорные точки на невидимые объекты.

- Используйте палитру «Параметры изображения» для регулировки видимости.

Установить, чтобы 2D-объекты не сохранялись при пролистывании или смене плоскостей

В протоколах, которые поддерживают эту функцию, 2D-объекты, нарисованные на cross- sectional view (поперечном виде) или исходном изображении с помощью следующих инструментов, находятся в 3D-координатах.

  - ROI (Область интереса)

  - Точка измерения

  - 2D-расстояние

  - 2D Angle (2D-угол)

- Угол Кобба

- Профиль

- Нарисовать текст со стрелкой

- Нарисовать текст

- Стрелка

- Линия

- Прямоугольник

- Эллипс

Протоколы, поддерживающие эту функцию

  - 3D Standard (3D Стандартный)

  - 4D

  - Просмотрщик (Viewer)

  - Slab MIP (Слэб MIP)

- Просмотрщик слияния (Fusion Viewer)

Включите эту опцию, чтобы 2D-объекты не сохранялись при пролистывании срезов. Отключите эту опцию, чтобы показывать 2D-объекты на всех срезах.

Примечания:

  - Эта настройка не влияет на 2D-объекты, нарисованные до её включения.

  - Эта настройка отображается и доступна в диалоговом окне «Настройки» только тогда, когда активен один из упомянутых выше протоколов или когда ни один протокол не активен. Эта настройка не отображается в диалоговом окне «Настройки», когда активен другой протокол.

Игнорировать режим слэба/обрезки во время операций с маской

Игнорирует режим слэба или обрезки во время следующих операций с маской:

    - Включить/Исключить объект

    - Включить/Исключить область

    - Плоский разрез (Cut

Flat)

    - Линия разреза

    - Включить/Исключить сферу

    - Удалить фрагменты

    - Расширить (Inflate)

    - Сжать (Deflate)

    - Инвертировать

    - Закрыть (Close)

      - Открыть (Open)

      - Подогнать (Fit)

      - Сбросить

Показывать предупреждающее сообщение PDPP

Отображает предупреждающее сообщение в протоколах, таких как TAVR (Аортальный клапан), когда кнопка для динамических измерений нажимается без PDPP.

Примечание: Протокол TAVR (Аортальный клапан) является дополнительным протоколом для «РЕВОРУС ВИЗИО».

Начинать со стрелки в инструменте «Стрелка»

Начинает рисование со стрелки в инструментах «Стрелка» (Нарисовать текст с 3D-стрелкой и Стрелка). Снимите флажок, чтобы заканчивать стрелкой.

Рисовать ROI Круг/Эллипс по Радиусу/Диаметру/Прямоугольнику

Задает метод рисования для ROI Круг/Эллипс и Эллипс.

Радиус	Рисует радиус от центра до края круга/эллипса.

Диаметр	Рисует диаметр от края круга/эллипса.

Прямоугольник	Рисует прямоугольник путем перетаскивания по диагонали с ROI Круг/Эллипс или щелчка начальной и конечной точек с Эллипс.

Будет нарисован круг или эллипс, вписанный в прямоугольник.

Автоматически преобразовывать вручную созданный путь в свободную кривую Автоматически преобразует путь в свободную кривую, когда он создается с помощью инструмента «Путь».

Режим редактирования для свободных кривых

Задает режим редактирования для свободных кривых.

От руки	Редактирует свободные кривые путем рисования от руки.

Контрольные

точки

Редактирует свободные кривые с использованием контрольных точек.

#### Основные > Назначение клавиш

Выберите нужные операции для назначения на функциональные клавиши (F9 - F12).

        - Свернуть приложение (MinimizeApplication)

#### Основные > Мышь

Порог прокрутки колесиком мыши

При пролистывании изображений путем вращения колесика мыши, отрисовка изображений на экране может отставать от скорости вращения. Как только количество изображений в очереди отображения достигает этого порогового значения, программное обеспечение переключается в ускоренный режим прокрутки и начинает пропускать изображения для ускорения просмотра. Значение по умолчанию — 8.

По умолчанию программное обеспечение переходит в ускоренный режим прокрутки, когда отрисовка изображений отстает от скорости вращения колесика на 8 кадров. Не изменяйте значение по умолчанию, если это не необходимо.

Макс. количество пропускаемых страниц при прокрутке

Количество изображений для пропуска в ускоренном режиме прокрутки. Доступный диапазон значений — от 1 до 100.

Укажите большее значение, чтобы увеличить количество пропускаемых кадров изображения при каждом вращении колесика в ускоренном режиме прокрутки.

Примечание:

        - Удерживайте нажатой клавишу Shift при вращении колесика мыши на изображении, чтобы прокручивать с скоростью, указанной этой опцией.

        - Интервал изображений или «шаг» при обычной прокрутке колесиком мыши задается с

помощью ползунков прокрутки. Подробнее см. Пролистывание поперечных срезов.

Задать единицу измерения поля зрения (FOV)

Задает шаг увеличения. Поле зрения будет изменяться с этим шагом при увеличении или уменьшении масштаба путем перетаскивания.

Обратная операция уровня окна (WL)

Изменяет направление перетаскивания, используемое для изменения значений уровня окна.

Когда эта опция отключена, перетаскивание вверх уменьшает, а перетаскивание вниз увеличивает уровень окна. Когда эта опция включена, перетаскивание вверх увеличивает, а перетаскивание вниз уменьшает уровень окна.

Использовать быстрый режим прокрутки при перетаскивании мышью

Изменяет скорость прокрутки в соответствии с расстоянием, на которое перетаскивают вверх или вниз на аксиальном, корональном, сагиттальном или исходном изображении для пролистывания срезов.

Установить одинаковое направление прокрутки для ползунка и перетаскивания мышью Устанавливает одинаковое направление прокрутки при перетаскивании мышью на аксиальном, корональном, сагиттальном или исходном изображении и для ползунка прокрутки.

Примечание: Когда этот флажок установлен, выберите Обратный ползунок (Reverse Slider) на палитре «Ползунок», чтобы изменить направление прокрутки для ползунка прокрутки и перетаскивания мышью. Подробнее см. Пролистывание поперечных срезов.

Включить операции глубины CPR с использованием колесика мыши (Коронарный анализ) Выбирает поведение при вращении колесика мыши на изображении CPR в протоколах CT Coronary Analysis, Post-CABG Analysis или MR Coronary Analysis (опционально).

Вкл.

Перемещает поперечное сечение CPR вперед или назад.

Показывает ползунок глубины, когда вы наводите указатель на правую часть окна изображения CPR.

Выкл.

Вращает изображение CPR.

Примечание: Эта настройка не влияет на протоколы, кроме упомянутых выше. Вращение колесика мыши на изображении CPR всегда перемещает поперечное сечение CPR вперед или назад.

#### Отображение

Стиль шрифта

Выберите метод обводки для отображения аннотаций на экране.

Подсказка рендеринга текста

Выбирает скорость обработки и качество рендеринга текста на экране.

Автоматически регулировать УУ/УШ (WL/WW) SUM после загрузки данных

Регулирует уровень и ширину окна (WL/WW) SUM после загрузки данных.

Примечание: Когда в диалоговом окне настроек протокола по умолчанию для SUM установлен флажок УУ/УШ (WL/WW), настройки протокола по умолчанию имеют приоритет.

Предпочтение отображения имени пациента

Выбирает представление для отображения, когда имя пациента или направляющий врач состоят из нескольких представлений.

Алфавитное	Предпочитает алфавитное, затем фонетическое и идеографическое представление.

Идеографическое	Предпочитает идеографическое, затем фонетическое и алфавитное представление.

Фонетическое	Предпочитает фонетическое, затем алфавитное и идеографическое представление.

Примечания:

        - Изменения этой настройки вступят в силу после перезапуска программного обеспечения.

        - Имена, отображаемые в следующих областях, не поддерживаются:

          - Список атрибутов DICOM на экране списка исследований

          - Экран анализа протокола Cine Viewer

          - Журналы аудита

#### Отображение > Аннотации

Примечание: Изменения типа, цвета, размера и единиц измерения объема вступят в силу после перезапуска рабочего процесса.

Тип аннотации

Выбирает Стандартный, Стиль КТ или Стиль XA.

Примечание: Эта настройка изменяет аннотации, доступные на изображениях. Перед изменением этой настройки обратитесь к представителю ООО «Д МАСТЕР».

Цвет аннотации

Выбирает цвет аннотации.

        - По умолчанию (Цвет по умолчанию, заданный этим ПО)

        - Красный

        - Белый

        - Зеленый

        - Желтый

Размер аннотации, Размер текста измерений, Размер текстового инструмента

Выбирает размер аннотации, размер текста измерений или размер текстового инструмента из 75%, 100% (по умолчанию), 125%, 150% или 200%.

Размер якоря инструмента

Выбирает размер опорных точек из 100% (по умолчанию), 125%, 150% или 200%.

Цвет инструмента по умолчанию

Задает цвет инструментов рисования (стрелка, линия, прямоугольник, эллипс) и текстовых инструментов (Нарисовать текст с 3D-стрелкой, Нарисовать текст).

Нажмите кнопку цвета, чтобы отобразить стандартное диалоговое окно выбора цвета Windows. Выберите нужный цвет и нажмите кнопку OK .

Показывать аннотации на SC изображениях

Отображает аннотации при просмотре SC изображений.

Единица объема

Выбирает единицу объема, используемую для аннотаций объема маски, измерений VOI и т.д., из куб. см (по умолчанию) или мл.

Настройки аннотаций

Показывает/скрывает аннотации Кардиального R-R Интервала и Частоты сердечных сокращений.

#### Список исследований

Перенумеровывать номер изображения при слиянии данных DICOM

Перенумеровывает изображения в одну последовательную последовательность при слиянии серий.

Использовать упрощенный ID пациента как условие поиска

Возвращает более широкий диапазон результатов при поиске по ID пациента, игнорируя регистр, не-алфавитно-цифровые символы и ведущие нули в числах.

ВАЖНО: Обязательно тщательно проверяйте результаты поиска, так как эта опция может возвращать более одного пациента по одному и тому же критерию ID пациента.

Примечание: Эта функция недоступна для сторонних DICOM-серверов.

Скрыть рабочие области (Режимы просмотра показаны)

Скрывает рабочие области на экране Списка исследований/Поиска пациента. Показываются серии формата просмотра и отчеты.

Примечание: Эта функция недоступна для сторонних DICOM-серверов.

Показывать рабочие области, созданные «РЕВОРУС ВИЗИО»

Показывает рабочие области, созданные «РЕВОРУС ВИЗИО», на экране Списка исследований/Поиска пациента.

Обратите внимание, что вы можете открывать только рабочие области для протоколов 3D Standard, 4D, Multi-Data Fusion, CT Coronary Analysis, CT Coronary Analysis Basic, MR Coronary Analysis и Colon Analysis «РЕВОРУС ВИЗИО» Вер. 2.x. Возможно, не удастся открыть определенные рабочие области. Также обратите внимание, что рабочие области для протоколов 3D Standard, 4D и Multi-Data Fusion могут восстанавливать только прозрачность и маски изображений.

Вы не можете открывать рабочие области, созданные «РЕВОРУС ВИЗИО», кроме перечисленных выше.

Примечание: Когда выбраны Скрыть рабочие области (Режимы просмотра показаны) и

Показывать рабочие области Dstaion2, показываются только рабочие области «РЕВОРУС ВИЗИО».

Скрыть ZPP

Скрывает серии ZPP в Списке серий.

Примечания:

        - Исследования, состоящие только из серий ZPP, скрываются.

        - Вы не можете отправлять серии ZPP, когда они скрыты. Снимите этот флажок, чтобы отправить исследование с сериями ZPP.

Сортировать по номеру серии (Мультипараметрический МР-анализ)

Сортирует серии по номеру серии при открытии исследования с протоколом Multiparametric MR Analysis (опционально). Выберите это, когда порядок номеров серий и временной позиции не совпадает.

Подтверждать перед отправкой данных

Отображает диалоговое окно подтверждения перед отправкой данных.

#### Вывод

Встраивать предупреждающее сообщение на изображениях с потерями

Добавляет предупреждение «Не для диагностического использования» на изображения с потерями (JPEG или видеофайлы).

Подтверждать создание SC

Отображает диалоговое окно подтверждения перед сохранением SC файлов.

Подтверждать вывод объема

Отображает диалоговое окно подтверждения перед сохранением данных объема.

Размер вывода

Задает размер по умолчанию в пикселях для экспорта или сохранения изображений как SC. Эта настройка влияет на разрешение изображений, отправляемых в буфер обмена, пул изображений и окно печати.

#### Вывод > DICOM

Относится к выводу вторичного захвата (SC). Снимите все флажки настроек DICOM (кроме Встраивать оригинальное описание серии и Начальный номер выходной серии), чтобы захватывать изображения, строго соответствующие стандартам DICOM.

Встраивать аннотации

Аннотации DICOM информации и измерения «впечатываются» в SC изображение.

Всегда сохранять в цвете

SC изображения всегда сохраняются в полноцветном формате файла.

Встраивать оригинальное описание серии

Встраивает оригинальное описание серии в SC серию.

Встраивать информацию для измерений

Добавляет информацию в файл изображения для измерений только на других рабочих станциях ООО «Д МАСТЕР».

Примечания:

        - Не будет сохранять предупреждающие тексты на измерения, добавленные к SC изображению.

        - Эта функция доступна только для определенных версий сервера данных ООО «Д МАСТЕР».

        - Проверьте требования сервера, если вы планируете хранить изображения на стороннем сервере.

        - Не может быть измерено сторонней программой просмотра.

Встраивать информацию DICOM для измерений

Добавляет информацию для включения измерений SC изображения сторонней программой просмотра.

Примечания:

        - Недоступно для определенных режимов рендеринга.

        - Недоступно для определенных программ просмотра.

        - В протоколах MR Coronary Analysis и CT Coronary Analysis добавляются предупреждающие сообщения для сохранения видов CPR или прямых CPR как SC.

        - Точные измерения могут быть не получены в определенных режимах рендеринга.

Встраивать атрибуты приложения в выходное изображение

Добавляет информацию приложения в пользовательское поле DICOM (Приватный тег) в файле SC изображения.

Начальный номер выходной серии

Задает начальный номер выходной серии для SC, рабочей области, отчета и т.д.

Примечание: Эта настройка действует только тогда, когда указанный номер серии больше существующего.

#### Вывод > Отчет

Выберите один из вариантов перезаписи полей на экране Отчета, когда изображение перетаскивается в отчет.

Не заменять данные, введенные пользователем в отчет, при добавлении новых изображений

Поля, отредактированные пользователем вручную, не будут перезаписаны.

Заменить поля отчета информацией DICOM из новых изображений

Все поля будут перезаписаны атрибутами DICOM исследования, насколько это возможно. Поле «Название учреждения» будет перезаписано конфигурацией приложения.

Примечание: Настройка поля «Название учреждения» доступна только пользователям уровня администратора.

#### Дополнительно

Импорт/Экспорт

Импортирует или экспортирует пользовательские настройки интерфейса (палитры, категории, значки протоколов и т.д.) для резервного копирования или восстановления.

Отображать на мониторе

Выбирает монитор для отображения этого программного обеспечения.

Сбор логов

Эта функция сохраняет файлы журналов, чтобы вы могли отправить файлы представителю Д- Мастер.

Используйте только по запросу представителя ООО «Д МАСТЕР».

- Нажмите кнопку Сбор логов (Collect Log).

- Выберите место назначения.

- Нажмите кнопку Сохранить (Save) , чтобы экспортировать файлы журналов, или нажмите кнопку Отмена (Cancel) , чтобы остановить операцию.

Включить детальное логирование для подключения DICOM

Записывает подробный журнал для операций, выполняемых после установки этого флажка.

Удалить детальные логи

Удаляет детальный журнал.

|  | Чтобы сохранить детальный журнал - Установите флажок Включить детальное логирование для подключения DICOM (Enable detailed logging for DICOM connectivity). - Воспроизведите проблему, записывая детальный журнал. - Нажмите кнопку Сбор логов (Collect Log). Файл журнала сохраняется с записанным детальным журналом. Чтобы удалить детальный журнал - После сохранения файлов журналов снимите флажок Включить детальное логирование для подключения DICOM (Enable detailed logging for DICOM connectivity). - Перезапустите программное обеспечение. - Нажмите кнопку Удалить детальные логи (Delete Detailed Log). Детальный журнал удаляется. |
| --- | --- |

Отключить автоопределение

Отключает Web Auto Proxy Discovery в ОС (Панель управления > Свойства обозревателя).

Отключение автоопределения может сократить время, необходимое для запуска или выхода из этого программного обеспечения.

Отключить автоматическое обновление корневых сертификатов

Отключает автоматическое обновление корневых сертификатов в ОС.

Отключение автоматического обновления корневых сертификатов может сократить время, необходимое для запуска или выхода клиента.

Примечание: Если вход в систему выполнен не как администратор Windows, появится диалоговое окно «Безопасность Windows». Введите имя и пароль администратора Windows.

#### Дополнительно > Перемещаемый профиль

Примечание: Настройки, кроме Сбросить конфигурацию (Reset Configuration) , доступны только пользователям уровня администратора. Для изменения настроек обратитесь к представителю Dsoft.

Сбросить конфигурацию

Нажмите кнопку Сбросить конфигурацию (Reset Configuration), чтобы отобразить диалоговое окно «Сброс конфигурации».

Выберите Пользовательские настройки (User settings), затем нажмите кнопку OK , чтобы сбросить следующие настройки при выходе из программного обеспечения.

- Настройки (Preferences)

- Настройки палитры панели инструментов окна и т.д.

- Шаблоны для Generic Report

- Пользовательские настройки предустановок, шаблонов, выходных предустановок и т.д.

- Настройки протокола по умолчанию

- Группы на экране Отчета

- Пользовательские цветовые таблицы

- Условия поиска, настройки столбцов и настройки предпросмотра Списка исследований

Примечания:

  - Флажок «Настройки компьютера (Computer Settings)» недоступен.

  - Эта функция может быть недоступна для некоторых конфигураций продукта.

  - Сброс конфигурации может быть отменен сообщением, которое появляется при выходе из программного обеспечения.

## Панель «Избранное»

При использовании протокола 3D Standard или 4D вы можете добавить часто используемые кнопки на панель «Избранное».

### Операции на панели «Избранное»

#### Добавление кнопки на панель «Избранное»

При использовании протокола 3D Standard или 4D щелкните правой кнопкой мыши нужную кнопку на любой из следующих панелей (или пункт меню для пакетного режима MPR), затем выберите Добавить в избранное № , чтобы добавить кнопку на выбранную панель

«Избранное».

  - Панель автоматической сегментации

  - Панель инструментов маски

  - Панель предустановок/шаблонов (за исключением цветов фона)

  - Панель анализа сосудов (за исключением кнопок, используемых в макете анализа сосудов)

  - Панель слияния множественных данных (только Авторегистрация)

  - Панель вывода (за исключением предустановок вывода)

  - Инструменты измерения на верхней панели

  - Параллельный и Радиальный , отображаемые при нажатии кнопки Меню на панели инструментов окна MPR > Пакетный режим MPR

  - Макрос

Примечания:

  - Кнопки, которые не отображают Добавить в избранное в контекстном меню, добавить нельзя. Чтобы добавить группы вывода или макросы, нажмите кнопку «...» > Добавить в избранное.

  - Нельзя добавить кнопки, уже добавленные на ту же панель «Избранное».

  - Группа создается автоматически в зависимости от исходной панели кнопки.

  - Панель «Избранное» сохраняется для каждого протокола.

#### Удаление кнопки с панели «Избранное»

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку на панели «Избранное», затем выберите Удалить из избранного , чтобы удалить кнопку.

#### Удаление группы с панели «Избранное»

Нажмите кнопку «...» группы, затем выберите Удалить группу, чтобы удалить группу.

#### Изменение порядка кнопок

Если в группе на панели «Избранное» есть несколько кнопок, щелкните правой кнопкой мыши кнопку, затем выберите Переместить назад или Переместить вперед, чтобы изменить порядок кнопок.

#### Изменение порядка групп

Если на панели «Избранное» есть несколько групп, перетащите кнопку «=» вверх или вниз, чтобы изменить порядок групп.

#### Отображение информации о ссылке

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку группы вывода или макроса на панели «Избранное», затем выберите Информация о ссылке , чтобы отобразить информацию о ссылке. Изменения, внесенные в связанном месте, будут автоматически применены к избранному.

### Операции с вкладками «Избранное»

#### Добавление вкладки «Избранное»

Вы можете добавить вкладку «Избранное» для переключения между несколькими панелями

«Избранное».

Примечание: У вас может быть до трех вкладок «Избранное».

- Щелкните правой кнопкой мыши вкладку «Избранное», затем выберите Добавить новую вкладку избранного.

Появится диалоговое окно «Добавить вкладку избранного».

- Если вы хотите скопировать кнопки с текущей вкладки, установите флажок Копировать избранное.

- Нажмите кнопку OK, чтобы добавить вкладку «Избранное».

#### Удаление вкладки «Избранное»

Если есть несколько вкладок «Избранное», щелкните правой кнопкой мыши вкладку, которую нужно удалить, затем выберите Удалить вкладку избранного, чтобы удалить вкладку.

#### Редактирование номера и описания вкладки

Щелкните правой кнопкой мыши вкладку «Избранное», затем выберите Редактировать номер и описание , чтобы отобразить диалоговое окно редактирования. Отредактируйте номер и описание, которые будут отображаться во всплывающей подсказке, затем нажмите кнопку OK , чтобы применить изменения.

#### Изменение порядка вкладок «Избранное»

Если есть несколько вкладок «Избранное», щелкните правой кнопкой мыши вкладку

«Избранное», затем выберите Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы изменить порядок.

## Макрос

В этой главе описываются макросы. Сохраняя последовательность действий для выполнения в фиксированном порядке как макрос, вы можете выполнить серию действий одним щелчком мыши.

### Управление макросами

На экране анализа нажмите кнопку Макрос на боковой панели, чтобы отобразить диалоговое окно настроек макроса. Используйте это диалоговое окно для добавления, редактирования или удаления макросов.

По завершении нажмите «×», чтобы закрыть диалоговое окно настроек макроса.

#### Добавление макроса

- Нажмите кнопку +, чтобы отобразить детали.

- Нажмите кнопку Запись, чтобы начать запись действий.

- Выполните действия, такие как автоматическая сегментация.

В основном, следующие кнопки или пункты меню могут быть записаны как действия. Подробнее см. Записываемые операции.

  - Кнопки на панелях

  - Меню панели инструментов окна

Вкладки объемов и кнопка Добавить

Например, выполните следующие операции с протоколом 3D Standard для автоматической сегментации, применения предустановки, вывода серии

последовательных изображений и сохранения рабочей области.

Нажмите нужную кнопку (Удалить кости брюшной полости, Извлечь сердце и т.д.) на панели Автоматическая сегментация.

Нажмите нужную кнопку предустановки на панели Предустановка/шаблон.

Нажмите нужную кнопку предустановки вывода на панели Вывод. Примечание: Создайте предустановку вывода перед записью действий. Подробнее см. Предустановки вывода.

Нажмите кнопку Сохранить WKS на панели Вывод.

Примечания:

    - Нажмите кнопку Пауза  для приостановки записи. Нажмите кнопку Запись

для возобновления записи.

  - Некоторые операции не могут быть записаны.

- Нажмите кнопку Стоп, чтобы остановить запись.

- При необходимости отредактируйте действия.

Подробнее см. Редактирование макр оса.

- Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить макрос.

#### Редактирование макроса

Нажмите кнопку «...» нужного макроса, выберите Редактировать, затем отредактируйте макрос. По завершении нажмите кнопку Сохранить .

Переименование макроса

Нажмите на поле ввода Имя, чтобы отредактировать имя макроса.

Изменение порядка действий

Перетащите кнопку «=» действия вверх или вниз, чтобы изменить порядок.

Добавление действий

Нажмите кнопку Запись , выполните действия, такие как автоматическая сегментация, затем нажмите кнопку Стоп , чтобы добавить действия в конец существующих действий.

Удаление действий

Нажмите кнопку «...» действия, затем выберите Удалить действие , чтобы удалить выбранное действие. Выберите Удалить это и последующие действия , чтобы удалить все последующие действия, включая выбранное.

Подтверждение действий

Нажмите кнопку Выполнить , чтобы выполнить все действия.

Нажмите кнопку Далее  , чтобы выполнить следующее действие. Нажмите кнопку Стоп

, чтобы остановить операцию.

Нажмите кнопку «...» действия, затем выберите Выполнить, чтобы выполнить только выбранное действие.

Примечания:

- Когда действий нет, кнопки Выполнить и Далее отключены.

- Нажмите кнопку «...» действия группы вывода, затем выберите Информация о связи , чтобы отобразить информацию о связи. Изменения, сделанные в связанном месте, будут автоматически применены к макросу.

  - появляется, когда есть действие, которое не работает должным образом, например, когда связанный элемент был удален или недостаточно лицензии. Действия, которые не работают, пропускаются.

#### Изменение порядка макросов

Перетащите кнопку «=» макроса вверх или вниз, чтобы изменить порядок.

#### Копирование макроса

Нажмите кнопку «...» макроса, затем выберите Копировать, чтобы скопировать макрос.

#### Удаление макроса

Нажмите кнопку «...» макроса, выберите Удалить , чтобы отобразить сообщение подтверждения, затем нажмите кнопку OK, чтобы удалить макрос.

### Выполнение макроса

#### Ручное выполнение макроса

Нажмите кнопку Выполнить  макроса, который нужно выполнить, в диалоговом окне настроек макроса, чтобы выполнить макрос.

Примечание: Если макрос содержит инструменты сегментации, Извлечь почки или Сегментировать кость, макрос останавливается на полпути, так как требует взаимодействия с пользователем. Макрос возобновляется после операции, выполненной пользователем.

#### Выполнение макроса при запуске протокола

Чтобы выполнять макрос автоматически при запуске протокола, нажмите кнопку Выполнить при запуске в диалоговом окне настроек макроса, затем выберите макрос.

Примечания:

- Выберите Нет, чтобы не выполнять макрос при запуске протокола.

- Нельзя выбрать несколько макросов.

- Макрос, установленный здесь, не выполняется, когда протокол был запущен с помощью Автоматической предобработки или когда была открыта рабочая область.

### Записываемые операции

Следующие операции могут быть записаны как действия.

- Показать/скрыть аннотации

- Автоматическая сегментация

  - Удалить кости брюшной полости

  - Удалить кости головы и шеи

  - Удалить стол

  - Извлечь мозг

  - Извлечь церебральную MRA

  - Извлечь бронхи

- Извлечь аорту

- Извлечь пищевод

- Извлечь толстую кишку

- Извлечь печень

- Извлечь почки (только Включить и

Извлечь)

- Извлечь поясничные мышцы

- Извлечь легкие

- Извлечь сердце

- Извлечь коронарные артерии

- Извлечь миокард

- Извлечь PV

- Шаблон/Предустановка

- Выбор вкладок объемов

- Слои объемов

- Предустановки вывода

- Показать маску

- Макет

- Инвертировать Ч&Б

- Цветовая карта вкл/выкл

- Цветовая таблица вкл/выкл

- Извлечь кости

- Сегментировать CA CV

- Сегментировать PA PV

- Сегментировать кость (только

Включить и Извлечь)

- Измерить LAA

  - Сохранить WKS (кроме Сохранить как вид)

  - Сохранить как SC (SC, Все окно, Таблица расстояний, Таблица измерений)

  - Операции с маской

    - Расширить/Сжать

    - Закрыть/Открыть

    - Сбросить

    - Инвертировать

    - Копировать

    - Добавить/Извлечь

    - Подгонка (Fit)

  - Инструменты сегментации

    - Включить/Исключить объект

    - Включить/Исключить область

    - Редактирование в одной плоскости

    - Срез по плоскости

    - Расширить структуру/Эродировать область

  - Удалить фрагменты

  - 2D-фильтр, фильтр толщины, 2D-интерполяция

  - Ориентация (Передняя, Задняя, Левая, Правая, Верхняя, Нижняя) [A, P, L, R, H, F]

  - Поворот изображения (абсолютный или относительный)

## Сочетания клавиш

В этой главе представлен обзор сочетаний клавиш, доступных для данного прикладного программного обеспечения.

Общие сочетания клавиш

| Сочетание клавиш | Действие |
| --- | --- |
| + | Приближение/удаление (Zoom In/Out) |
| + | Регулировка УУ/УШ (WL/WW) Для VR или VE регулирует УУ и наклон |
| + + | Повторяет последний инструмент, выбранный с палитры Быстрых инструментов (Quick Tools) |
|  | Захват изображения (SC) |
| + | Захват всего экрана (SC) |
| + | Выбирает вид и захватывает изображение |
| + | Открывает диалоговое окно Расширенное видео (Advanced Movie) |
| + | Открывает диалоговое окно Видео (Movie) |
|  | Рисование текста (Draw Text) |
|  | 2D Расстояние (2D Distance) |
|  | Круглая ОИ (Circle ROI) |
|  | Профиль (Profile) |

|  | 2D Угол (2D Angle) |
| --- | --- |
| + | Аннотации Вкл/Выкл (Annotations On/Off) |
| + + | Аннотации Вкл/Выкл (во всех видах) (Annotations On/Off (in all views)) |
| + | Показывает диалоговое окно Предпочтения (Preferences) |
|  | Полноэкранный режим (Full-screen mode) Чтобы вернуться к предыдущему макету, удерживайте колесико нажатым примерно три секунды или нажмите клавишу Esc. |
|  | Применяет предустановки УУ/УШ (Недоступно для VR и VE) |
|  | Увеличивает/уменьшает значение, когда выбран элемент с кнопками +/- или вверх/ вниз |
| Щелкните в левом верхнем углу окна изображения | Отображает всплывающее меню для режима визуализации или направления плоскости |
| Щелкните правой кнопкой мыши на панели инструментов Окна (Window) | Отображает палитру |
| Щелкните правой кнопкой мыши на ползунке | Отображает палитру |

Сочетания клавиш для 2D

| Сочетание клавиш | Действие |
| --- | --- |
|  | Прокрутка срезов |

| + | Прокрутка срезов (высокая скорость) |
| --- | --- |
|  | Прокрутка срезов |
|  | Прокрутка срезов |
|  | Переходит к верхнему срезу |
|  | Переходит к конечному срезу |
| Во время воспроизведения или | Увеличивает или уменьшает скорость воспроизведения |
|  | Центрирует все представления |
| + | Центрирует другие поперечные представления, сохраняя двойной клик на представлении нетронутым, и временно отображает желтые стрелки |

Горячие клавиши для 3D

| Горячая клавиша | Действие |
| --- | --- |
| + | Когда 3D-A представление показано на экране, наведитесь на поперечное или CPR представление и нажмите эти клавиши, чтобы показать/скрыть маску изображения |
| + | Отменяет изменения (маски изображения) |
| + | Отменяет предыдущее действие отмены (для маски изображения) |

|  | Центрирует все представления |
| --- | --- |
| + | Центрирует другие поперечные представления, сохраняя двойной клик на представлении нетронутым, и временно отображает желтые стрелки |

Горячие клавиши для 3D/VE

| Горячая клавиша | Действие |
| --- | --- |
|  | Поворот (вверх, вниз, влево, вправо) |
|  | Поворот |
|  | В начало (Домой) |

Горячие клавиши для 3D/VE/MPR

| Горячая клавиша | Действие |
| --- | --- |
|  | Ориентация |

Горячие клавиши для MPR

| Горячая клавиша | Действие |
| --- | --- |
|  | Прокручивает плоскости среза |
|  | Поворачивает плоскость среза влево или вправо |
| + | Показывает диалоговое окно "Выбрать путь" |
|  | Переходит к первой плоскости |

|  | Переходит к конечной плоскости |
| --- | --- |

Горячие клавиши для VE

| Горячая клавиша | Действие |
| --- | --- |
| + | Движение вперед и назад по прямой линии |
| + | Показывает диалоговое окно "Использовать путь" |